Kraków, dnia 15.04.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **92/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWA SPRZĘTU BARIATRYCZNEGO**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:**

**Dot. Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne bariatryczne**

**Pytanie 1:**

Dot. Pkt 2, 4 i 5 Czy Zamawiający w ramach spełnienia wymogów opisanych w punktach: 2, 4 i 5 dopuści łóżko o obciążeniu maksymalnym 500 kg, oparte na wytrzymałej konstrukcji kolumnowej; z elementami stalowymi spawanymi lakierowanymi proszkowo, dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta przez autoryzowanego dystrybutora producenta?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 2:**

Dot. Pkt. 3 Czy Zamawiający odstąpi do wymogu aby materac przeciwodleżynowy został wyprodukowany przez tego samego producenta co elementy składowe łóżka takie jak barierki, szczyty, leże, podstawa? Materac przeciwodleżynowy stanowi wyposażenie łóżka i nie jest jego elementem składowym, w związku z tym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 3:**

Dot. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2200 mm/1080 mm przy opuszczonych lub podniesionych barierkach oraz wymiarach leża 2000 x 1000 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 4:**

Dot. Pkt 7 Czy w ramach spełnienia wymogu z Pkt 7. Zamawiający dopuści łóżko z mechanizmem podnoszenia opartym na czterech kolumnach? Łóżko wyposażone w zapasowy akumulator.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 5:**

Dot. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści leże łóżka 4 sekcyjne oparte na stabilnej i wytrzymałej konstrukcji czterokolumnowej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 6:**

Dot. Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w leże w całości (łącznie z szczytami) wykonane z radioprzeziernej płyty HPL ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 7:**

Dot. Pkt 11 Czy w ramach spełnienia wymogu z Pkt 11. Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektronicznie za

pomocą:

- pilota centralnego pielęgniarki z ekranem LCD z następującymi funkcjami: CRP, pozycja Trendelenburga, funkcja

krzesła kardiologicznego, pozycja do badania, przechył boczny

- panel sterowania nożnego z następującymi funkcjami i przyciskiem GO (przechył boczny w prawo/lewo, CPR, pozycja badania, regulacja wysokości w górę i w dół + przycisk aktywacji)

- pilot satelitarny pacjenta ze światłem LED.

Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie lepsze od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 8:**

Dot. Pkt 12 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z najniższym ustawieniem platformy materaca w wysokości 450 mm? Nadmieniamy, że to tylko 30 mm więcej od opisanego zakresu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 9:**

Dot. Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części pleców w zakresie 72°? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 10:**

Dot. Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty napędzane są za pomocą 12 siłowników liniowych, silniki elektryczne 24 V DC; w systemie IPX4 – i zgodne z normą IP54 (chroniącą przed wodą i kurzem). Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 11:**

Dot. Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga 14°? Sterowanie z panelu centralnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 12:**

Dot. Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga 14°? Sterowanie z panelu centralnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 13:**

Dot. Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty w innym kolorze niż czerwony? Pytanie uzasadniamy faktem, że powyższy wymóg nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inny kolor niż czerwony.**

**Pytanie 14:**

Dot. Pkt 23 Czy w ramach spełnienia wymogu w pkt. 23 Zamawiający dopuści łóżko o następujących funkcjach regulowanych elektrycznie:

- wysokości 450 do 850 mm

- segmentu pleców 72°

- segmentu uda 35°

- segmentu podudzia 26°

- pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga +/- 14stopni

- przechyłów bocznych +/- 15 stopni

- Podwójna autoregresja

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie 15:**

Dot. Pkt 27 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego pałąka?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 16:**

Dot. Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze maksymalnej 243 kg? Wskazana waga łóżka wynika z zastosowania stabilnej i wytrzymałej podstawy kolumnowej, wyposażonej w 12 siłowników, umożliwiających elektryczną regulację wszystkich kluczowych funkcji łóżka, nie wyłączając przechyłów bocznych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

**Pytanie 17:**

Dot. Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac piankowy o parametrach zbliżonych do opisanego:

Materac przeciwodleżynowy przeznaczony dla pacjentów bariatrycznych. Dolna warstwa nośna wykonana z pianki PUR gwarantuje wysoką nośność i długotrwałą stabilność materaca. Nacięcia poprzeczne w dolnej warstwie poprawiające cyrkulację powietrza. Podział materaca na min. 3 strefy według sztywności. Górna warstwa materaca wykonana z zimnej pianki HR. Maksymalna wysokość materaca. 15cm. Przeznaczony dla pacjentów o masie ciała min. 430kg.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z Zapytania Ofertowego.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych