# Zatwierdzam data

02.03.2026 roku

ocds-148610-5cb69d54-da17-436a-88c2-15c0a856a002 Identyfikator postępowania na EZAMÓWIENIA

## SWZ:

Dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Sprawa nr: 18/ZP/2026

1.           NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

- 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, adres internetowy Szpitala :  https://5wszk.com.pl/

  - REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964.

  - Godziny pracy: 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Tel/fax +48 12-630-80-59; e-mail: zam@5wszk.com.pl

- Strona internetowa prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5cb69d54-da17-436a-88c2-15c0a856a002

  - Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/ oraz  https://5wszk.com.pl/zamowienia

- TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP” powyżej progów unijnych.

  - Stosowanie do dyspozycji art. 257 pkt 1 Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

  - W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy

  - Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zakup i modernizacja urządzeń i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych - UMOWA Nr KPOD.07.02-IP.10-0047/24/KPO/910/2025/103.

- INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

  - Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zgodnie z pakietami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ.

- OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zasadach i ilościach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

  - W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw (w tym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), sprzęt można zastąpić równoważnym, który nie będzie gorszy niż ten wskazany w SWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ.

  - Ewentualne występujące w SWZ nazwy (w tym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego.

  - Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego.

  - Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sprzętu oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej.

  - Wykonawca określa w załączniku nr 1 do SWZ (w kolumnie parametry oferowane) oferowane rozwiązania równoważne.

  - Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach

  - W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

- INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ

  - Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 139 ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu ,,Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.” W przypadku, o którym mowa w 139 ust. 1, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI ORAZ OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

8.1               Zgodnie z prawem opcji: zgodnie z pkt 8 SWZ i wzorem umowy w tym zakresie.

8.2	     Kod CPV : 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  Zamówienie będzie realizowane w okresie maksymalnym do dnia 12.06.2026 roku od dnia podpisania umowy.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych (objętych kodami CPV od 33100000-1 do 33199000-1 ) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031, wyklucza się z niniejszego postępowania wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy zapewnią, że towary, w tym wyroby medyczne, które mają zostać dostarczone w ramach realizacji zamówienia, a pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nie przekroczą łącznie 50% całkowitej wartości zamówienia brutto, określonej w formularzu oferty oraz w  umowie. Na potwierdzanie wykonawca składa oświadczania w  zał. 2  nr do SWZ

    - Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

    - Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

      - Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE (Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziałach 11,12. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

  - Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pk 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

  - Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

    - Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 – zestawienie wymagań i zaoferowanych parametrów i przedmiotów,

    - Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

    - Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – dotyczące spełnienia warunków udziałów w postępowaniu (o ile dotyczy) i braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp,

    - Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

    - Potwierdzenie wniesienia wadium (o ile jest to wymagane).

    - Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 1 USTAWY PZP

  - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

  - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia jest w załączniku nr 5 do SWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – wzór oświadczenia jest w załączniku nr 3 do SWZ,

  - informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 12.1 i 12.2 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.6.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

    - informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w 12.5 SWZ -składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych. Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3miesiąceprzed jego złożeniem;

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.1-12.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

    - Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, stosuje się odpowiednio.

    - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.4 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą:

- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

    - Dokument, o którym mowa w pkt 10.1.1 oraz 10.1.2 i 10.1.3 oraz pozostałe oświadczenia wskazane w SWZ wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 18.1.1 i 18.1.2 składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta musi być sporządzona według załączników nr 1 i nr 2 oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.

  - Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w następujących formatach przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, , i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Wykonawca winien wykazać, że przedmiotowe informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., tzn.: zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji, zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, Wykonawca podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony w zdaniu poprzednim.

  - Pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.

  - Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.

  - Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

  - Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

  - System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.

  - Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

  - Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.

  - Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać  o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

- Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

  - Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

23.	UWAGA!!!!!!!!!!!!!!! Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

24.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – nie dotyczy składania oferty

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 ze zm.) tj.:

    - pocztą elektroniczną na adres e-mail: zam@5wszk.com.pl  lub

    - za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zam@5wszk.com.pl

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.

- Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

25.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2026 roku do godziny 08:00.

- Otwarcie ofert nastąpi 03.04.2026 r., o godz.09:00 przy użyciu systemu teleinformatycznego.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

- Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

26.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się 01.06.2026 roku.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt 26.1 zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 26. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 26.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

27.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  ORAZ  DOKONYWANIE  MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa wart.138ust.2pkt2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7dni przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 28.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także umieści je na stronie internetowej:  https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie https://5wszk.com.pl/zamowienia

  - Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

  - Zmiana treści SWZ: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz umieści treść zmiany na https://ezamowienia.gov.pl/ oraz stronie internetowej: https://5wszk.com.pl/zamowienia

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

28.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie dla całości zamówienia lub odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

  - Cena zamówienia/pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

  - Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  będą  prowadzone  w  walucie  PLN.  Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

  - Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).

  - Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

  - Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

  - Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

29.	OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z WAGĄ TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

  - Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

  - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

| Dla pakietów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33: KRYTERIUM: | WAGA: |
| --- | --- |
| CENA | - 60 % |
| TERMIN GWARANCJI zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 | - 40 % |

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

1)	Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

Wc = ( Cn : Cb ) x 60

Wc – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2)      kryterium „termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt” maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w ramach dopuszczonych przez Zamawiającego), pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

liczba punktów =

termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt oferty badanej / najdłuższy termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt

[miesiące] spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 100 x 40%

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Dla pakietów nr 13,14,15,16:

  - Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

| KRYTERIUM: | WAGA: |
| --- | --- |
| CENA | - 60 % |
| TERMIN GWARANCJI | - 10 % |

OCENA TECHNICZNA                     – 30 %

  - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

1)	Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

Wc = ( Cn : Cb ) x 60

Wc – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2)      kryterium „TERMIN GWARANCJI - maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

liczba punktów =

termin gwarancji oferty badanej / najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 100 x 10%

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.

UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin gwarancji został dla poszczególnego pakietu określony w załączniku nr 1 i nr 2. Zaoferowanie niższego terminu aniżeli określony w załączniku nr 1 i nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

3)      W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA(JAKOŚĆ) - maksymalną ilość punktów tj. 30 pkt Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów z oceny technicznej(jakość)

ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30 %

ilość maksymalna punktów z oceny technicznej, jaką można uzyskać

Ocena wg kryterium Zamawiający dokona „oceny technicznej (jakość)” na podstawie zaoferowanych parametrów i ocenianych (tym którym przyznano punktację) w załączniku nr 1, w złożonym załączniku nr 1 przez Wykonawcę.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu/ pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów  z kryteriów określonych w pkt. 29.3. Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

  - W	przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

  - Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

  - O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punków, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

30.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyczy

31.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻTEGO WYKONANIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

32.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na https://ezamowienia.gov.pl/ oraz swojej stronie internetowej https://5wszk.com.pl/zamowienia.

  - Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

  - Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (2 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: - Załącznik nr 4 do SWZ.

- POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA - Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”);

  - W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

35. ZAŁĄCZNIK DO NINIJESZEGO SWZ STANOWIĄ:

1) Załącznik nr 1 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań  i oferowanych przedmiotów i parametrów,

2) Załącznik nr 2 do SWZ –Formularz ofertowy

3)  Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp

4) Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy,

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

6) Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do SWZ –

opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań

Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wpisując słowo „tak” w rubryce parametry oferowane(przy każdej  z pozycji) podając przy tym niezbędne informacje dla każdej pozycji, jak i powinien uzupełnić wszystkie pozycje w tabelce zestawienie warunków granicznych gwarancji wpisując odpowiednie informacje w pozycjach -  podać ile, podać jeśli występując(jeśli w tym przypadku zachodzi taka potrzeba), jak i powinien wpisać słowo „tak” w pozycjach w których jest to wymagane, czy też inne informacje jeśli są one wymagane – pod rygorem odrzucenia oferty.

##### Pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji lekarskich – 3 sztuki, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33190000-8

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stacja lekarska – 3 sztuki |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Stacja lekarska I – 1 sztuka |  |  |
| - 6 | Monitor typu Apple Pro Display XDR lub równoważny wg poniższych parametrów: | TAK |  |
| - 7 | Przekątna ekranu | Min. 32 cale (81,3 cm) |  |
| - 8 | Rozdzielczość | Min. 6016 x 3384 piksele (Retina 6K) |  |
| - 9 | Gęstość pikseli | Min. 218 ppi |  |
| - 0 | Typ panelu | Min. IPS LCD z technologią Oxide TFT |  |
| - 11 | Podświetlenie | Min. system podświetlenia 2D z 576 strefami lokalnego przyciemniania (Full Array Local Dimming) |  |
|  | Jasność XDR (HDR) | Min. 1000 nitów (utrzymywana na pełnym ekranie), 1600 nitów (szczytowa) |  |
|  | Jasność SDR | Min. 500 nitów |  |
|  | Kontrast | Min. 1 000 000:1 |  |
|  | Gama kolorów | min. głębia 10-bitowa (1,073 miliarda kolorów) |  |
|  | Kąt widzenia | Min. 89º w lewo, prawo, górę, dół |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Min. 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz |  |
|  | Akcesoria | - Apple Pro Stand lub równoważny - uchwyt mocujący VESA |  |
|  | Stacja robocza typu Mac Studio M4 Max lub równoważna wg poniższych parametrów: | TAK |  |
|  | Rodzaj Czipu (procesora) | Min. Apple M4 Max |  |
|  | Rdzenie CPU | Min. 16 |  |
|  | Karta graficzna | Min. Apple M4 Max (40-rdzeni) |  |
| - 12 | Rdzenie GPU | Min. 40 |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 128 GB |  |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 4 TB |  |
|  | Porty z przodu | Min. 2 porty USB‑C lub Min. 2 porty Thunderbolt 5 Min. 1 port SDXC |  |
|  | Porty z tyłu | Min. 4 porty Thunderbolt 5 Min. 1 port Ethernet 10 Gb Min. 2 porty USB‑A Min. 1 port HDMI Min. 1 gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |  |
|  | Akcesoria | 1x Klawiatura 1x Mysz 1x napęd CD/DVD zewnętrzny 2x DisplayPort (T3-DP Unitke lub nowsze) |  |
|  | Oprogramowanie zintegrowane: | 1x Pakiet MS Office 2024 na stację roboczą (licencja bezterminowa) |  |
|  | Przeglądarka DICOM, oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną edycję obrazów medycznych, pozwalające na pracę z dowolnymi obrazami ze skanerów medycznych (takich jak tomografy komputerowe, urządzenia do rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii emisyjnej, i innych) zgodnymi ze standardem DICOM 3.0., licencja bezterminowa | TAK |  |
|  | Monitor typu DELL P2725QC lub równoważny wg poniższych parametrów: | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu | Min. 27 cali (68,58 cm) |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 3840 x 2160 (4K UHD) |  |
|  | Typ panelu | Min. IPS (In-plane Switching) z podświetleniem LED |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Min. 120 Hz |  |
|  | Czas reakcji (GtG) | Min.4 ms (tryb ekstremalny), 5 ms (szybki), 8 ms (normalny) |  |
|  | Jasność | Min. 350 cd/m² |  |
|  | Współczynnik kontrastu | Min. 1500:1 (statyczny) |  |
|  | Pokrycie przestrzeni barw | Min. 99% sRGB |  |
|  | Kąty widzenia (poziom/pion) | Min. 178° / 178° |  |
|  | Powłoka ekranu | Matowa (Anti-Glare) |  |
|  | Wbudowane głośniki | Min. 2 x 5 W |  |
|  | Złącza wideo: | min.2x HDMI(2.1) min. 1x USB-C |  |
|  | Stacja lekarska II – 2 sztuki: |  |  |
|  | Stacja robocza (2 szt) typu DELL Pro Slim lub równoważna wg poniższych parametrów: | TAK |  |
|  | Procesor | Min. Intel Core Ultra 5 235, Intel Core Ultra 7 265 lub Intel Core Ultra 9 285 |  |
|  | System operacyjny | Windows 11 Pro |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana grafika Intel Graphics; opcjonalnie autonomiczna AMD Radeon RX 6300 (2 GB GDDR6) |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB |  |
|  | Pamięć masowa | Min. Dysk SSD M.2 NVMe 512GB Dodatkowy Dysk SSD M.2 NVMe 512GB |  |
|  | Zasilacz wewnętrzny | Min. 360W Platinum |  |
|  | Łączność | zintegrowana karta sieciowa |  |
|  | Porty | Min. USB-A i USB-C (w tym USB 3.2 Gen 2 i opcjonalnie Thunderbolt 4), DisplayPort 1.4, RJ-45 (LAN) |  |
|  | Napęd optyczny CD/DVD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zintegrowane: | 1x Windows 11 Pro 1x Pakiet MS Office 2024 na stację roboczą. (licencja bezterminowa) |  |
|  | Medyczna karta graficzna (do każdej stacji) typu EIZO MED-XN44LP lub równoważna | TAK |  |
|  | Monitor(2szt) typu DELL P2725QC lub równoważny wg poniższych parametrów: | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu | Min. 23,8 cala (60,47 cm) |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 px (Full HD) |  |
|  | Typ panelu | Min. IPS (In-Plane Switching), matowy |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Min. 100 Hz |  |
|  | Jasność | Min. 250 cd/m² |  |
|  | Kontrast statyczny | Min. 1500:1 |  |
|  | Kąty widzenia | Min. 178° w poziomie i w pionie |  |
|  | Czas reakcji (typowy) | Min.8 ms |  |
|  | Pokrycie kolorów | Min. 99% sRGB |  |
|  | Złącza | Min. DisplayPort (DP), HDMI, VGA, 4 porty USB SuperSpeed 5 Gb/s (w tym jeden USB-C upstream) |  |
|  | Zasilacz awaryjny (2szt) | TAK |  |
|  | Moc pozorna | Min.1700 VA |  |
|  | Moc czynna | Min. 1040 W |  |
|  | Architektura UPS-a | Min. Off-line (Standby) |  |
|  | Napięcie wejściowe | Min. 184-264 V (regulowane do 161-284 V) |  |
|  | Napięcie wyjściowe (nominalne) | 230 V (domyślnie, z opcjami 220/230/240 V) |  |
|  | Częstotliwość | 50/60 Hz |  |
|  | Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy (szczelny) |  |
|  | Czas podtrzymania (50% obciążenia) | ok. 10 minut |  |
|  | Czas podtrzymania (70% obciążenia) | ok. 5 minut |  |
|  | Poziom hałasu | <25 dB w odległości 1 metra |  |
|  | Wymiary (W x S x G) | Max. 305 x 81 x 312 mm |  |
|  | Waga | Max. 8 kg |  |
|  | Interfejs komunikacyjny | Port USB (typu B, C) |  |
|  | Gniazda wyjściowe (zależne od modelu) | Min. 4 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową, 4 gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową (typ C/E, FR lub Schuko w zależności od wariantu) |  |
|  | Funkcje dodatkowe | Zimny start (uruchamianie bez zasilania sieciowego), slot na opcjonalną kartę CLOUD-PS do zdalnego monitorowania |  |
|  | Monitor medyczny kolorowy (2 szt) | TAK |  |
|  | Typ panelu | Kolorowy IPS z podświetleniem LED |  |
|  | Przekątna | Min. 30,0 cali (76,2 cm) |  |
|  | Rozdzielczość natywna | Min. 3280 x 2048 (proporcje 16:10) |  |
|  | Rozmiar piksela | Min. 0,1968 x 0,1968 mm |  |
|  | Jasność typowa | Min. 1100 cd/m² |  |
|  | Zalecana jasność do kalibracji | Min. 500 cd/m² |  |
|  | Kontrast typowy | Min. 1800:1 |  |
|  | Kąty widzenia (poziom/pion) | Min. 178° / 178° |  |
|  | Czas reakcji (typowy) | Min. 25 ms (czarny-biały-czarny) |  |
|  | Wyświetlane kolory | Min. 1,07 mld z palety 543 mld (10-bit DisplayPort) lub 16,77 mln (8-bit) |  |
|  | Zgodność ze standardami | DICOM Part 14, CE (Medical Device) |  |
|  | Złącza wejściowe | Min. USB Typu-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort x 2, HDMI |  |
|  | Złącza USB upstream | Min. USB 2.0 Typ-B x 2, USB 2.0 Typ-C (PD maks. 94 W) |  |
|  | Złącza USB downstream | Min. USB 2.0 Typ-A x 3, USB 2.0 Typ-C (PD maks. 15 W) |  |
|  | Certyfikowane radiologiczne oprogramowanie diagnostycznym, umożliwiające pracę z obrazami DICOM. Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb (zainstalowane na każdej stacji) licencja bezterminowa | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (jeśli dotyczy) - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |
|  | Niezbędne licencje w celu podłączenia sprzętu do szpitalnego serwera PACS i RIS | TAK |  |
|  | Pełna integracja z posiadanym przez Zamawiającego RIS/PACS firmy Alteris – koszt integracji z systemem po stronie Wykonawcy oraz wszystkie niezbędne czynności z tym związane | TAK |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych, po zainstalowaniu urządzenia, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wraz z właściwymi protokołami wykonania . | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt w tym aktualizacje [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów i testów specjalistycznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografów - 3 sztuki, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33112000-8

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ultrasonograf – 3 sztuki |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Ultrasonograf I – 1 szt |  |  |
| - 7 | Przenośny, aparat typu laptop | TAK |  |
| - 8 | Waga aparatu z wózkiem max. 25 kg (±1kg) | TAK |  |
| - 9 | Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice | TAK |  |
| - 0 | Regulacja wysokości wózka o min. 16 cm (±1cm) | TAK |  |
| - 11 | Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna. Min. 150 filmów | TAK |  |
| - 12 | Aparat w pełni sterowany dotykowym pojemnościowym ekranem min.10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję | TAK |  |
| - 13 | Najważniejsze funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne na panelu dotykowym | TAK |  |
| - 14 | Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w zakresie od 0 do 140 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. | TAK |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 240 minut | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na obudowie aparatu pozostałego czasu pracy na baterii, dostępny po zamknięciu urządzenia | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 20 sekund | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby do 2 sekund | TAK |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 13,5 cali i proporcji obrazu 3:2 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1280 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie Duplex | TAK |  |
|  | Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 20 sekund | TAK |  |
|  | Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego kliknięcia | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - możliwość powiększania obrazu | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG | TAK |  |
|  | Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Wszystkie głowice odporne na upadki (z wysokości min. 100 cm), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 3-12 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 38 mm | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 9 cm | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy min. 190 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica Konweksowa do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych, płuc oraz mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy konweksowej min. 60 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 125 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wraz z TCD, brzusznych | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 35 cm | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 19 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 60 | TAK |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi. Wbudowany moduł DICOM | TAK |  |
|  | Inne możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych. Zakres częstotliwości pracy min 5-19 MHz Szerokość czoła głowicy max. 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Blokowanie ekranu dotykowego za pomocą jednego kliknięcia z poziomu ekranu głównego. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący | TAK |  |
|  | Ultrasonograf II – 2 szt |  |  |
|  | Aparat typu laptop | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości wózka o min. 24 cm | TAK |  |
|  | Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna. Min. 150 filmów | TAK |  |
|  | Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min.10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję | TAK |  |
|  | Najważniejsze funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne w formie klawiszy fizycznych | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w zakresie od 0 do 140 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego nie większa niż 8 kg | TAK |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 60 minut | TAK |  |
|  | Dioda sygnalizująca stan naładowania baterii dostępna po zamknięciu urządzenia | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 20 sekund | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 2 sek. | TAK |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1080 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego | TAK |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie Duplex | TAK |  |
|  | Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 20 sekund | TAK |  |
|  | Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - możliwość powiększania obrazu | TAK |  |
|  | Tryb M-mode. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG | TAK |  |
|  | Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy | TAK |  |
|  | Dedykowany preset VExUS z pakietem obliczeniowym do oceny nadmiaru żylnego. | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Wszystkie głowice odporne na upadki (z wysokości min. 100 cm), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta *nie dotyczy głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 4-15 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 50 mm | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 6 cm | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy min. 256 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica Konweksowa do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych, płuc oraz mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy konweksowej min. 60 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wraz z TCD, brzusznych | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 35cm | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max.19 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 64 | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 sztuki. Łączna liczba portów USB min. 6 | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi. Wbudowany moduł DICOM | TAK |  |
|  | Inne możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych. Zakres częstotliwości pracy min. 5-19 MHz Szerokość czoła głowicy max. 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badania brzucha, kręgosłupa Zakres częstotliwości pracy max. 3-10 MHz Promień krzywizny głowicy min. 35 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz Głębokość penetracji min. 18 cm Regulacja dwupłaszczyznowa, umożliwiająca obrazowanie 3600 | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Blokowanie ekranu dotykowego za pomocą jednego kliknięcia z poziomu ekranu głównego. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł sterowania głosowego. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt w tym głowice [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Platforma do monitorowania hemodynamicznego - 2 sztuki  montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33123210-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma do monitorowania hemodynamicznego - 2 sztuki |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Platforma hemodynamiczna z modułami pomiarowymi ciśnienia nieiwazyjnego NIBP, temperatury T i saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2, modułem pomiaru funkcji mózgu oraz modułem oksymetrii regionalnej | TAK |  |
|  | Platforma pozwala na pomiar parametrów: - Skurczowe ciśnienie krwi (Sys) - Średnie ciśnienie tętnicze (MAP) - Rozkurczowe ciśnienie krwi (Dia) - Podaż tlenu (DO2) - Wskaźnik podaży tlenu (DO2I) - Zużycie tlenu (VO2) - Wskaźnik zużycia tlenu (VO2I) - Pojemność minutowa serca (CO) - Wskaźnik sercowy (CI) - Objętość wyrzutowa serca (SV) - Wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SVI) - Częstość akcji serca (HR) - Zmienność rytmu zatokowego (HRV) - Układowy opór naczyniowy (SVR) - Wskaźnik układowego oporu naczyniowego (SVRI) - Zmienność objętości wyrzutowej serca % (SVV) - Zmienność ciśnienia tętna % (PPV) - Powierzchnia ciała (BSA) - Index Stanu pacjenta (PSI) - oksymetria (rSO2) - Hemoglobina Total (SpHb) - Całkowita Saturacji krwi (SpOC) - Index Rezerwy Tlenu (ORI) | TAK |  |
|  | Platforma wyposażona w minimum 3 protokoły postepowania: - odpowiedź na podaż płynów, - pasywne uniesienie nogi, - końcowo-wydechowy test okluzyjny | TAK |  |
|  | Pomiar hemodynamiczny wykorzystujący nieinwazyjny pomiar SpHb Total czujnikiem saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar indexu zmienności pletyzmograficznej mierzony czujnikiem saturacji | TAK |  |
|  | Monitorowanie rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu – trendy, index | TAK |  |
|  | Minimum 3 zakresy czułości pomiaru: MAX – dla pacjenctów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami; NORMALNA – pacjenci stabilni; mniej czuła – pacjenci rzadziej monitorowani | TAK |  |
|  | Tryby uśredniania pomiarów: co 2 lub 4sek (pacjenci resuscytowani, krytyczne parametry), co 8 lub 10 sek (pacjenci stabilni), co 12 lub 14 lub 16 sek (pacjenci rzadziej monitorowani) | TAK |  |
|  | Monitorowanie hemoglobiny total – nieinwazyjnie, trendy, wartość z możliwością kalibracji | TAK |  |
|  | Ekran wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 10” i rozdzielczości min. 1280x800 pikseli | TAK |  |
|  | Platforma wyposażona w diody LED sygnalizujące zasilanie sieciowe i ładowanie akumulatorów zasilających | TAK |  |
|  | Urządzenie ze zintegrowanym uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia dodatkowego modułu pomiarowego kapnografii lub kolejnego modułu oksymetrii | TAK |  |
|  | Pasek statusu zawierający: przycisk czasowego wstrzymania alarmu, przycisk wyciszenia alarmu (wyciszenie dźwięku), przycisk uśpienia, przycisk wyboru profilu pacjenta, przycisk i status połączeń: Bluetooth, WiFi, Ethernet, wskaźnik statusu urządzeń zewnętrznych, wskaźniki zasilania i poziomu naładowania akumulatorów, wskazanie bieżącej godziny | TAK |  |
|  | Pasek działań umożliwiający: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS, uruchomienie menadżera sesji pomiarowych z możliwością zapisania wielu sesji o czasie trwania do 96 godzin, zaznaczenie zdarzenia oraz dostęp do konfiguracji urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | TAK |  |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym, min. wciśnij, przesuń, przewiń, powiększ/zmniejsz (za pomocą 2 punktów dotykowych), drag and drop | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: - monitorowanie ciągłe - pomiar punktowy typu spot-check, | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów w trybie interwałowym | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | TAK |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość wyświetlania informacji w postaci analogowych wskaźników z aktualnymi wartościami, granicami alarmowymi i etykietami parametrów | TAK |  |
|  | Czujnik Spo2 z pomiarem ORI jednopacjentowy z taśmą, dla dorosłych > 40 kg – min 15 szt na platformę | TAK |  |
|  | Czujnik Spo2 z pomiarem SpHb, ORI jednopacjentowy z taśmą, dla dorosłych > 30 kg – min 25 szt na platformę | TAK |  |
|  | Czujnik Spo2 wielorazowy klips > 30 kg dla dorosłych – min 4 szt | TAK |  |
|  | Moduł do pomiaru funkcji mózgu |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie: z 1 czujnika aktywne 4 kanały EEG z obu półkul (2 czołowe, 2 skroniowe) | TAK |  |
|  | Algorytm PSI (Patient State Indeks), pomiar ciagły w postaci numerycznej i trendów | TAK |  |
|  | Monitorowanie odpowiedzi na poziom znieczulenia z 1 czujnika dla obu półkul osobno w postaci numerycznej (Hz) i trendy | TAK |  |
|  | Obraz DSA (dentysometrii spektralnej) aktywności obu półkul osobno, z mozliwością obserwacji ich asymetrii | TAK |  |
|  | Supresja mózgowa (SR) oraz Artefakty przedstawione numerycznie %, na obrazie spektralnym oraz trendy | TAK |  |
|  | Aktywność neurowo-mięśniowa EMG przedstawiona numerycznie oraz trendy | TAK |  |
|  | Kształt czujnika EEG i czujników do oksymetrii pozwala umieścić je razem na czole pacjenta | TAK |  |
|  | Czujnik EEG składający się z 6 elektrod, dla dorosłych – min 35 szt na platformę | TAK |  |
|  | Moduł do pomiaru oksymetrii mózgowej |  |  |
|  | Moduł pozwalający na podłączenie min. 2 czujników | TAK |  |
|  | Prezentowanie wartości numerycznych rSO3, trendu, % odchylenie od linii bazowej, delty SpO2 | TAK |  |
|  | Wartość absolutna dla czujników dla dorosłych nie gorsza niż 4% | TAK |  |
|  | Dokładność trendów nie gorsza niż 3% | TAK |  |
|  | Pomiar delty O2Hbi, delty HHbi, delty cHbi | TAK |  |
|  | Czujnik do oksymetrii regionalnej, wartość absolutna nie gorsza niż 4%, dokładność trendów nie gorsza niż 3%, pomiar delty O2Hbi, HHbi, cHbi dla pacjentów od 40 kg – min. 20 szt na platformę | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny umożliwiający podłączenie do stacji bazowej innych urządzeń medycznych, np. pomp infuzyjnych, respiratorów, łóżek i innych monitorów pacjenta, wyposażonych w możliwość komunikacji sieciowej celem przesyłania danych pomiarowych do HIS | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda przyłączeniowe: systemu przywołania pielęgniarki, RJ-45 do komunikacji z siecią szpitalną, min. 2 porty USB, gniazdo zasilania AC, gniazdo uziemienia, min. 4 porty RJ-45 do podłączenia urządzeń innych producentów, np. pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Wbudowany interfejs komunikacyjny WLAN 2,4 / 5 GHz | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 4 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podświetlany włącznik zasilania | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy IIb MDR | TAK |  |
|  | Stopień zabezpieczenia elektrycznego, min. BF wg normy IEC 60601 | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności minimum IPX1 | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej |  |  |
|  | Modułu pulsoksymetrii odłączany od stacji bazowej z możliwością monitorowanie pacjenta w czasie transportu | TAK |  |
|  | Wielodotykowy, kolorowy ekran modułu pulsoksymetru | TAK |  |
|  | Intuicyjne sterowanie za pomocą gestów na ekranie dotykowym, min. wciśnij, przesuń, przewiń, powiększ/zmniejsz (za pomocą 2 punktów dotykowych), drag and drop | TAK |  |
|  | Automatyczna rotacja ekranu (pion/poziom zależnie od pozycji ) | TAK |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii mierzący w technologii Masimo SET i prezentujący na ekranie monitora funkcji życiowych saturację krwi tętniczej tlenem SpO2, częstotliwość tętna PR, wskaźnik perfuzji PI, pletyzmograficzną częstotliwość oddechu RRp, SpHb, ORI, PVI | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 0% – 100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru SpO2, min. 1% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±2% - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy PR 25 – 240 uderzeń/ minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości tętna w zakresie 25 – 240 uderzeń/ minutę: - w bezruchu dorośli, dzieci, noworodki ±3 uderzenia/ minutę - w ruchu dorośli, dzieci, noworodki ±5 uderzeń/ minutę - przy niskiej perfuzji 3 uderzenia/ minutę | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru respiracji: 4 – 70 oddechów/minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru respiracji: 1 oddech/minutę | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy wskaźnika perfuzji: 0,02% – 20% | TAK |  |
|  | Funkcja blokady ekranu na czas transportu pacjenta, umożliwia wyświetlanie monitorowanych parametrów uniemożliwiając jednocześnie przypadkową interakcję z urządzeniem | TAK |  |
|  | Dedykowany podświetlany przycisk z kolorystycznym wyróżnieniem wybranego profilu pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek | TAK |  |
|  | Przycisk wyciszenia alarmów | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwiający do 4 godzin ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Po zadokowaniu pulsoksymetru wartości pomiarowe, granice i trendy wyświetlane na ekranie stacji bazowej | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru ciśnienia |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Każda platforma wyposażona jest w komplet min. 3 mankietów pomiarowych wielorazowych o różnych rozmiarach, przeznaczonych dla pacjentów dorosłych | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu każdej platformy przewód pacjenta do pomiaru ciśnienia ze złączem Quick Connect, długość min. 3 metry | TAK |  |
|  | Mankiety ciśnieniowe jednoczęściowe, nie zawierające PVC (chlorek poliwinylu), DEHP (ftalanów) ani lateksu | TAK |  |
|  | Mankiety ze zintegrowanym wężykiem ciśnieniowym z szybkozłączką | TAK |  |
|  | Mankiety posiadają nadrukowany obustronnie zakres obwodu ramienia, umożliwiając szybkie dopasowanie | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: - dorośli 40-260 mmHg, - dzieci 40-230 mmHg, - noworodki 40-130 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: - dorośli 20-200 mmHg, - dzieci 20-160 mmHg, - noworodki 20-100 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: - dorośli 26-220 mmHg, - dzieci 26-183 mmHg, - noworodki 26-110 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ±3 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia w trybie interwałowym z odstępem regulowanym w zakresie: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 lub 90 minut | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych następujących po sobie pomiarów ciśnienia krwi przez zaprogramowany czas, 5 lub 10 minut | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru temperatury termometrem dotykowym |  |  |
|  | Wbudowany moduł elektronicznego termometru do pomiaru rektalnego, w ustach lub pod pachą | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu sonda temperatury umożliwiająca natychmiastowy pomiar temperatury w jamie ustnej lub pod pachą | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury nie mniejszy niż 27 – 43°C | TAK |  |
|  | Dokładność kalibracji elektronicznego termometru do pomiaru rektalnego, w ustach lub pod pachą w zakresie: ±0,11°C | TAK |  |
|  | Sonda pomiarowa termometru do pomiaru rektalnego, w ustach lub pod pachą chroniona sterylnymi jednorazowymi osłonkami usuwanymi bezdotykowo | TAK |  |
|  | W zestawie jednorazowe osłonki sondy pomiarowej, minimum 10 opakowań po 25 sztuk na wyposażeniu każdego monitora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pośredniczące zapewniające transmisję danych z platformy monitorowania parametrów życiowych do systemu HIS Zamawiającego |  |  |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS w zakresie minimum: - identyfikacja pacjentów przez komunikaty HL7 ADT - identyfikacja personelu przez integrację z Active Directory lub skan identyfikatora | TAK |  |
|  | Integracja z systemem zewnętrznym pozwalająca na wysyłanie co najmniej: - HR: 1/min - RR: 1/min - Sp02: 1/min - Ciśnienie krwi: 1/min (wysyłka ostatnio wykonanego pomiaru) - Temperatura: 1/min (wysyłka ostatnio wykonanego pomiaru) | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość centralnego zarządzania urządzeniami, system pozwalający na monitorowanie takich danych jak: stan baterii, logi, stan połączenia, użycie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwiające: odczyt ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, konfigurację ustawień urządzenia oraz profili pacjenta, dodawanie i usuwanie zdefiniowanych przez użytkownika profili pacjenta, konfigurację ustawień sieciowych urządzeń, konfigurację EWS, konfigurację programów interwałowych ciśnienia, konfigurację podłączenia ekranu zewnętrznego, pobieranie trendów | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie instalowane na komputerze klasy PC pozwalające na pobranie danych z platformy za pomocą połączenia z portem USB platformy | TAK |  |
|  | Możliwość wgrywania konfiguracji urządzenia zdalnie poprzez sieć szpitalną lub kabel USB/Ethernet przy bezpośrednim połączeniu urządzenia z komputerem | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu systemu integracji min 3 mobilne urządzenia (np. tablet) z możliwością podglądu monitorowanych parametrów oraz alarmów z podłączonych urządzeń | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności na całość aparatu – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu wraz z ogólną i szczegółową instrukcją bezpiecznej eksploatacji sprzętu BHP | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt oraz oprogramowanie (w tym aktualizacja oprogramowania) [miesiące] | min. 48 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów i testów specjalistycznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów - 17 sztuk, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33157400-9

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Respirator – 17 sztuk |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Respirator I - 16 sztuk |  |  |
| - 7 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii, wyposażony standardowo w podstawę jezdną (co najmniej dwa koła z blokadą), z możliwością mocowania na kolumnie | TAK |  |
| - 8 | Respirator dla dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK PODAĆ |  |
| - 9 | Respirator wyposażony w szyny boczne do montażu dodatkowych opcji (np. ramienia na rury pacjenta) | TAK |  |
| - 0 | Zasilanie Respiratora | x |  |
| - 11 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK |  |
| - 12 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK |  |
| - 13 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | TAK |  |
| - 14 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% | TAK PODAĆ |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 90 minut pracy | TAK PODAĆ |  |
|  | Respirator wyposażony w min. 2 wejścia na baterie | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | x |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z regulacją Pmax | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z wspomaganiem ciśnieniowym dla oddechów spontanicznych z docelową objętością o wartości takiej samej jak dla oddechów kontrolowanych objętością. | TAK |  |
|  | PCV/ Assist | TAK |  |
|  | VC - SIMV | TAK |  |
|  | PC - SIMV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap z docelową objętością | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji pozwalający na płynne przejście bez udziału operatora z wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level, z docelową objętością na wentylację typu PSV z docelową objętością w zależności od aktywności oddechowej pacjenta. W przypadku niespełnienia kryteriów przez pacjenta respirator powraca do trybu ustawionego | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap z docelową objętością zarówno dla oddechu „mechanicznego” jak i wyzwolonego przez pacjenta | TAK |  |
|  | Wentylacja PC-APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, itp. | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV z docelową objętością | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja BiLevel NRV (near relaxation Ventilation) | TAK |  |
|  | Wentylacja proporcjonalna (Proporcjonalne adaptacyjne wspomaganie ciśnieniem) typu PAPS lub PAV | TAK |  |
|  | Wentylacja Intellivent-ASV lub Adaptacyjna wentylacja chroniąca płuca typu ALPV | TAK PODAĆ |  |
|  | Zoptymalizowana wentylacja pracy oddechowej WOBOV lub ASV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja RKO lub CPR– dedykowany tryb do wentylacji podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej z pomiarem czasu trwania. Automatyczne wyciszenie alarmów na czas aktywowania trybu | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu | TAK |  |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem podczas nosowego CPAP z regulacją O2 oraz wielkości przepływu do min. 60 l/min | TAK |  |
|  | Asystent zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą | TAK |  |
|  | Funkcja pomocy dostępna bezpośrednio na ekranie respiratora: podczas wentylacji na ekranie wyświetla się w formie pomocy opis dowolnie wybranego trybu wentylacji lub parametru | TAK |  |
|  | automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | x |  |
|  | Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 100 odd/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Objętość oddechowa - zakres min.: 10-2500 ml | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 140 l/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,2 do 12 s | TAK PODAĆ |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 % | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 1 do 98 cmH2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 1 do 70 cmH2O – przy założeniu, że PEEP wynosi 10 | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 50 cmH2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulowany czas narastania ciśnienia dla PSV | TAK |  |
|  | Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 % | TAK PODAĆ |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 0,5 do 15 l/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,1 do 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Inne funkcje | x |  |
|  | Nebulizacja pneumatyczna z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. Sterowanie z poziomu respiratora | TAK |  |
|  | Nebulizacja „siateczkowa” z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. Sterowanie z poziomu respiratora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Kompensacja rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z podaniem wielkości stopnia kompensacji, średnicy. Kompensacja oporów wdechowych oraz wydechowych | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja natleniania – odsysania z regulacją stężenia O2 składająca się z etapu preoxygenacji, odsysania oraz postoxygenacji (automatyczne wykrycie ponownie podłączonego układu pacjenta) | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja/manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewru, ciśnienia końcowego (kryterium przerwania manewru) oraz max. Vt dla której manewr zostanie przerwany. Funkcja z możliwością aktywacji preoksygenacji przed rozpoczęciem manewru oraz opcją przeprowadzenia rekrutacji. | TAK |  |
|  | Westchnienia – możliwość zaprogramowania westchnień z ustawieniem interwału, ilości westchnień/cyklu oraz mnożnika. | TAK |  |
|  | Manewr rekrutacji z ustawieniem czasu rekrutacji, ciśnienia rekrutacji oraz PEEP (możliwość ustawienia innej wartości niż wartość podczas wentylacji) | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana próba oddechu spontanicznego SBT | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania dla układów zamkniętych oraz otwartych | TAK |  |
|  | Funkcja Bronchoskopia z automatycznym wyciszeniem akustycznym alarmów wentylacji. Gdy funkcja bronchoskopii jest aktywowana, na obszarze wyświetlania danego trybu wentylacji widoczna będzie etykieta „Bronchoskopia” | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w przełyku z wyświetlaniem jego krzywej na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Prezentacja w postaci liczb min.: - TPP i, - TPP e, - P wdech (es) - P wydech (es) - △ TPP, - Szczyt (es), - P min (es) - △ P (es), - △ Peso/△PAW | TAK PODAĆ |  |
|  | Dla pacjentów oddychających spontanicznie prezentacja następujących wartości: - WOB (es) - POB (es) - PEEPi (es) lub AutoPEEP (es) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenie krzywych ciśnienia przezpłucnego oraz śródprzepłykowego | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia IAP | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego utrzymywania wartości ciśnienia balonika rurki intubacyjnej na zadanym poziomie. Ustawianie min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym. Wyświetlanie krzywej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym na ekranie respiratora. Funkcja sterowana i realizowana z poziomu respiratora. | TAK |  |
|  | Monitor graficzny | x |  |
|  | Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min 18” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran i stosowania ekranów kopiujących) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu niezależnie od jednostki pneumatycznej. | TAK |  |
|  | ekran bez pokrętła i bez żadnych zewnętrznych przycisków (skuteczniejsza dezynfekcja ekranu) | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja pętli objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie, ciśnienie – objętość, ciśnienie przełyku – ciśnienie | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 72h | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji interwału odczytu trendów. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu ustawionych parametrów wentylacji dla trendów | TAK |  |
|  | Dynamiczny widok płuca pozwalający na łatwą i szybką ocenę podatności, oporu i zachowania triggera. Prezentacja mierzonych parametrów na ekranie widoku min.: △(delta)P, Vt/IBW, przepływ wdechowy, przepływ wydechowy, Cdyn, R wyd. Mve spont., Mve, Vte, Pszczyt., Pplat, F spontaniczne, F, PEEP, O2 | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia „kompensacji rurki” | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 6 różnych ekranów użytkownika, łatwe przechodzenie podczas wentylacji między wybranymi ekranami nie wymagające wchodzenia do jakiekolwiek ustawienia czy menu ani potwierdzenia wyboru | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 10 skrótów klawiszowych uruchamiających zdefiniowane funkcje respiratora np. 100% O2, nebulizacja, pomiar P 0.1, pauza wdechowa i wydechowa itp. | TAK |  |
|  | Pomiary parametrów wentylacji | x |  |
|  | Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość uwięziona Tzw. „Trapping volume” | TAK |  |
|  | PEEPi / AutoPEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | ∆P | TAK |  |
|  | Indeks RSBI | TAK |  |
|  | Podatność | TAK |  |
|  | Opory | TAK |  |
|  | Pomiar P0,1 | TAK |  |
|  | Pomiar MIP/NIF | TAK |  |
|  | Pomiar RCexp | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym stosunku rzeczywistej objętości wdechowej pojedynczego oddechu do wagi pacjenta wg. IBW (ml/kg) | TAK |  |
|  | WOB vent | TAK |  |
|  | WOB spont | TAK |  |
|  | POB (power of breathing) | TAK |  |
|  | POB spont (power of breating) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Pomiar realizowany poprzez czujnik zasilany z respiratora i sterowany z poziomu ekranu respiratora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pomiaru CO2 po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu respiratora moduł analizy gazów z pomiarem min. następujących parametrów: CO2, Sevofluran, Izofluran | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją wartości SpO2 i tętna. Funkcja automatyczna kontrola tlenu w zamkniętej pętli, gdzie respirator dostosowuję automatycznie stężenie O2 w zależności od ustawionych zakresów SpO2 przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości sedacji. Wyświetlanie i pomiar min. AI, EMG, SR | TAK |  |
|  | Pomiar Kalorymetrii pośredniej | x |  |
|  | Pomiar kalorymetrii pośredniej na 16 stanowiskach | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany z przy pomocy modułu zasilanego z poziomu respiratora | TAK |  |
|  | Pomiar następujących wartości: VO2, VCO2, spoczynkowy wydatek energetyczny (REE), współczynnik oddechowy (RQ). | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 z wyświetlaniem pomiaru na ekranie głównym respiratora | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie krótkiego trendu VO2 | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie krótkiego trendu VCO2 | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie krótkiego trendu REE, | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie krótkiego trendu RQ | TAK |  |
|  | Możliwość uśredniania wartości REE oraz RQ dla wybranego interwału czasowego | TAK |  |
|  | Moduł/urządzenie nie wymaga kalibracji zewnętrznymi źródłami O2 | TAK |  |
|  | Pomiar FRC z poziomu respiratora lub przy pomocy urządzenia zewnętrznego | TAK |  |
|  | Pomiar pęcherzykowej przestrzeni martwej (VDalv) | TAK |  |
|  | Pomiar Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej | x |  |
|  | Pomiar Elektrycznej Tomografii impedancyjnej na 2 stanowiskach jednocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany za pomocą dedykowanego modułu z prezentacją danych na ekranie respiratora z możliwością przenoszenia pomiędzy respiratorami | TAK |  |
|  | obraz realizowany z min. 30 elektrod | TAK Podać |  |
|  | Możliwość stosowania u pacjentów dorosłych o obwodzie klatki piersiowej w zakresie min: 70 cm do 130 cm | TAK Podać |  |
|  | Możliwość prezentacji na różnych typach „widoków” tj: - widok wentylacji - widok „silent spaces” - widok „rozciągnięcia” pokazujący niehomogeniczność wentylowanego płuca - widok „regionalnej podatności” - widok „regionalnej objętości pojedynczego oddechu” ukazujący dystrybucję objętości oddechowej | TAK Podać |  |
|  | Alarmy | x |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmu dźwiękowego w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania tlenu | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania powietrza | TAK |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego stężenia wydychanego CO2 | TAK |  |
|  | Wysokiego stężenia wdychanego CO2 | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm przecieku w baloniku intubacyjnym | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia w baloniku intubacyjnym | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
|  | Inne wymagania | x |  |
|  | Zaimplementowany protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora | TAK |  |
|  | Zaimplementowana funkcja przenoszenia konfiguracji respiratora na pozostałe urządzenia za pośrednictwem pamięci przenośnej (USB, SD) lub sieci | TAK |  |
|  | ### Stopień IP ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody: min IP22 | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | funkcja protokołu higieny tj. dla z akcesoriów jednorazowych (układ pacjenta, filtr, adapter CO2, nebulizator itp.) można ustawić czas użycia do kolejnej wymiany wg szpitalnych standardów po upływie, którego respirator wyświetli komunikat przypominający o konieczności wymiany. dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić, ile pozostało czasu do kolejnej wymiany akcesoriów zużywalnych | TAK |  |
|  | ### Respirator z oprogramowaniem umożliwiającym podawania anestetyków wziewnych po podłączeniu do systemów realizujących ich podaż. Możliwość aktywacji funkcji przez użytkownika. Zgodność z normą DIN EN ISO 80601-2-13 | TAK PODAĆ |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
|  | Czas trwania testu: do 180 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej. | TAK |  |
|  | czujnik przepływu niewymagający wymiany | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK |  |
|  | Ekran respiratora wyposażony w złącze HDMI lub DisplayPort | TAK |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
|  | Respirator wyposażony w ramię przegubowe do podtrzymania układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Min. 2 moduły/ urządzenia zewnętrzne do realizacji Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej | TAK |  |
|  | pasy do Elektrycznej Tomografii Impedancyjnej w 4 rozmiarach umożliwiające na min. 80 pomiarów | TAK |  |
|  | Moduł do kalorymetrii lub urządzenie zewnętrzne min. 16 szt. | TAK |  |
|  | Dodatkowy kompletny panel zastawek (zastawka wdechowa, wydechowa oraz czujnik przepływu) – 16 szt. na całość | TAK |  |
|  | Zestawy pomiarowe do kalorymetrii min. 480 szt. | TAK |  |
|  | Min. 80 przetworników pomiarowych do realizacji ciśnienia śródprzełykowego | TAK |  |
|  | Min. 500 zestawów do nebulizacji w aerozolu (siateczkowej) | TAK |  |
|  | Min. 40 masek do NIV w rozmiarze S Min. 340 masek do NIV w rozmiarze M Min. 340 masek do NIV w rozmiarze L | TAK |  |
|  | Min. 320 zestawów do zarządzania mankietem w rurce intubacyjnej | TAK |  |
|  | Respirator II – 1 sztuka |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii, wyposażony standardowo w podstawę jezdną (co najmniej dwa koła z blokadą), z możliwością mocowania na kolumnie | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK PODAĆ |  |
|  | Respirator wyposażony w szyny boczne do montażu dodatkowych opcji (np. ramienia na rury pacjenta) | TAK |  |
|  | Zasilanie Respiratora | x |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% | TAK PODAĆ |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 90 minut pracy | TAK PODAĆ |  |
|  | Respirator wyposażony w min. 2 wejścia na baterie | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | x |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z regulacją Pmax | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z wspomaganiem ciśnieniowym dla oddechów spontanicznych z docelową objętością o wartości takiej samej jak dla oddechów kontrolowanych objętością. | TAK |  |
|  | PCV/ Assist | TAK |  |
|  | VC - SIMV | TAK |  |
|  | PC - SIMV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap z docelową objętością | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji pozwalający na płynne przejście bez udziału operatora z wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level, z docelową objętością na wentylację typu PSV z docelową objętością w zależności od aktywności oddechowej pacjenta. W przypadku niespełnienia kryteriów przez pacjenta respirator powraca do trybu ustawionego | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap z docelową objętością zarówno dla oddechu „mechanicznego” jak i wyzwolonego przez pacjenta | TAK |  |
|  | Wentylacja PC-APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, itp. | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV z docelową objętością | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja proporcjonalna (Proporcjonalne adaptacyjne wspomaganie ciśnieniem) typu PAPS lub PAV | TAK |  |
|  | Wentylacja Intellivent-ASV lub Adaptacyjna wentylacja chroniąca płuca typu ALPV | TAK PODAĆ |  |
|  | Zoptymalizowana wentylacja pracy oddechowej WOBOV lub ASV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wentylacja RKO – dedykowany tryb do wentylacji podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej z pomiarem czasu trwania. Automatyczne wyciszenie alarmów na czas aktywowania trybu | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu | TAK |  |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem podczas nosowego CPAP z regulacją O2 oraz wielkości przepływu do min. 60 l/min | TAK |  |
|  | Asystent zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą | TAK |  |
|  | Funkcja pomocy dostępna bezpośrednio na ekranie respiratora: podczas wentylacji na ekranie wyświetla się w formie pomocy opis dowolnie wybranego trybu wentylacji lub parametru | TAK |  |
|  | automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | x |  |
|  | Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 100 odd/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Objętość oddechowa - zakres min.: 10-2500 ml | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 140 l/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,2 do 12 s | TAK PODAĆ |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 % | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 1 do 98 cmH2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 1 do 70 cmH2O – przy założeniu, że PEEP wynosi 10 | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 50 cmH2O | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulowany czas narastania ciśnienia dla PSV | TAK |  |
|  | Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 % | TAK PODAĆ |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 0,5 do 15 l/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,1 do 10 cmH2O | TAK |  |
|  | Inne funkcje | x |  |
|  | Nebulizacja pneumatyczna z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. Sterowanie z poziomu respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nebulizację „siateczkowa” z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. Sterowanie z poziomu respiratora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Kompensacja rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z podaniem wielkości stopnia kompensacji, średnicy. Kompensacja oporów wdechowych oraz wydechowych | TAK |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 20 sekund | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja natleniania – odsysania z regulacją stężenia O2 składająca się z etapu preoxygenacji, odsysania oraz postoxygenacji (automatyczne wykrycie ponownie podłączonego układu pacjenta) | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja/manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewru, ciśnienia końcowego (kryterium przerwania manewru) oraz max. Vt dla której manewr zostanie przerwany. Funkcja z możliwością aktywacji preoksygenacji przed rozpoczęciem manewru oraz opcją przeprowadzenia rekrutacji. | TAK |  |
|  | Westchnienia – możliwość zaprogramowania westchnień z ustawieniem interwału, ilości westchnień/cyklu oraz mnożnika. | TAK |  |
|  | Manewr rekrutacji z ustawieniem czasu rekrutacji, ciśnienia rekrutacji oraz PEEP (możliwość ustawienia innej wartości niż wartość podczas wentylacji) | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana próba oddechu spontanicznego SBT | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania dla układów zamkniętych oraz otwartych | TAK |  |
|  | Funkcja Bronchoskopia z automatycznym wyciszeniem akustycznym alarmów wentylacji. Gdy funkcja bronchoskopii jest aktywowana, na obszarze wyświetlania danego trybu wentylacji widoczna będzie etykieta „Bronchoskopia” | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia w przełyku z wyświetlaniem jego krzywej na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego utrzymywania wartości ciśnienia balonika rurki intubacyjnej na zadanym poziomie. Ustawianie min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym. Wyświetlanie krzywej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym na ekranie respiratora. Funkcja sterowana i realizowana z poziomu respiratora. | TAK |  |
|  | Monitor graficzny | x |  |
|  | Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min 17” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran i stosowania ekranów kopiujących) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu niezależnie od jednostki pneumatycznej. | TAK |  |
|  | ekran bez pokrętła i bez żadnych zewnętrznych przycisków (skuteczniejsza dezynfekcja ekranu) | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja pętli objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie, ciśnienie – objętość, ciśnienie przełyku – ciśnienie | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 72h | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji interwału odczytu trendów. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu ustawionych parametrów wentylacji dla trendów | TAK |  |
|  | Dynamiczny widok płuca pozwalający na łatwą i szybką ocenę podatności, oporu i zachowania triggera. Prezentacja mierzonych parametrów na ekranie widoku min.: △(delta)P, Vt/IBW, przepływ wdechowy, przepływ wydechowy, Cdyn, R wyd. Mve spont., Mve, Vte, Pszczyt., Pplat, F spontaniczne, F, PEEP, O2 | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia „kompensacji rurki” | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 6 różnych ekranów użytkownika, łatwe przechodzenie podczas wentylacji między wybranymi ekranami nie wymagające wchodzenia do jakiekolwiek ustawienia czy menu ani potwierdzenia wyboru | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 10 skrótów klawiszowych uruchamiających zdefiniowane funkcje respiratora np. 100% O2, nebulizacja, pomiar P 0.1, pauza wdechowa i wydechowa itp. | TAK |  |
|  | Pomiary parametrów wentylacji | x |  |
|  | Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość uwięziona Tzw. „Trapping volume” | TAK |  |
|  | PEEPi / AutoPEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | ∆P | TAK |  |
|  | Indeks RSBI | TAK |  |
|  | Podatność | TAK |  |
|  | Opory | TAK |  |
|  | Pomiar P0,1 | TAK |  |
|  | Pomiar MIP/NIF | TAK |  |
|  | Pomiar RCexp | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym stosunku rzeczywistej objętości wdechowej pojedynczego oddechu do wagi pacjenta wg. IBW (ml/kg) | TAK |  |
|  | WOB vent | TAK |  |
|  | WOB spont | TAK |  |
|  | POB (power of breathing) | TAK |  |
|  | POB spont (power of breating) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Pomiar realizowany poprzez czujnik zasilany z respiratora i sterowany z poziomu ekranu respiratora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pomiaru CO2 po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu respiratora moduł analizy gazów z pomiarem min. następujących parametrów: CO2, Sevofluran, Izofluran | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją wartości SpO2 i tętna. Funkcja automatyczna kontrola tlenu w zamkniętej pętli gdzie respirator dostosowuję automatycznie stężenie O2 w zależności od ustawionych zakresów SpO2 przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości sedacji. Wyświetlanie i pomiar min. AI, EMG, SR | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru kalorymetrii pośredniej po podłączeniu modułu pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania Elektrycznej Impedancji Tomograficznej za pomocą dedykowanego modułu z prezentacją danych na ekranie respiratora opisanego w wymogach | TAK |  |
|  | Alarmy | x |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmu dźwiękowego w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania tlenu | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania powietrza | TAK |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego stężenia wydychanego CO2 | TAK |  |
|  | Wysokiego stężenia wdychanego CO2 | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm przecieku w baloniku intubacyjnym | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia w baloniku intubacyjnym | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
|  | Inne wymagania | x |  |
|  | Zaimplementowany protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora | TAK |  |
|  | Zaimplementowana funkcja przenoszenia konfiguracji respiratora na pozostałe urządzenia za pośrednictwem pamięci przenośnej (USB, SD) lub sieci | TAK |  |
|  | ### Stopień IP ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody: min IP22 | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | funkcja protokołu higieny tj. dla z akcesoriów jednorazowych (układ pacjenta, filtr, adapter CO2, nebulizator itp.) można ustawić czas użycia do kolejnej wymiany wg szpitalnych standardów po upływie, którego respirator wyświetli komunikat przypominający o konieczności wymiany. dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić, ile pozostało czasu do kolejnej wymiany akcesoriów zużywalnych | TAK |  |
|  | ### Respirator z oprogramowaniem umożliwiającym podawania anestetyków wziewnych po podłączeniu do systemów realizujących ich podaż. Możliwość aktywacji funkcji przez użytkownika. Zgodność z normą DIN EN ISO 80601-2-13 | TAK PODAĆ |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK |  |
|  | Czas trwania testu: do 180 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej. | TAK |  |
|  | czujnik przepływu niewymagający wymiany | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK |  |
|  | Ekran respiratora wyposażony w złącze HDMI lub DisplayPort | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Respirator wyposażony w ramię przegubowe do podtrzymania układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt w tym głowice [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 8 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lamp zabiegowych jezdnych– 2 szt dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33167000-2

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa jezdna – 2 szt |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą. | TAK |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | TAK |  |
|  | Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. | TAK |  |
|  | Ilość diod w czaszy min. 40 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK |  |
|  | Panel znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 | TAK |  |
|  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) | TAK |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm, max. 18cm | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm | TAK |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 60 000h | TAK |  |
|  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 20 W | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | TAK |  |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 6 szt. | TAK |  |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności na całość aparatu – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu wraz z ogólną i szczegółową instrukcją bezpiecznej eksploatacji sprzętu BHP | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 24 miesiące | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych intensywnej terapii – 16 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192100-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Łóżko szpitalne intensywnej terapii – 16 sztuk |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. | TAK |  |
| - 6 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podparte w 4 pkt. stabilne. | TAK |  |
| - 7 | Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| - 8 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |
| - 9 | Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka | TAK |  |
| - 0 | Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu etc. | TAK |  |
| - 11 | Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Pozycjonery stanowią integralną część barierek. | TAK |  |
| - 12 | Szczyty łóżka zdejmowane jednym ruchem | TAK |  |
| - 13 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze - 295 kg | TAK |  |
| - 14 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 223,5 cm | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 248,9 cm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi 102,9 cm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami bocznymi 102,9 cm | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. Łóżko wyposażone w alarm nie zaciągniętego hamulca centralnego | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka pojedynczą dźwignią nożną | TAK |  |
|  | Łóżko posiada elektryczny system wspomagania jazdy i sterowania, uruchamiany lub zwalniany z pozycji pedału sterowania/hamowania | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 41,9 cm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 90,2 cm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy 15,2 cm | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bez materaca 43,2 cm | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem,wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45°. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz elektryczna regulacja długości segmentu nożnego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-77° | TAK |  |
|  | Funkcja autokonturu segmentu uda | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie 0-30° | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie 0° - 13° | TAK |  |
|  | Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie 0° - 18° | TAK |  |
|  | Maksymalny przechył leża do pionizacji 0-18° | TAK |  |
|  | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna z dźwigni nożnej ( bez konieczności użycia rąk) | TAK |  |
|  | Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka z blokadą przypadkowego użycia | TAK |  |
|  | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej, polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, podniesieniu segmentu nożnego oraz natychmiastowym utwardzeniu komór materaca | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka) przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | 2 panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. | TAK |  |
|  | 2 panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowanew barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. | TAK |  |
|  | Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca. | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym | TAK |  |
|  | Panel sterowania na przewodzie elektrycznym | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta III klasay zgodnie z normą PN-EN 45501 | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru wagi 10 - 250 kg | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w możliwość obliczenia wskaźnika BMI | TAK |  |
|  | Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała – łóżko tworzy statystykę zmian wagi. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta w 3 trybach: - pacjent zaczyna się poruszać na leżu - pacjent zbliża się do barierki i próbuje wyjść - pacjent znajduje się poza łóżkiem | TAK |  |
|  | Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30° lub 45°.Możliwość uzyskania statystyki czasu nachylenia segmentu oparcia | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Wskaźniki wizualne informujące o: - braku zasilania, - poziomie naładowania akumulatora, - konieczności wykonania czynności serwisowych, - niezaciągniętym hamulcu, | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie po podłączeniu łóżka do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny. Pokrowiec materaca wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, paro przepuszczalny. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie 30 minut od aktywowania maksymalnego napompowania. | TAK |  |
|  | Materac z funkcją programowanej ciągłej rotacji bocznej pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość obniżenia ciśnienia w części siedziska. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta. | TAK |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Zintegrowana z materacem kieszeń na kasetę RTG. | TAK |  |
|  | System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję symulującą przepływ delikatnej fali pod ciałem pacjenta od głowy aż do stóp. Funkcja poprawiająca komfort pacjenta. | TAK |  |
|  | Wieszak infuzyjny montowany na stale, składany, 2 haki | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla każdego łóżka: Wieszak infuzyjny montowany na stale, składany, 6 uchwytów na worki drenażowe. 8 uchwytów do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta. 4 gniazda na statywy infuzyjne. Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka. | TAK |  |
|  | Mocowane do ramy łóżka akcesorium do podtrzymywania głowy pacjenta w pozycji pronalnej dla jednego łóżka. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu w tym szkolenie personelu technicznego z podstawowych czynności serwisowych (potwierdzone imiennymi certyfikatami) | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rotorów elektrycznych – 6 szt dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33196200-2

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor elektryczny – 6 szt |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rotor elektryczny I – 4 szt |  |  |
|  | Rotor do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
|  | Urządzenie z certyfikatem medycznym | TAK |  |
|  | Min. 4 tryby treningu w tym: trening aktywno-pasywny, trening wspomagany, trening symetryczny, trening izokinetyczny | TAK |  |
|  | 8-calowy kolorowy ekran z obrotem o 270° | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa: 5-60 obr/min | TAK |  |
|  | Poziom oporu: 0-24 (0-12 Nm, 0,5 Nm/poziom) | TAK |  |
|  | Poziom spastyczności: 1-10 (1-10 Nm, 1 Nm/poziom) lub WYŁĄCZONY | TAK |  |
|  | Współczynnik łagodzenia spastyczności: 1-5 | TAK |  |
|  | Timer: 1-120 min | TAK |  |
|  | Wyposażony w kółka transportowe | TAK |  |
|  | Gry motywacyjne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu zestaw uchwytów treningowych oraz zestaw mankietów treningowych | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczenia dla pacjentów na wózku inwalidzkim | TAK |  |
|  | Rotor elektryczny II – 2 szt |  |  |
|  | Rower Treningowy Elektromagnetyczny Poziomy | TAK |  |
|  | Koło zamachowe min. 8kg | TAK |  |
|  | Poziomy oporu min. 32 | TAK |  |
|  | System oporu EMS | TAK |  |
|  | Wyświetlacz 15.6” TFT dotykowy, 1920x1080, Android 7.1, WiFi 2.4G/5G, 2G+16G | TAK |  |
|  | Funkcje: - Czas - Dystans - Kalorie - Puls - Prędkość - RPM - WATT - Profil Poziom oporu | TAK |  |
|  | 12 programów w tym: - Manual - Weigt Loss - HRC - Fit Test - Random - Rozgrzewka Rozluźnienie | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą uchwytów | TAK |  |
|  | Dodatkowe funkcje: - Bluetooth, NFC - Głośniki Samopoziomujące pedały | TAK |  |
|  | Nóżki poziomujące | TAK |  |
|  | Wymiary: 165 x 71 x 143 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 78,5 kg | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 150 kg | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności na całość aparatu – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu wraz z ogólną i szczegółową instrukcją bezpiecznej eksploatacji sprzętu BHP | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 24 miesiące | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lamp operacyjnych  – 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162110-7

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Lampa operacyjna – 2 sztuki |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| - 5 | Zestaw w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED wyposażona w kamerę FHD Ramię 2: czasza LED Ramię 3: ramię z dwoma monitorami 32" | TAK |  |
| - 6 | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |
| - 7 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiajacy pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połaczeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym, oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] Łączny zasięg ramienia z monitorami (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 2000 [mm] | TAK, PODAĆ |  |
| - 8 | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe). | TAK |  |
| - 9 | Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 155 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux | TAK, PODAĆ |  |
| - 0 | Czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość. System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta. | TAK |  |
| - 11 | Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, PODAĆ |  |
| - 12 | Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, PODAĆ |  |
| - 13 | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, PODAĆ |  |
| - 14 | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, PODAĆ |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 98 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 98 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 98 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 170 [cm] | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy. | TAK |  |
|  | Ilość diod w każdej czaszy min. 90 [szt.] | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 5 krokach z poziomu podstawowoego panelu sterującego na czaszy w minimalnym zakresie 3000 – 5500 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie z poziomu dotykowego panelu sterującygo znajdującego się na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, wspólnego dla obu czasz. | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się w przedziale minimum 140 [mm] do 350 [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie. | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% max. Ec | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie. | TAK |  |
|  | Światło tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie min. 1 – 30% max. Ec | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podstawowy panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla obu czasz. | TAK |  |
|  | Podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujacy wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy. | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwosc zaprogramowania w uchwycie innej funkcji - np. zmiany temperatury barwowej. | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] | TAK, PODAĆ |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | TAK |  |
|  | Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. lub Konstrukcja niejednorodna, z przerwami między segmentami czaszy. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Płaska obudowa czaszy o grubości max. 100 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 750 [mm]. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | TAK |  |
|  | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz oraz na ramię monitorów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości min. 5" z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni. Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery. Pozostałe funkcjonalności sterownika: Możliwość zapisywania ulubionych ustawień parametrów światła pod konkretną nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza, celem szybkiego przywołania ustawień. Możliwość ustawienia interwałów regulacji temperatury barwowej: [płynnie] oraz [skok co 100K] oraz [skok co 500K] Możliwość ustawienia interwałów regulacji średnicy pola światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%] Możliwość ustawienia interwałów regulacji natężenia światła: [płynnie] oraz [skok co 5%] oraz [skok co 10%] Możliwość regulacji światła tzw. "endoskopowego" w zakresie 1 – 30% | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czasza główna wyposażona w kamerę FHD, zainstalowaną centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego. Minimalne parametry kamery: Sensor obrazu 1/2.8 type „Exmor“ CMOS Ilość pikseli 1920x1080 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele) Przysłona: 1.8 F – 3.4 F Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dodatkowy trzeci wysięgnik dla dwóch monitorów medycznych zainstalowany na wspólnej osi z ramionami lamp. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitor medyczny 32-calowy TFT LCD (LED) - 2 szt. zamocowane na uchwycie wyposażonym w osłonę (maskownicę) na przewody i zasilacz. Minimalne parametry monitora: Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli Proporcje obrazu 16:9 Jasność: 700 cd/m2 Kontrast: 1350 : 1 Kat widzenia: 178°, 178° Wejścia sygnałowe: 1 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (pojedyncze łącze), 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) Wyjścia sygnałowe: 1 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (pojedyncze łącze), 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) Waga: max. 12 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa diatermii chirurgicznej – 6 szt  montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33162300-6

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna – 6 sztuk |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie do generowania prądu wysokiej częstotliwości (prąd HF) w celu cięcia i koagulacji tkanki oraz zamykania naczyń. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 9" | TAK |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm) | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami | TAK |  |
|  | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kłowymi do zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie min. 3 instrumentów bipolarnych | TAK |  |
|  | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 380 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 390 W | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje | TAK |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń do 7mm oparta na dostosowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu aktywacji bipolarnego zamykania dużych naczyń poprzez funkcję Auto Start po dotknięciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna się automatycznie | TAK |  |
|  | Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W | TAK |  |
|  | Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji : a) jasności b) natężenia dźwięku c) języka | TAK |  |
|  | EWAKUATOR DYMÓW |  |  |
|  | Urządzenie do ewakuacji dymów i filtrowania powietrza obciążonego aerozolami podczas zabiegów chirurgicznych kompatybilny z posiadaną diatermią | TAK |  |
|  | Trzy rodzaje aktywacji pracy urządzenia: - Automatycznie poprzez aktywację diatermii z serii VIO - Automatycznie przez aktywację urządzenia współpracującego z dowolną diatermią chirurgiczną - Przełącznikiem nożnym w przypadku współpracy z laserem lub urządzeniem ultradźwiękowym | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy – laparoskopowy i do procedur otwartych | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na dedykowanym wózku lub ustawienie urządzenia na kolumnie lub stoliku w pozycji pionowej lub poziomej. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE dla każdej diatermii: |  |  |
|  | Jezdny system nośny do diatermii wyposażony w : 4 koła ø 100 mm, tym przednie z hamulcem 1 gniazdo zasilania elektrycznego 3 przyłącza elektryczne zawiera następujące akcesoria: 1 uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej 2 uchwyty na kable 1 wieszak na włącznik nożny 1 kosz na wyposażenie | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem, dł. 4m - 2sz. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym –50 szt. | TAK |  |
|  | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Filtr główny do ewakuatora dymów – 1szt. | TAK |  |
|  | Filtr wstępny do odsysacza dymu z przyłączem ø 22 mm – 15 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 3 m – 20 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, teleskopowy z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowym 5m – 20 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta bipolarna nieprzywieralna, prosta, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 120 mm – 1szt. | TAK |  |
|  | Pinceta bipolarna nieprzywieralna, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm – 1szt. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej wraz z ogólną i szczegółową instrukcją bezpiecznej eksploatacji sprzętu BHP - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu (godziny) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 7 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa diatermia chirurgiczna z przystawką argonową – 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162300-6

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową – 2 szt, |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Urządzenie do generowania prądu wysokiej częstotliwości (prąd HF) w celu cięcia i koagulacji tkanki oraz zamykania naczyń. | TAK |  |
| - 7 | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego | TAK |  |
| - 8 | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
| - 9 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 9" | TAK |  |
| - 0 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm | TAK |  |
| - 11 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| - 12 | Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK |  |
| - 13 | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK |  |
| - 14 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm) | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami | TAK |  |
|  | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kłowymi do zamykania dużych naczyń | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie min. 3 instrumentów bipolarnych | TAK |  |
|  | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 380 W | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 390 W | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje | TAK |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń do 7mm oparta na dostosowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu aktywacji bipolarnego zamykania dużych naczyń poprzez funkcję Auto Start po dotknięciu tkanki przez instrument koagulacja rozpoczyna się automatycznie | TAK |  |
|  | Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W | TAK |  |
|  | Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji : a) jasności b) natężenia dźwięku c) języka | TAK |  |
|  | PRZYSTAWKA ARGONOWA |  |  |
|  | Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii – 1 szt. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie min.0,1 - 8,0 1 / min | TAK |  |
|  | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK |  |
|  | EWAKUATOR DYMÓW |  |  |
|  | Urządzenie do ewakuacji dymów i filtowania powietrza obciążonego aerozolami podczas zabiegów chirurgicznych kompatybilny z posiadaną diatermią | TAK |  |
|  | Trzy rodzaje aktywacji pracy urządzenia: - Automatycznie poprzez aktywację diatermii z serii VIO - Automatycznie przez aktywację urządzenia współpracującego z dowolną diatermią chirurgiczną - Przełącznikiem nożnym w przypadku współpracy z laserem lub urządzeniem ultradźwiękowym | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy – laparoskopowy i do procedur otwartych | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na dedykowanym wózku lub ustawienie urządzenia na kolumnie lub stoliku w pozycji pionowej lub poziomej. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE każdej diatermii : |  |  |
|  | Jezdny system nośny do diatermii 1szt wyposażony w : 4 koła ø 100 mm, tym przednie z hamulcem 1 gniazdo zasilania elektrycznego 3 przyłącza elektryczne zawiera następujące akcesoria: 1 uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej 2 uchwyty na kable 1 wieszak na włącznik nożny 1 kosz na wyposażenie | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojedynczy włacznik nożny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem, dł. 4m - 2sz. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym –50 szt. | TAK |  |
|  | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
|  | Filtr główny do ewakuatora dymów – 1szt. | TAK |  |
|  | Filtr wstępny do odsysacza dymu z przyłączem ø 22 mm – 15 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, z powłoką, kablem przyłączeniowy 3 m – 20 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, teleskopowy z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowym 5m – 20 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta bipolarna nieprzywieralna, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm – 1szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe narzędzie do zamykania dużych naczyń zakrzywione, 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF – 1szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowe narzędzie do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF – 1szt. | TAK |  |
|  | Aplikator argonowy , z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywny, wysuwana elektroda szpatułkowa – 5szt. | TAK |  |
|  | Aplikator argonowy , z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, wysuwana elektroda szpatułkowa – 5szt. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa generator RF plazmowy – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162300-6

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Generator RF plazmowy – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Generator fal o częstotliwości radiowej RF; łączący energię bipolarną oraz monopolarną | TAK |  |
| - 8 | Złącza i wyposażenie generatora: • gniazda do elektrody monopolarnej, bipolarnej i elektrody neutralnej • wbudowana pompa do podawania soli fizjologicznej | TAK |  |
| - 9 | Automatyczna identyfikacja podłączonych jednorazowych narzędzi i dostosowanie ustawień na ekranie | TAK |  |
| - 0 | Interfejs użytkownika • kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym • wyświetlanie komunikatów informacyjnych, błędów i awarii | TAK |  |
| - 11 | Sygnalizacja • sygnały dźwiękowe aktywacji i alarmów • możliwość regulacji głośności sygnałów | TAK |  |
| - 12 | Funkcje bezpieczeństwa i testy • automatyczny test urządzenia po uruchomieniu (10 s) • zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Pamięć ustawień • cztery przyciski pamięci do zapisu i przywoływania ustawień użytkownika (w tym domyślne i poziom głośności) | TAK |  |
|  | Wózek jezdny przystosowany do montażu i transportu generatora | TAK |  |
|  | Jednorazowy , monopolarny nóż plazmowy do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich – 20 sztuk: •10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryby 1-5 umożliwiające cięcie skóry (od 0,5 do 50 W i 10-500 O) • 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej • pracuje w temperaturze od 40°C do 170°C • posiada izolację termiczną ostrza TPS (Thermal Protection Shield) • plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 μm | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa generator chirurgiczny  – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162300-6

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Generator chirurgiczny – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |
| - 8 | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | TAK |  |
| - 9 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu | TAK |  |
| - 0 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą | TAK |  |
| - 11 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
|  | 7-calowy ekran dotykowy LCD |  |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | TAK |  |
|  | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń do ablacji serca. | TAK |  |
| - 12 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: o gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar o gniazdo narzędzia Monopolar o gniazdo bipolarne o gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej o gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 o gniazdo sterownika nożnego bipolarnego o gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej o gniazdo Ethernet (serwisowe) o antena WiFi (serwisowe) o gniazdo przewodu sieciowego | TAK |  |
|  | 8. Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) e) koagulacja rozpylanie (spray) f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz g) koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie | TAK |  |
|  | 9 Tryby bipolarne: a) Precyzyjny (0,5-70 watów; do 10 watów co 0,5 wata) b) Standardowy (1-70W) c) makro (1-70W) d) Funkcja podwójnej energii bipolarnej – możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK |  |
|  | Tryb bipolarny moc max. 70 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK |  |
|  | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 300 W i Koagulacja 175 W |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | TAK |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych |  |  |
|  | Wózek jezdny kompatybilny z urządzeniem | TAK |  |
|  | Ewakuator dymu |  |  |
|  | Ewakuator dymu elektrochirurgicznego, sześć poziomów siły ssania, wskaźnik żywotności filtra, wskaźnik konieczności wezwania serwisu, możliwość pracy automatycznej oraz manualnej | TAK |  |
|  | Współpraca z dowolnym generatorem elektrochirurgicznym | TAK |  |
|  | Przeznaczony do usuwania dymu i zapachu powstającego w trakcie pracy urządzeń elektrochirurgicznych i laserów chirurgicznych | TAK |  |
|  | Pięć poziomów mocy plus tryb turbo | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność 1250 l/min | TAK |  |
|  | Brak wymogu wymaga stosowania filtrów wstępnych ani przejściówek | TAK |  |
|  | Wymiary max. : wysokość 20,3 cm , szerokość 35,5 cm , głębokość 47,6 cm , waga 9 kg | TAK |  |
|  | Do zastosowania z filtrami ULPA do wychwytywania cząstek 0.12μm na poziomie 99,9995% | TAK |  |
|  | Panel przedni z gniazdem filtra ULPA z portami dla 3 drenów o różnych średnicach : 6 mm, 10 mm, 22 mm | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Stół operacyjny z blatem min. 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany, dodatkowo odwodzony na boki oraz łamany pod kolanem. | TAK |  |
| - 6 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu niemalże płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony, zabudowana od spodu. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK podać Podstawa zabudowana od spodu 10pkt Podstawa niezabudowana 0pkt |  |
| - 7 | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2mm). | TAK podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |
| - 9 | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK podać |  |
| - 0 | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłone kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |
| - 11 | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |
| - 12 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 5 godzin. | TAK |  |
| - 13 | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10mm. | TAK |  |
| - 14 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia) – wariant 1 Lub Podwójny system sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami stołu. Hydrauliczny system awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu w ekstremalnych warunkach – wariant 2 | TAK, podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 600mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5mm) | TAK podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK podać |  |
|  | Dodatkowe (zapasowe) materace dla siedziska wraz z oparciem pleców oraz podnóżków | TAK |  |
|  | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny (szybko złącze i przyciski z wykluczeniem ich przypadkowego rozłączenia) wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK podać (System hakowy - 10pkt Inne rozwiązanie - 0pkt) |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne - przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu -wyłączenie Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu (z wyjątkiem pozycji flex / reflex oraz sterowania pojedynczym segmentem nóg) z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji: - poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie w przypadku pilota przewodowego Lub - poprzez ostrzeżenie wizualne, akustyczne i wibracje w przypadku pilota bezprzewodowego (z dotykowym wyświetlaczem) w technologii Bluetooth | TAK, podać |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować 3 ulubione pozycji blatu + jedna pozycja fabryczna „beach chair” – wariant 1 Lub Pilot przewodowy lub bezprzewodowy (z wykorzystaniem technologii Bluetooth) ręczny i nożny. Ładowanie indukcyjne w przypadku pilotów bezprzewodowych – wariant 2 | TAK, podać (Wariant 1 - 10pkt Wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. W przypadku pilota bezprzewodowego, wyświetlacz informuje dodatkowo o stanie naładowania baterii pilota | TAK, podać |  |
|  | Pilot przewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK |  |
|  | Dodatkowy pilot awaryjny, przewodowy, bez wyświetlacza, podłączany (lub odejmowany) do kolumny stołu. Ze względów bezpieczeństwa, możliwość podłączenia jednocześnie wyłącznie jednego pilota (podstawowego lub awaryjnego) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100) z poziomu pilota podstawowego – wariant 1 Lub Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień – wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) Prędkość regulacji 2cm/sek. | TAK podać |  |
|  | Przechyły boczne 25º | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg) Prędkość przesuwu 26mm/sek | TAK podać |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300 Podgłówek posiadający dodatkowe wypiętrzenie (możliwość ustawienia podgłówka powyżej blatu – równolegle do blatu stołu), wypiętrzenie wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Podnóżki regulowane elektromechanicznie w zakresie +90º /-105º Podnóżki dodatkowo (ręcznie) odwodzone na boki. Możliwość ręcznej regulacji kątowej podnóżka na przegubie pod kolanem | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900 | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej Przygotowanie do uchylnego przedłużenia sekcji pleców | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia stołu w demontowalną płytę plecową górna (nie stanowi przedmiotu oferty). | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia stołu w demontowalną płytę ginekologiczno urologiczną (nie stanowi przedmiotu oferty). | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców lub z zastosowaniem płyt przedłużających | TAK |  |
|  | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK |  |
|  | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg | TAK podać |  |
|  | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzjach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: - podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy - podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu -możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota -w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych -w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym | TAK podać |  |
|  | AKCESORIA (wyposażenie): |  |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (minimum 580mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2 | TAK podać |  |
|  | Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr (wymiar pasa 1800mmx100mm) - szt. 4 | TAK |  |
|  | Pasy do ciała bariatryczne, szerokie, mocowane na podnóżki stołu - szt. 2 | TAK |  |
|  | Podpory boczne wieloosiowe. Możliwość regulacji wysokości minimum 300mm oraz długości ramienia podpory minimum 160mm dodatkowo możliwość regulacji kątowej w płaszczyźnie poziomej poprzez mechanizm zębatkowy – szt. 2 Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze) materac o wymiarach 100mm x 215mm o płaskiej powierzchni – szt. 1 Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze) materac o wymiarach 100mm x 215mm o profilowanej powierzchni oraz z możliwością regulacji kątowej (rotacji) materaca – szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Podpory barkowe mocowane do szyn bocznych. Możliwość regulacji wysokości oraz szerokości (rozstaw pomiędzy barkami) w zakresie 130mm/90mm. Wyposażone w miękkie materace – 1kpl | TAK podać |  |
|  | Bariatryczne poszerzenie blatu montowane do standardowych listew stołu (poszerzenie posiada swoje listwy). Dwa elementy poszerzające blat w sekcji siedziska. Wymiary 610x125mm (+/-5mm) – 1 kpl) | TAK podać |  |
|  | Bariatryczne poszerzenie blatu montowane do standardowych listew stołu (poszerzenie posiada swoje listwy). Dwa elementy poszerzające blat w sekcji oparcia pleców. Wymiary 320x125mm (+/-5mm) – 1 kpl) | TAK podać |  |
|  | Zapora nóg bariatryczna, regulowana kątowo, montowana do listew bocznych podnóżków – 1 kpl) | TAK |  |
|  | Podpora nóg na sprężynie gazowej lewa i prawa - 1 zestaw podpór nóg zawierający podporę nóg na sprężynie gazowej składająca się z podpory lewej 1 szt. i prawej 1szt. oraz 2szt. dedykowanych do montażu na szynach akcesoryjnych uchwytów. Regulacja podpory nóg jednorącz wspomagana sprężyną gazową. Podpora wyposażona w podziałkę wskazująca kąt podniesienia ramion podpory w stosunku do poziomu blatu stołu. Regulacja wieloosiowa podpory. Możliwość ułożenia ramion podpory na poziomie blatu i poniżej blatu. Podpora wyposażona w buty z wyściółką w celu zabezpieczenia stopy. Możliwość regulacji wysokości położenia podpory stopy (buta) wzdłuż osi ramienia podpory i ustawienia kątowego buta. | TAK podać |  |
|  | Podkolanniki ginekologiczna (podpory Goepel) wyposażone w uchwyty montażowe do szyny (wielopozycyjne) z możliwością ustawienia kąta pochylenia ramki oraz z możliwością montażu uchwytu od góry listwy akcesoryjnej – 1kpl | TAK |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej stołu, długość 520mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wózek na wyposażenie, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 – szt 2 Wymiary zewnętrzne (szerokość wraz z uchwytami do prowadzenia wózka x wysokość x głębokość): 810 x 1420 x 810mm (+/-10mm). Wózek na 4 kołach jezdnych nie brudzących powierzchni z blokadą. Wyposażenie wózka: listwa do mocowania wyposażenia minimum 1szt, jeden kosz na wyposażenie drobne (wymiary kosza 580 x 280 x h=130mm | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod głowę, profilowany anatomicznie, wymiar 250x300x110mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – czarny – szt. 1 - wariant 1 Lub Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod kręgosłup lędźwiowy, profilowany anatomicznie, wymiar 210x320x55mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 - wariant 1 Lub żelowa nakładka na stół operacyjny – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod nogi (pozycja na plecach), profilowany anatomicznie, wymiar 650x500x140mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący p. wałek, wymiar 500x200x100mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 - wariant 1 Lub Żelowy wałek pod klatkę piersiową, z płaskim dołem – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt Wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta. Montowany do blatu stołu za pomocą wbudowanych w spodnią stronę 3szt pasków z przeziernymi dla RTG klamrami. Materac wyposażony we wbudowaną, pompowaną poduszkę pod głowę pacjenta, ułatwiającą pozycjonowanie i wypiętrzanie głowy. Wbudowany zawór podciśnieniowy wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zaworu. Podciśnienie uzyskiwane za pomocą ssaka, brak konieczności stosowania zewnętrznych, dedykowanych pompek podciśnieniowych Wymiar (całkowity / zewnętrzny) 115cm x 105cm (+/-2cm) Materac o profilowanym kształcie, zbliżonym do litery „X” co zapewni lepszy dostęp do pacjenta. W celu łatwiejszego i bezpiecznego ułożenia pacjenta, na materacu wyraźnie zaznaczony kontur głowy oraz rąk / dłoni pacjenta. Kolor materaca granatowy lub niebieski Materac wyposażony w minimum 6 szt pokrowców jednorazowych 1kpl materacy i zestawów pokrowców 1 x ramka anestezjologiczna | TAK podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Stół operacyjny z blatem min. 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany, dodatkowo odwodzony na boki oraz łamany pod kolanem. | TAK |  |
| - 6 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu niemalże płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony, zabudowana od spodu. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK podać Podstawa zabudowana od spodu 10pkt Podstawa niezabudowana 0pkt |  |
| - 7 | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2mm). | TAK podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |
| - 9 | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK podać |  |
| - 0 | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłone kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |
| - 11 | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |
| - 12 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 5 godzin. | TAK |  |
| - 13 | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10mm. | TAK |  |
| - 14 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia) – wariant 1 Lub Podwójny system sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami stołu. Hydrauliczny system awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu w ekstremalnych warunkach – wariant 2 | TAK, podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 600mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5mm) | TAK podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK podać |  |
|  | Dodatkowe (zapasowe) materace dla siedziska wraz z oparciem pleców oraz podnóżków | TAK |  |
|  | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny (szybko złącze i przyciski z wykluczeniem ich przypadkowego rozłączenia) wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK podać (System hakowy - 10pkt Inne rozwiązanie - 0pkt) |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne - przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu -wyłączenie Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu (z wyjątkiem pozycji flex / reflex oraz sterowania pojedynczym segmentem nóg) z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji: - poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie w przypadku pilota przewodowego Lub - poprzez ostrzeżenie wizualne, akustyczne i wibracje w przypadku pilota bezprzewodowego (z dotykowym wyświetlaczem) w technologii Bluetooth | TAK, podać |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować 3 ulubione pozycji blatu + jedna pozycja fabryczna „beach chair” – wariant 1 Lub Pilot przewodowy lub bezprzewodowy (z wykorzystaniem technologii Bluetooth) ręczny i nożny. Ładowanie indukcyjne w przypadku pilotów bezprzewodowych – wariant 2 | TAK, podać (Wariant 1 - 10pkt Wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. W przypadku pilota bezprzewodowego, wyświetlacz informuje dodatkowo o stanie naładowania baterii pilota | TAK, podać |  |
|  | Pilot przewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK |  |
|  | Dodatkowy pilot awaryjny, przewodowy, bez wyświetlacza, podłączany (lub odejmowany) do kolumny stołu. Ze względów bezpieczeństwa, możliwość podłączenia jednocześnie wyłącznie jednego pilota (podstawowego lub awaryjnego) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100) z poziomu pilota podstawowego – wariant 1 Lub Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień – wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) Prędkość regulacji 2cm/sek. | TAK podać |  |
|  | Przechyły boczne 25º | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg) Prędkość przesuwu 26mm/sek | TAK podać |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300 Podgłówek posiadający dodatkowe wypiętrzenie (możliwość ustawienia podgłówka powyżej blatu – równolegle do blatu stołu), wypiętrzenie wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Podnóżki regulowane elektromechanicznie w zakresie +90º /-105º Podnóżki dodatkowo (ręcznie) odwodzone na boki. Możliwość ręcznej regulacji kątowej podnóżka na przegubie pod kolanem | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900 | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej Przygotowanie do uchylnego przedłużenia sekcji pleców | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia stołu w demontowalną płytę plecową górna (nie stanowi przedmiotu oferty). | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia stołu w demontowalną płytę ginekologiczno urologiczną (nie stanowi przedmiotu oferty). | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców lub z zastosowaniem płyt przedłużających | TAK |  |
|  | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK |  |
|  | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg | TAK podać |  |
|  | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzjach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: - podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy - podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu -możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota -w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych -w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym | TAK podać |  |
|  | AKCESORIA (wyposażenie): |  |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (minimum 580mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2 | TAK podać |  |
|  | Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr (wymiar pasa 1800mmx100mm) - szt. 4 | TAK |  |
|  | Pasy do ciała bariatryczne, szerokie, mocowane na podnóżki stołu - szt. 2 | TAK |  |
|  | Podpory boczne wieloosiowe. Możliwość regulacji wysokości minimum 300mm oraz długości ramienia podpory minimum 160mm dodatkowo możliwość regulacji kątowej w płaszczyźnie poziomej poprzez mechanizm zębatkowy – szt. 2 Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze) materac o wymiarach 100mm x 215mm o płaskiej powierzchni – szt. 1 Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze) materac o wymiarach 100mm x 215mm o profilowanej powierzchni oraz z możliwością regulacji kątowej (rotacji) materaca – szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Podpory barkowe mocowane do szyn bocznych. Możliwość regulacji wysokości oraz szerokości (rozstaw pomiędzy barkami) w zakresie 130mm/90mm. Wyposażone w miękkie materace – 1kpl | TAK podać |  |
|  | Bariatryczne poszerzenie blatu montowane do standardowych listew stołu (poszerzenie posiada swoje listwy). Dwa elementy poszerzające blat w sekcji siedziska. Wymiary 610x125mm (+/-5mm) – 1 kpl) | TAK podać |  |
|  | Bariatryczne poszerzenie blatu montowane do standardowych listew stołu (poszerzenie posiada swoje listwy). Dwa elementy poszerzające blat w sekcji oparcia pleców. Wymiary 320x125mm (+/-5mm) – 1 kpl) | TAK podać |  |
|  | Zapora nóg bariatryczna, regulowana kątowo, montowana do listew bocznych podnóżków – 1 kpl) | TAK |  |
|  | Podpora nóg na sprężynie gazowej lewa i prawa - 1 zestaw podpór nóg zawierający podporę nóg na sprężynie gazowej składająca się z podpory lewej 1 szt. i prawej 1szt. oraz 2szt. dedykowanych do montażu na szynach akcesoryjnych uchwytów. Regulacja podpory nóg jednorącz wspomagana sprężyną gazową. Podpora wyposażona w podziałkę wskazująca kąt podniesienia ramion podpory w stosunku do poziomu blatu stołu. Regulacja wieloosiowa podpory. Możliwość ułożenia ramion podpory na poziomie blatu i poniżej blatu. Podpora wyposażona w buty z wyściółką w celu zabezpieczenia stopy. Możliwość regulacji wysokości położenia podpory stopy (buta) wzdłuż osi ramienia podpory i ustawienia kątowego buta. | TAK podać |  |
|  | Podkolanniki ginekologiczna (podpory Goepel) wyposażone w uchwyty montażowe do szyny (wielopozycyjne) z możliwością ustawienia kąta pochylenia ramki oraz z możliwością montażu uchwytu od góry listwy akcesoryjnej – 1kpl | TAK |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej stołu, długość 520mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wózek na wyposażenie, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 – szt 2 Wymiary zewnętrzne (szerokość wraz z uchwytami do prowadzenia wózka x wysokość x głębokość): 810 x 1420 x 810mm (+/-10mm). Wózek na 4 kołach jezdnych nie brudzących powierzchni z blokadą. Wyposażenie wózka: listwa do mocowania wyposażenia minimum 1szt, jeden kosz na wyposażenie drobne (wymiary kosza 580 x 280 x h=130mm | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod głowę, profilowany anatomicznie, wymiar 250x300x110mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – czarny – szt. 1 - wariant 1 Lub Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod kręgosłup lędźwiowy, profilowany anatomicznie, wymiar 210x320x55mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 - wariant 1 Lub żelowa nakładka na stół operacyjny – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod nogi (pozycja na plecach), profilowany anatomicznie, wymiar 650x500x140mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący p. wałek, wymiar 500x200x100mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 - wariant 1 Lub Żelowy wałek pod klatkę piersiową, z płaskim dołem – szt. 1 - wariant 2 | TAK podać (wariant 1 - 10pkt Wariant 2 - 0pkt) |  |
|  | Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta. Montowany do blatu stołu za pomocą wbudowanych w spodnią stronę 3szt pasków z przeziernymi dla RTG klamrami. Materac wyposażony we wbudowaną, pompowaną poduszkę pod głowę pacjenta, ułatwiającą pozycjonowanie i wypiętrzanie głowy. Wbudowany zawór podciśnieniowy wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zaworu. Podciśnienie uzyskiwane za pomocą ssaka, brak konieczności stosowania zewnętrznych, dedykowanych pompek podciśnieniowych Wymiar (całkowity / zewnętrzny) 115cm x 105cm (+/-2cm) Materac o profilowanym kształcie, zbliżonym do litery „X” co zapewni lepszy dostęp do pacjenta. W celu łatwiejszego i bezpiecznego ułożenia pacjenta, na materacu wyraźnie zaznaczony kontur głowy oraz rąk / dłoni pacjenta. Kolor materaca granatowy lub niebieski Materac wyposażony w minimum 6 szt pokrowców jednorazowych 1kpl materacy i zestawów pokrowców 1 x ramka anestezjologiczna | TAK podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej – 2 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Stół operacyjny z blatem min. 6 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, przedłużenie ginekologiczno urologiczne, podnóżek czteroczęściowy rozchylany, dodatkowo odwodzony na boki oraz łamany pod kolanem. | TAK podać |  |
| - 6 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu niemalże płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony, zabudowana od spodu. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK podać Podstawa zabudowana od spodu 10pkt Podstawa niezabudowana 0pkt |  |
| - 7 | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2mm). | TAK podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |
| - 9 | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK podać |  |
| - 0 | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłone kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |
| - 11 | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |
| - 12 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 5 godzin. | TAK |  |
| - 13 | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10mm. | TAK |  |
| - 14 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia) – wariant 1 Lub Podwójny system sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami stołu. Hydrauliczny system awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu w ekstremalnych warunkach – wariant 2 | TAK Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 600mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5mm) | TAK podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK podać |  |
|  | Dodatkowe (zapasowe) materace dla siedziska wraz z oparciem pleców oraz podnóżków | TAK |  |
|  | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny (szybko złącze i przyciski z wykluczeniem ich przypadkowego rozłączenia) wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK podać System hakowy 10pkt Inne rozwiązanie 0pkt |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne - przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu -wyłączenie Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu (z wyjątkiem pozycji flex / reflex oraz sterowania pojedynczym segmentem nóg) z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji: - poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie w przypadku pilota przewodowego Lub - poprzez ostrzeżenie wizualne, akustyczne i wibracje w przypadku pilota bezprzewodowego (z dotykowym wyświetlaczem) w technologii Bluetooth | TAK podać |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować 3 ulubione pozycji blatu + jedna pozycja fabryczna „beach chair” – wariant 1 Lub Pilot przewodowy lub bezprzewodowy (z wykorzystaniem technologii Bluetooth) ręczny i nożny. Ładowanie indukcyjne w przypadku pilotów bezprzewodowych – wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. W przypadku pilota bezprzewodowego, wyświetlacz informuje dodatkowo o stanie naładowania baterii pilota | TAK podać |  |
|  | Pilot przewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK |  |
|  | Dodatkowy pilot awaryjny, przewodowy, bez wyświetlacza, podłączany (odejmowany) do kolumny stołu. Ze względów bezpieczeństwa, możliwość podłączenia jednocześnie wyłącznie jednego pilota (podstawowego lub awaryjnego) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100) z poziomu pilota podstawowego – wariant 1 Lub Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień – wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) Prędkość regulacji 2cm/sek. | TAK podać |  |
|  | Przechyły boczne 25º | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg) Prędkość przesuwu 26mm/sek | TAK podać |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300 Podgłówek posiadający dodatkowe wypiętrzenie (możliwość ustawienia podgłówka powyżej blatu – równolegle do blatu stołu), wypiętrzenie wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Podnóżki regulowane elektromechanicznie w zakresie +90º /-105º Podnóżki dodatkowo (ręcznie) odwodzone na boki. Możliwość ręcznej regulacji kątowej podnóżka na przegubie pod kolanem | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900 | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej Przygotowanie do uchylnego przedłużenia sekcji pleców | TAK |  |
|  | Demontowalna płyta plecowa górna. | TAK |  |
|  | Demontowalna płyta ginekologiczno urologiczna. | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców lub z zastosowaniem płyt przedłużających | TAK |  |
|  | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK |  |
|  | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg | TAK podać |  |
|  | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzjach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: - podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy - podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu -możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota -w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych -w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym | TAK podać |  |
|  | AKCESORIA (wyposażenie) dla obu stołów operacyjnych: |  |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (minimum 580mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 6 | TAK podać |  |
|  | Pasy do ciała bariatryczne, szerokie, mocowane na podnóżki stołu - szt. 4 | TAK |  |
|  | Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr (wymiar pasa 1800mmx100mm) - szt. 4 |  |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod głowę, profilowany anatomicznie, wymiar 250x300x110mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – czarny – szt. 2 Wariant 1 Lub Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych – szt. 1 Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod kręgosłup lędźwiowy, profilowany anatomicznie, wymiar 210x320x55mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 2 - Wariant 1 Lub Żelowa nakładka na stół operacyjny – szt. 1 - Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod nogi (pozycja na plecach), profilowany anatomicznie, wymiar 650x500x140mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 2 | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący p. wałek, wymiar 500x200x100mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 2 - Wariant 1 Lub Żelowy wałek pod klatkę piersiową, z płaskim dołem – szt. 1 - Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Podpory boczne wieloosiowe. Możliwość regulacji wysokości minimum 300mm oraz długości ramienia podpory minimum 160mm dodatkowo możliwość regulacji kątowej w płaszczyźnie poziomej poprzez mechanizm zębatkowy – szt. 4 Podpory wyposażone w łatwo demontowalny materac (możliwość zastosowania w stelażu materacy o innym kształcie i rozmiarze) materac o wymiarach 100mm x 215mm o płaskiej powierzchni – szt. 4 | TAK |  |
|  | Podkolanniki ginekologiczna (podpory Goepel) wyposażone w uchwyty montażowe do szyny (wielopozycyjne) z możliwością ustawienia kąta pochylenia ramki oraz z możliwością montażu uchwytu od góry listwy akcesoryjnej – kpl 2 | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do laryngologii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do laryngologii onkologicznej – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Stół operacyjny z blatem min. 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany, dodatkowo odwodzony na boki. | TAK podać |  |
| - 6 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu niemalże płaska w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony, zabudowana od spodu. Dopuszcza się, aby koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK podać Podstawa zabudowana od spodu 10pkt Podstawa niezabudowana 0pkt |  |
| - 7 | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2mm). | TAK podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu wyposażona w 5 koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |
| - 9 | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK podać |  |
| - 0 | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłone kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |
| - 11 | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |
| - 12 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 5 godzin. | TAK |  |
| - 13 | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10mm. | TAK |  |
| - 14 | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia) – wariant 1 Lub Podwójny system sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami stołu. Hydrauliczny system awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu w ekstremalnych warunkach – wariant 2 | TAK Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi 600mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5mm) | TAK podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK podać |  |
|  | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny (szybko złącze i przyciski z wykluczeniem ich przypadkowego rozłączenia) wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK podać System hakowy 10pkt Inne rozwiązanie 0pkt |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne - przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu -wyłączenie Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu (z wyjątkiem pozycji flex / reflex oraz sterowania pojedynczym segmentem nóg) z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji: - poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie w przypadku pilota przewodowego Lub - poprzez ostrzeżenie wizualne, akustyczne i wibracje w przypadku pilota bezprzewodowego (z dotykowym wyświetlaczem) w technologii Bluetooth | TAK podać |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować 3 ulubione pozycji blatu + jedna pozycja fabryczna „beach chair” – wariant 1 Lub Pilot przewodowy lub bezprzewodowy (z wykorzystaniem technologii Bluetooth) ręczny i nożny. Ładowanie indukcyjne w przypadku pilotów bezprzewodowych – wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. W przypadku pilota bezprzewodowego, wyświetlacz informuje dodatkowo o stanie naładowania baterii pilota | TAK podać |  |
|  | Pilot przewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK |  |
|  | Dodatkowy pilot awaryjny, przewodowy, bez wyświetlacza, podłączany (odejmowany) do kolumny stołu. Ze względów bezpieczeństwa, możliwość podłączenia jednocześnie wyłącznie jednego pilota (podstawowego lub awaryjnego) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100) z poziomu pilota podstawowego – wariant 1 Lub Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień – wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) Prędkość regulacji 2cm/sek. | TAK podać |  |
|  | Przechyły boczne 25º | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 35º | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg) Prędkość przesuwu 26mm/sek | TAK podać |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. +450 / -300 Podgłówek posiadający dodatkowe wypiętrzenie (możliwość ustawienia podgłówka powyżej blatu – równolegle do blatu stołu), wypiętrzenie wspomagane sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Podnóżki regulowane elektromechanicznie w zakresie +90º /-105º Podnóżki dodatkowo (ręcznie) odwodzone na boki. | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900 | TAK |  |
|  | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej Przygotowanie do uchylnego przedłużenia sekcji pleców | TAK |  |
|  | Dodatkowa demontowalna płyta plecową górna (wraz z materacem o właściwościach i grubości identycznych jak pozostałe materace stołu), montowana do płyty plecowej dolnej | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców lub z zastosowaniem płyt przedłużających | TAK |  |
|  | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK |  |
|  | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg | TAK podać Od 440 do 449kg 0pkt 450kg i powyżej 10pkt |  |
|  | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK podać |  |
|  | Obszar przezierności dla RTG liczony od krawędzi kolumny stołu do końca blatu od strony głowy uwzględniając przesuw wzdłużny nie mniejszy niż 1150mm w pozycji normalnej przy zastosowaniu górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzjach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: - podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy - podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu -możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota -w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych -w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym | TAK podać |  |
|  | AKCESORIA (wyposażenie): |  |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (minimum 450mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej, podpora wyposażona w 2 pasy do mocowania ręki - szt. 2 | TAK podać |  |
|  | Uchwyt / pas nadgarstka, montowany do listwy akcesoryjnej stołu – szt. 1 | TAK |  |
|  | Pas pacjenta. Montowany poprzez metalowe klamry do listew stołu, długość min. 1800mm. szer. 100mm – szt. 1 | TAK |  |
|  | Specjalistyczne przedłużenie blatu wykonane z włókna węglowego. Przedłużenie długości min. 1150mm, montowane w miejscu podnóżków stołu operacyjnego. Możliwość rozbudowy przedłużenia (segmentu) w adaptery oraz podgłówki w całości przezierne dla RTG. Możliwość zastosowania z przedłużeniem posiadanego przez Zamawiającego podgłówka do neuro nawigacji (segment nie emitujący zakłóceń). Segment (przedłużenie wyposażone w 2 materace – standardowy, pełny o właściwościach jak pozostałe materace stołu oraz w drugi, o grubości jak pozostałe materace natomiast z otworem kwadratowym, umożliwiającym montaż (zagłębiony) posiadanego podgłówka neuro nawigacji. | TAK podać |  |
|  | Wieszak kroplówki z 4 haczykami. Możliwość regulacji długości / wysokości wieszaka, możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia wieszaka poprzez bezstopniowy mechanizm kulowy. Wieszak wyposażony w zintegrowany uchwyt do zamontowania na listwie stołu. | TAK |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego z obustronną płynną regulacją szerokości, wyposażona w uchwyt montażowy do szyny (wielopozycyjny) z możliwością ustawienia kąta pochylenia ramki oraz z możliwością montażu uchwytu od góry listwy akcesoryjnej – kpl 1 | TAK |  |
|  | Dodatkowa szyna akcesoryjna do podgłówka stołu. Szyna (wygięta pod kątem 90o ) zapewniająca możliwość montażu wyposażenia od strony głowy (od strony krótkiej stołu operacyjnego), montowana do podstawowej szyny akcesoryjnej podgłówka – szt. 1 | TAK |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod głowę, profilowany anatomicznie, wymiar 250x300x110mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – czarny – szt. 1 Wariant 1 Lub Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych – szt. 1 Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod kręgosłup lędźwiowy, profilowany anatomicznie, wymiar 210x320x55mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 Wariant 1 Lub Żelowa nakładka na stół operacyjny – szt. 1 Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący pod nogi (pozycja na plecach), profilowany anatomicznie, wymiar 650x500x140mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, spodnia część materaca antypoślizgowa. Materac posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Materac pozycjonujący pacjenta. Materac pozycjonujący p. wałek, wymiar 500x200x100mm (+/-5mm) Wykonany z przeciwodleżynowej pianki z pamięcią kształtu, w pokrowcu paroprzepuszczalnym wodoodpornym, z zamkiem szczelnym, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów, posiada znak jakości „CE”. Kolor zdejmowanego pokrowca – zielony – szt. 1 Wariant 1 Lub Żelowy wałek pod klatkę piersiową, z płaskim dołem – szt. 1 Wariant 2 | TAK podać Wariant 1 10pkt Wariant 2 0pkt |  |
|  | Adapter podgłówków specjalistycznych (wpinany w miejsce podgłówka), pozwalający na zamontowanie specjalistycznego wyposażenia posiadającego „kwadratowe porty” jak i „okrągłe porty” (podpory rąk operatora lub podgłówki specjalistyczne) – szt. 1 | TAK |  |
|  | Zestaw regulowanych adapterów (łączników podgłówków specjalistycznych – zestaw składający się z regulowanej kątowo sztycy poziomej oraz z regulowanej kątowo (poprzez mechanizm kulowy) sztycy pionowej. Zestaw mający na celu zamontowanie np. podgłówka wymaganego poniżej do adaptera wymaganego powyżej (powyższy punkt) oraz umożliwiający zamontowanie posiadanego przez Zamawiającego podgłówka do neuro nawigacji – 1 kpl | TAK |  |
|  | Podgłówek specjalistyczny typu podkowa (stała szerokość) – 1 kpl | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do ortopedii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do ortopedii onkologicznej- 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 6 | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym | Tak |  |
| - 7 | Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi. Dopuszcza się harmonijkową, gumową osłonę w górnej części kolumny. Kolumna łatwa w utrzymaniu w czystości, teleskopowa – z rozsuwanymi segmentami. | Tak |  |
| - 8 | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| - 9 | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie wystają poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu. | Tak |  |
| - 0 | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. | Tak |  |
| - 11 | Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego. | Tak |  |
| - 12 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki musi posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. | Tak |  |
| - 13 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: - podgłówek odejmowalny - odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka - płyta plecowa górna - segment siedziska podnóżki para czteroczęściowe. | Tak |  |
| - 14 | Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów (okrągły bolec – otwór). Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. | Tak |  |
|  | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 55 cm +-5cm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 60cm +-5cm | Tak |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podgłówek. | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w oświetlenie informujące m. in.: - Wysokość blatu - Pozycji normalnej i odwróconej blatu - Aktualnie wykonywanej czynności - Osiągnięciu zadanej pozycji końcowej - Osiągnięciu maksymalnego ruchu danego przegubu Możliwości wystąpienia kolizji | Tak |  |
|  | Oświetlenie sygnalizacyjne wbudowane w motoryczne przeguby blatu – wyświetlające informacje w min. 5 różnych kolorach – widoczne też gdy na stole jest obłożenie. | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: •podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą systemu zapadkowego blokującego jednocześnie wszystkie przeguby. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi bliższej kolumnie stołu min. od -60˚ do +60˚ •rozchylenie podnóżków na boki każdego: min. 35° | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (min.): - Wysokość blatu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechyły boczne - Pozycja płyty plecowej dolnej - Pozycja podnóżków (synchronicznie lub każdego z osobna) - Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - Pozycja flex - Pozycja reflex - Pozycja „beach-chair” - Pozycja normalna/odwrócona Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 60-110 cm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 45˚/45˚ | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych w zakresie ≥ 28˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie min. -90˚ do +90˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji podnóżków w zakresie min. -110˚ do +90˚. | Tak |  |
|  | Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min. 45 cm | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zabezpieczający przed możliwością przechylenia się stołu operacyjnego w trakcie transportu lub wykonywania operacji na wysuniętych kołach jezdnych. | Tak / Nie |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zapobiegający przeciążeniu stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony system antykolizyjny, automatycznie wstrzymujący ruch w momencie kolizji pomiędzy elementami blatu stołu a podłogą oraz elementami blatu stołu a elementami które mogą się znajdować pod blatem (np. wiadra czy wózki) oraz części ciała personelu operacyjnego (np. noga). Oprócz zatrzymania ruch stołu, odpowiedni komunikat wyświetlany jest na pilocie ręcznym oraz na oświetleniu sygnalizacyjnym w blacie stołu. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w zegar przeciwodleżynowy, pozwalający w sposób optymalny pozycjonować pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Każdy stół wyposażony w pilot ręczny przewodowy - 2 szt. Pilot musi posiadać możliwość ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy posiada możliwość odłączenia przewodu i użytkowania go jako pilota bezprzewodowego. | Tak |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg. | Tak |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Możliwość konfiguracji pilota stołu w taki sposób by podświetlane były jedynie te przyciski, których użycie jest dopuszczalne w aktualnej pozycji stołu. | Tak |  |
|  | Pilot posiada kolorowy ekran dotykowy do sterowania funkcjami stołu operacyjnego oraz do zmiany opcji w menu ustawień zaawansowanych takich jak min. prędkości poruszania się kolumny oraz segmentów blatu, blokowanie i odblokowywanie funkcji motorycznych blatu i kolumny, wprowadzanie edytowanie i zapamiętywanie pozycji stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 25 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika. Użytkownik ma także możliwość ustawienia sekwencji ruchów, w jakich ma być osiągnięta dana pozycja. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania elektromechanicznych ruchów blatu i kolumny z informacją na wyświetlaczu pilota informującej o aktywacji blokady. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika (min. regulacja wysokości, regulacja przesuwu wzdłużnego, regulacja przechyłu wzdłużnego, regulacja przechyłu poprzecznego, regulacja podnóżków, regulacja dolnej płyty plecowej). | Tak |  |
|  | Na kolorowym ekranie dotykowym muszą być wyświetlane następujące informacje min : •o stanie naładowania akumulatorów pilota •o osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny •o osiągniętej pozycji „0” •informacja o kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, pochylenia płyty plecowej, podnóżków sychronicznie i indywidualnie dla lewego i prawego segmentu • o informacji generowanych przez systemy antykolizyjne | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non- stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Dla ułatwienia obsługi – przyciski oznaczone takimi samymi kolorami jak na pilocie ręcznym. | Tak |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) : •Wysokość blatu •Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga •Przechyły boczne •Pozycja płyty plecowej •Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego •Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Na dodatkowym panelu sterowania wyświetlana jest informacja o stanie blokady stołu oraz stanie naładowania akumulatorów. | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu w nożny sterownik stołu | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace antystatyczne o grubości minimum 80mm, z właściwościami przeciwodleżynowymi - odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Materace stołu zintegrowane z płytą blatu mocowane do ramy blatu za pomocą zatrzasków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka. | Tak |  |
|  | Udźwig stołu: Pozycja normalna - maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 500 kg | Tak |  |
|  | Szyny instrumentalne wzdłuż wszystkich segmentów stołu – standardowe. | Tak |  |
|  | Stół gotowy do podłączenia do systemu zdalnej diagnostyki za pośrednictwem sieci szpitalnej. | Tak |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |  |
|  | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym | Tak |  |
|  | Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi. Dopuszcza się harmonijkową, gumową osłonę w górnej części kolumny. Kolumna łatwa w utrzymaniu w czystości, teleskopowa – z rozsuwanymi segmentami. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie wystają poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu. | Tak |  |
|  | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki musi posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. | Tak |  |
|  | Blat stołu złożony z następujących segmentów: - podgłówek odejmowalny - odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka - płyta plecowa górna - segment siedziska podnóżki para czteroczęściowe. | Tak |  |
|  | Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów (okrągły bolec – otwór). Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. | Tak |  |
|  | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 55 cm +-5cm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 60cm +-5cm | Tak |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podgłówek. | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w oświetlenie informujące m. in.: - Wysokość blatu - Pozycji normalnej i odwróconej blatu - Aktualnie wykonywanej czynności - Osiągnięciu zadanej pozycji końcowej - Osiągnięciu maksymalnego ruchu danego przegubu Możliwości wystąpienia kolizji | Tak |  |
|  | Oświetlenie sygnalizacyjne wbudowane w motoryczne przeguby blatu – wyświetlające informacje w min. 5 różnych kolorach – widoczne też gdy na stole jest obłożenie. | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: •podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą systemu zapadkowego blokującego jednocześnie wszystkie przeguby. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi bliższej kolumnie stołu min. od -60˚ do +60˚ •rozchylenie podnóżków na boki każdego: min. 35° | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (min.): - Wysokość blatu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechyły boczne - Pozycja płyty plecowej dolnej - Pozycja podnóżków (synchronicznie lub każdego z osobna) - Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - Pozycja flex - Pozycja reflex - Pozycja „beach-chair” - Pozycja normalna/odwrócona Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 60-110 cm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 45˚/45˚ | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych w zakresie ≥ 28˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie min. -90˚ do +90˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji podnóżków w zakresie min. -110˚ do +90˚. | Tak |  |
|  | Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min. 45 cm | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zabezpieczający przed możliwością przechylenia się stołu operacyjnego w trakcie transportu lub wykonywania operacji na wysuniętych kołach jezdnych. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zapobiegający przeciążeniu stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony system antykolizyjny, automatycznie wstrzymujący ruch w momencie kolizji pomiędzy elementami blatu stołu a podłogą oraz elementami blatu stołu a elementami które mogą się znajdować pod blatem (np. wiadra czy wózki) oraz części ciała personelu operacyjnego (np. noga). Oprócz zatrzymania ruch stołu, odpowiedni komunikat wyświetlany jest na pilocie ręcznym oraz na oświetleniu sygnalizacyjnym w blacie stołu. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w zegar przeciwodleżynowy, pozwalający w sposób optymalny pozycjonować pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Każdy stół wyposażony w pilot ręczny przewodowy - 2 szt. Pilot musi posiadać możliwość ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy posiada możliwość odłączenia przewodu i użytkowania go jako pilota bezprzewodowego. | Tak |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg. | Tak |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Możliwość konfiguracji pilota stołu w taki sposób by podświetlane były jedynie te przyciski, których użycie jest dopuszczalne w aktualnej pozycji stołu. | Tak |  |
|  | Pilot posiada kolorowy ekran dotykowy do sterowania funkcjami stołu operacyjnego oraz do zmiany opcji w menu ustawień zaawansowanych takich jak min. prędkości poruszania się kolumny oraz segmentów blatu, blokowanie i odblokowywanie funkcji motorycznych blatu i kolumny, wprowadzanie edytowanie i zapamiętywanie pozycji stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 25 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika. Użytkownik ma także możliwość ustawienia sekwencji ruchów, w jakich ma być osiągnięta dana pozycja. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania elektromechanicznych ruchów blatu i kolumny z informacją na wyświetlaczu pilota informującej o aktywacji blokady. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika (min. regulacja wysokości, regulacja przesuwu wzdłużnego, regulacja przechyłu wzdłużnego, regulacja przechyłu poprzecznego, regulacja podnóżków, regulacja dolnej płyty plecowej). | Tak |  |
|  | Na kolorowym ekranie dotykowym muszą być wyświetlane następujące informacje min : •o stanie naładowania akumulatorów pilota •o osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny •o osiągniętej pozycji „0” •informacja o kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, pochylenia płyty plecowej, podnóżków sychronicznie i indywidualnie dla lewego i prawego segmentu • o informacji generowanych przez systemy antykolizyjne | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non- stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Dla ułatwienia obsługi – przyciski oznaczone takimi samymi kolorami jak na pilocie ręcznym. | Tak |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) : •Wysokość blatu •Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga •Przechyły boczne •Pozycja płyty plecowej •Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego •Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Na dodatkowym panelu sterowania wyświetlana jest informacja o stanie blokady stołu oraz stanie naładowania akumulatorów. | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu w nożny sterownik stołu | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace antystatyczne o grubości minimum 80mm, z właściwościami przeciwodleżynowymi - odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Materace stołu zintegrowane z płytą blatu mocowane do ramy blatu za pomocą zatrzasków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka. | Tak |  |
|  | Udźwig stołu: Pozycja normalna - maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 500 kg | Tak |  |
|  | Szyny instrumentalne wzdłuż wszystkich segmentów stołu – standardowe. | Tak |  |
|  | Stół gotowy do podłączenia do systemu zdalnej diagnostyki za pośrednictwem sieci szpitalnej. | Tak |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 48 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do ortopedii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do ortopedii onkologicznej- 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 6 | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym | Tak |  |
| - 7 | Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi. Dopuszcza się harmonijkową, gumową osłonę w górnej części kolumny. Kolumna łatwa w utrzymaniu w czystości, teleskopowa – z rozsuwanymi segmentami. | Tak |  |
| - 8 | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| - 9 | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie wystają poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu. | Tak |  |
| - 0 | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. | Tak |  |
| - 11 | Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego. | Tak |  |
| - 12 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki musi posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. | Tak |  |
| - 13 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: - podgłówek odejmowalny - odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka - płyta plecowa górna - segment siedziska podnóżki para czteroczęściowe. | Tak |  |
| - 14 | Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów (okrągły bolec – otwór). Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. | Tak |  |
|  | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 55 cm +-5cm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 60cm +-5cm | Tak |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podgłówek. | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w oświetlenie informujące m. in.: - Wysokość blatu - Pozycji normalnej i odwróconej blatu - Aktualnie wykonywanej czynności - Osiągnięciu zadanej pozycji końcowej - Osiągnięciu maksymalnego ruchu danego przegubu Możliwości wystąpienia kolizji | Tak |  |
|  | Oświetlenie sygnalizacyjne wbudowane w motoryczne przeguby blatu – wyświetlające informacje w min. 5 różnych kolorach – widoczne też gdy na stole jest obłożenie. | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: •podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą systemu zapadkowego blokującego jednocześnie wszystkie przeguby. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi bliższej kolumnie stołu min. od -60˚ do +60˚ •rozchylenie podnóżków na boki każdego: min. 35° | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (min.): - Wysokość blatu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechyły boczne - Pozycja płyty plecowej dolnej - Pozycja podnóżków (synchronicznie lub każdego z osobna) - Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - Pozycja flex - Pozycja reflex - Pozycja „beach-chair” - Pozycja normalna/odwrócona Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 60-110 cm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 45˚/45˚ | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych w zakresie ≥ 28˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji płyty plecowej dolnej w zakresie min. -90˚ do +90˚ | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji podnóżków w zakresie min. -110˚ do +90˚. | Tak |  |
|  | Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min. 45 cm | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zabezpieczający przed możliwością przechylenia się stołu operacyjnego w trakcie transportu lub wykonywania operacji na wysuniętych kołach jezdnych. | Tak / Nie |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w system zapobiegający przeciążeniu stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony system antykolizyjny, automatycznie wstrzymujący ruch w momencie kolizji pomiędzy elementami blatu stołu a podłogą oraz elementami blatu stołu a elementami które mogą się znajdować pod blatem (np. wiadra czy wózki) oraz części ciała personelu operacyjnego (np. noga). Oprócz zatrzymania ruch stołu, odpowiedni komunikat wyświetlany jest na pilocie ręcznym oraz na oświetleniu sygnalizacyjnym w blacie stołu. | Tak |  |
|  | Stół operacyjny wyposażony w zegar przeciwodleżynowy, pozwalający w sposób optymalny pozycjonować pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Każdy stół wyposażony w pilot ręczny przewodowy - 2 szt. Pilot musi posiadać możliwość ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu oraz ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy posiada możliwość odłączenia przewodu i użytkowania go jako pilota bezprzewodowego. | Tak |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg. | Tak |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Możliwość konfiguracji pilota stołu w taki sposób by podświetlane były jedynie te przyciski, których użycie jest dopuszczalne w aktualnej pozycji stołu. | Tak |  |
|  | Pilot posiada kolorowy ekran dotykowy do sterowania funkcjami stołu operacyjnego oraz do zmiany opcji w menu ustawień zaawansowanych takich jak min. prędkości poruszania się kolumny oraz segmentów blatu, blokowanie i odblokowywanie funkcji motorycznych blatu i kolumny, wprowadzanie edytowanie i zapamiętywanie pozycji stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 25 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika. Użytkownik ma także możliwość ustawienia sekwencji ruchów, w jakich ma być osiągnięta dana pozycja. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania elektromechanicznych ruchów blatu i kolumny z informacją na wyświetlaczu pilota informującej o aktywacji blokady. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika (min. regulacja wysokości, regulacja przesuwu wzdłużnego, regulacja przechyłu wzdłużnego, regulacja przechyłu poprzecznego, regulacja podnóżków, regulacja dolnej płyty plecowej). | Tak |  |
|  | Na kolorowym ekranie dotykowym muszą być wyświetlane następujące informacje min : •o stanie naładowania akumulatorów pilota •o osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny •o osiągniętej pozycji „0” •informacja o kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, pochylenia płyty plecowej, podnóżków sychronicznie i indywidualnie dla lewego i prawego segmentu • o informacji generowanych przez systemy antykolizyjne | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non- stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Dla ułatwienia obsługi – przyciski oznaczone takimi samymi kolorami jak na pilocie ręcznym. | Tak |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) : •Wysokość blatu •Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga •Przechyły boczne •Pozycja płyty plecowej •Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego •Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Na dodatkowym panelu sterowania wyświetlana jest informacja o stanie blokady stołu oraz stanie naładowania akumulatorów. | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu w nożny sterownik stołu | Tak |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace antystatyczne o grubości minimum 80mm, z właściwościami przeciwodleżynowymi - odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. Materace stołu zintegrowane z płytą blatu mocowane do ramy blatu za pomocą zatrzasków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka. | Tak |  |
|  | Udźwig stołu: Pozycja normalna - maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 500 kg | Tak |  |
|  | Szyny instrumentalne wzdłuż wszystkich segmentów stołu – standardowe. | Tak |  |
|  | Stół gotowy do podłączenia do systemu zdalnej diagnostyki za pośrednictwem sieci szpitalnej. | Tak |  |
|  | Wyposażenie : |  |  | Tak |
|  | Pas pacjenta długości. min.1400mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Zacisk akcesoryjny uniwersalne– 8 szt. | Tak |  |
|  | Krążek żelowy pod głowę średnica 200mm +/- 10mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora pod rękę na stelażu wyposażonym w min. dwa przeguby kulowe i jeden przegub płaski, wszystkie przeguby blokowane jednym pokrętłem Podpora wyposażona w materac mocowany na rzep oraz dwa pasy mocujące kończynę – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka zapory bocznej wyposażona w uchwyt mocujący do szyny akcesoryjnej blatu. Ramka posiada min. trzy punkty regulacji z osobnymi blokadami, regulacja wysokości, obrót ramienia wokół osi pionowej, regulacja długości ramienia, ramka wyposażona w okrągłe gniazdo do mocowania poduszek – 3 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej o wymiarach 170 x 120 mm +/-10mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej nerkowata o wymiarach 215 x 100 mm +/-10mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej 85x85mm +/-10mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka profilowana lędźwiowa o wymiarach 240 x 150mm +/-10mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie szyny długość min. 690mm; szyna wyposażona w podwójny uchwyt – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora kończyny dolnej typu Goepel – 1 szt. | Tak |  |
|  | Płyta siedziska przystawki wyciągowej kończyn dolnych wykonana z włókna węglowego. Płyta instalowana do segmentu centralnego blatu za pomocą adaptera – mocowanie w min. 4 punktach blatu. Długość płyty min. 1000mm. Płyta siedziska przezierna w zakresie 360° w obrębie miednicy, wyposażona w kołek zaporowy krocza wykonany z włókna węglowego. Nie dopuszcza się elementów metalowych w obrębie całej miednicy i kończyn dolnych pacjenta. Płyta posiada 1 otwór do mocowania kołka zaporowego; waga płyty max 20kg; dopuszczalna maksymalna waga pacjenta min. 250kg. – 1 szt. | Tak |  |
|  | Belka wyciągowa wykonana z włókna węglowego; mocowana do adaptera przystawki za pomocą 4 haków z systemem zatrzaskowym, nie wymagającym dokręcania belek do adapterów czy innych zabezpieczeń śrubowych; belka wyposażona w przegub kulowy umożliwiający odwiedzenie belki na zewnątrz min 45° oraz regulację wysokości w zakresie min. -30° do +15°. Zwalnianie blokady przegubu belki za pomocą dźwigni znajdującej się na dystalnym końcu belki. Belka wyposażona w adapter lub ślizg przeznaczony do mocowania śruby wyciągowej umożliwiający przesunięcie śruby po całej długości belki w odcinku wykonanym z włókna węglowego. Przegub kulowy belki z elementami nieprzeziernymi instalowany do adaptera poza obrębem miednicy w celu zagwarantowania pełnego zakresu obrazowania miednicy oraz kończyn dolnych ramieniem „C”. W zestawie z belką należy zaoferować wózek umożliwiający bezwysiłkową instalację belki w adapterze stołu operacyjnego (bez konieczności ręcznego podnoszenia belki) – 2 komplety | Tak |  |
|  | Podnóżki tymczasowe para instalowane w gniazdach podnóżków standardowych po zainstalowaniu zestawu wyciągowego (płyta siedzeniowa i belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego) – 1 pary | Tak |  |
|  | Adapter do mocowania akcesoriów wyposażony w szynę sprzętową – adapter instalowany na belce wyciągowej wykonanej z włókna węglowego – 2 szt. | Tak |  |
|  | Adapter przedłużający dla śruby wyciągowej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie do gwoździowania piszczeli instalowane do płyty siedziska przystawki za pomocą adaptera. W zestawie z urządzeniem, belka teleskopowa oraz śruba wyciągowa kończyny dolnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria ortopedyczne – 1 szt. | Tak |  |
|  | Śruba wyciągowa kończyny dolnej; wyposażona w gniazdo mocowania buta wyciągowego, śruba wyposażona w przegub kulowy umożliwiający ustawienie śruby w osi długiej kończyny dolnej; śruba wyposażona w mechanizm umożliwiający rotację w zakresie 360° - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora do operacji łąkotki z wałkiem – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płyta do mocowania stopy pacjenta do śruby wyciągowej, płyta wyposażona w wyściółkę oraz rzepy do mocowania stopy – 1 pary | Tak |  |
|  | But wyciągowy dla dorosłych składający się z wielorazowego podparcia stopy i min. połowy goleni, wielorazowej wyściółki okalającej stopę pacjenta oraz jednorazowych uchwytów z mechanizmem zębatkowym do zabezpieczenia stopy pacjenta w bucie wyciągowym – 2 zestawy | Tak |  |
|  | Stolik do operacji ręki przezierny, wymiary robocze stolika 380 x 850 mm +/-10mm, stolik wyposażony w nóżkę teleskopową umożliwiającą regulację wysokości w zakresie min. 700-1150mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Ramie do operacji barku – ramie wyposażone w min. 3 pary przegubów blokowanych mechanicznie. Zwalnianie blokady poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie ramienia. Ramie wyposażone w uchwyt do mocowania ramienia do szyny bocznej blatu. W zestawie z ramieniem należy zaoferować porporę ręki do operacji barku 2 szt., adapter do mocowania podpory 3 szt., podporę typu wałek 1 szt., uchwyt dłoni typu Weinberger lub Sokołowski 1 szt. oraz komplet obłożeń sterylnych min. 2 opakowania – 1 komplet. | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria i elementy blatu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 48 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 6 | Stół do operacyjny, neurochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, użycia przesuwu wzdłużnego blatu, zmiany konfiguracji blatu. | TAK |  |
| - 7 | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg. | TAK, podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| - 9 | Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych elementów harmonijkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego). | TAK |  |
| - 0 | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG | TAK |  |
| - 11 | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 120 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu | TAK, podać |  |
| - 12 | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK, podać |  |
| - 13 | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas operacji. | TAK |  |
| - 14 | Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | TAK, podać |  |
|  | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1580 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK, podać |  |
|  | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta na długości min. 1440 mm bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, przemieszczania blatu stołu, zmiany konfiguracji blatu stołu poprzez dołożenie dodatkowego segmentu | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy- jednoczęściowy; segment lędźwiowy; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | TAK, podać |  |
|  | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2000 x 500 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego) | TAK, podać |  |
|  | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek / zasilaczy zewnętrznych). | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ sterowania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ sterowania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK |  |
|  | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 685 – 1100 mm ( +/- 20mm); pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) +/- 25° (+/-5°) ; pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); regulacja segmentu lędźwiowego / pleców w zakresie -45° / +75° (+/- 5°); regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK , podać |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego jednym przyciskiem na pilocie | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min. 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK, podać |  |
|  | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie +/-30° (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana zakresie - 95° ÷ +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej | TAK, podać |  |
|  | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu dynamiczne w każdej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 67 mm (+/- 2 mm) | TAK, podać |  |
|  | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK |  |
|  | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Płyta z włókna węglowego mocowana w miejscu siedziska (zamiast siedziska). Nośność płyty: min.130 kg, wymiary: min. 1400 x 520 x 130 mm. W zestawie z płytą przesuwna szyna boczna 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw pozycjonerów do zabiegów wykonywanych na kręgosłupie Trzyczęściowy pozycjoner klatki piersiowej.Wymiary min.:800/590х470x100 mm Półwałek wymiary min 370 х 180 х 115 mm | TAK,podać |  |
|  | Podpora pod rękę z trzema przegubami, w tym dwoma kulowymi, regulowanymi jednym pokrętłem funkcyjnym, z mocowaniem do szyny bocznej 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę z wymienną podstawą, dla dorosłych, Wymiary min: 270 x 230 x 165 mm . Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonera jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi | TAK, podać |  |
|  | Kompletny aluminiowy system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych. System mocowany do szyn bocznych stołu operacyjnego. W skład zestawu wchodzą : - Uchwyt bazowy do montażu w stole operacyjnym, z łącznikiem obrotowym - Klamra czaszkowa trzypunktowa- zapewniająca sztywną fiksację czaszki - Podpora pod głowę w kształcie podkowy. Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta -Podpora kręgosłupa szyjnego typ papadopoulos z mocowaniem - 6szt kolcy do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych, wielorazowego użytku | Tak, podać |  |
|  | Kompletny karbonowy system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych. System mocowany do szyn bocznych stołu operacyjnego. W skład zestawu wchodzą : - Karbonowy uchwyt bazowy do montażu w stole operacyjnym, z łącznikiem obrotowym - Karbonowa Klamra czaszkowa trzypunktowa- zapewniająca sztywną fiksację czaszki - Karbonowa Podpora pod głowę w kształcie podkowy. Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta - Przezierne 6szt kolcy do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych, wielorazowego użytku | Tak, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Krążek pod głowę, pełny, dla dorosłych, Wym. min..: D=200 – d=75 x 50 mm. Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi | Tak, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Podkład pod rękę, przedramię, Wym. min.: 500 x 125 x 6,0 mm | Tak, podać |  |
|  | Pas do ciała wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji, mocowany na szynach bocznych. Wymiary min. 1400 x 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Podpora pod bok lub pod plecy. Możliwość wydłużania, obracania, blokowania. Poduszka zaokrąglona. Wymiary min. 220 x 100 x 30 mm. Z uchwytem szybkomocującym do szyn bocznych. 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Przesłona anestezjologiczna z centralnym przegubem, zacisk obrotowy z uchwytem szybkomocującym | TAK |  |
|  | Lampa czołowa diodowa - min. 90000 lux'ów z odległości pracy 180 mm - Temperatura koloru: min.5500 K - Trwałość diody – min.50000 godzin pracy - Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 - Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od min 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) - Regulator jasności zamontowany z boku czepca ( z prawej lub lewej strony) - Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia - Waga całości (bez akumulatora) – max. 260g, waga z akumulatorem na czepcu – max. 460g - Możliwość podczepienia lup - Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków - Dostępne opcjonalnie różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu Lampa w wersji bezprzewodowej - bateria montowany z tyłu czepca; - Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii - Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa - Czas ładowania – max. 2 godziny - Czas pracy na baterii akumulatorowej – min.3,5 godziny - Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej- w zestawie ładowarka sieciowa do wersji bezprzewodowej | TAK, podać |  |
|  | Fotel operatora przeznaczony do mikrochirurgii. Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej z 5 antystatycznymi, obrotowymi kołami. Chromowana obręcz nożna. Siedzisko regulowane za pomocą dźwigni nożnej. Regulacja wysokości min. 53 ÷ 72 cm za pomocą podnośnika hydraulicznego. Regulowane góra/ dół i na przegubach kulowych podpory rąk Płytka blokująca podstawę | Tak, podać |  |
|  | Taboret na pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej OH18N9. Miękkie siedzisko tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym o grubości 60 mm – dostępnym w różnych kolorach. Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 440-620 mm Średnica siedziska: 360 mm Średnica podstawy: 600 mm Taboret wyposażony w koła jezdne o średnicy 50 mm, 2 z blokadą, nie brudzące podłogi. Taboret odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, podać |  |
|  | Wózek na akcesoria wykonany z 5 szyn SST 18/10 do montażu akcesoriów i kosza na wyposażenie o wymiarach min. 630mm x 580mm x 430mm (dł. x szer. x wys.) | Tak, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33192230-3

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 6 | Stół do operacyjny, neurochirurgiczny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, użycia przesuwu wzdłużnego blatu, zmiany konfiguracji blatu. | TAK |  |
| - 7 | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” ze zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg. | TAK, podać |  |
| - 8 | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| - 9 | Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych elementów harmonijkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego). | TAK |  |
| - 0 | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG | TAK |  |
| - 11 | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy zestawy podwójnych kół o średnicy min. 120 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu | TAK, podać |  |
| - 12 | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK, podać |  |
| - 13 | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas operacji. | TAK |  |
| - 14 | Blokada podstawy sterowana elektro-hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | TAK, podać |  |
|  | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1580 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK, podać |  |
|  | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta na długości min. 1440 mm bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia, przemieszczania blatu stołu, zmiany konfiguracji blatu stołu poprzez dołożenie dodatkowego segmentu | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego; segment piersiowy- jednoczęściowy; segment lędźwiowy; segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | TAK, podać |  |
|  | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): 2000 x 500 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów, dwa niezależne układy pomp hydraulicznych i dwa niezależne systemy sterowania elektrycznego) | TAK, podać |  |
|  | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek / zasilaczy zewnętrznych). | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ sterowania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ sterowania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. ) poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK |  |
|  | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie 685 – 1100 mm ( +/- 20mm); pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) +/- 25° (+/-5°) ; pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” +/- 18°(+/- 2°); regulacja segmentu lędźwiowego / pleców w zakresie -45° / +75° (+/- 5°); regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK , podać |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego jednym przyciskiem na pilocie | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min. 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK, podać |  |
|  | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie +/-30° (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana zakresie - 95° ÷ +15° (+/- 5%) w płaszczyźnie pionowej i min. 45° w płaszczyźnie poziomej | TAK, podać |  |
|  | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu dynamiczne w każdej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości 67 mm (+/- 2 mm) | TAK, podać |  |
|  | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK |  |
|  | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Zestaw pozycjonerów do zabiegów wykonywanych na kręgosłupie Trzyczęściowy pozycjoner klatki piersiowej.Wymiary min.:800/590х470x100 mm Półwałek wymiary min 370 х 180 х 115 mm | TAK,podać |  |
|  | Podpora pod rękę z trzema przegubami, w tym dwoma kulowymi, regulowanymi jednym pokrętłem funkcyjnym, z mocowaniem do szyny bocznej 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Kompletny aluminiowy system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych. System mocowany do szyn bocznych stołu operacyjnego. W skład zestawu wchodzą : - Uchwyt bazowy do montażu w stole operacyjnym, z łącznikiem obrotowym - Klamra czaszkowa trzypunktowa- zapewniająca sztywną fiksację czaszki - Podpora pod głowę w kształcie podkowy. Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta -Podpora kręgosłupa szyjnego typ papadopoulos z mocowaniem - 6szt kolcy do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych, wielorazowego uzytku | Tak, podać |  |
|  | Kompletny karbonowy system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych. System mocowany do szyn bocznych stołu operacyjnego. W skład zestawu wchodzą : - Karbonowy uchwyt bazowy do montażu w stole operacyjnym, z łącznikiem obrotowym - Karbonowa Klamra czaszkowa trzypunktowa- zapewniająca sztywną fiksację czaszki - Karbonowa Podpora pod głowę w kształcie podkowy. Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta - Przezierne 6szt kolcy do mocowania czaszki w klamrze, dla dorosłych, wielorazowego użytku | Tak, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę z wymienną podstawą, dla dorosłych, Wymiary min: 270 x 230 x 165 mm . Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonera jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi | TAK, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Krążek pod głowę, pełny, dla dorosłych, Wym. min..: D=200 – d=75 x 50 mm. Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi | Tak, podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy: Podkład pod rękę, przedramię, Wym. min.: 500 x 125 x 6,0 mm | Tak, podać |  |
|  | Pas do ciała wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji, mocowany na szynach bocznych. Wymiary min. 1400 x 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Podpora pod bok lub pod plecy. Możliwość wydłużania, obracania, blokowania. Poduszka zaokrąglona. Wymiary min. 220 x 100 x 30 mm. Z uchwytem szybkomocującym do szyn bocznych. 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Przesłona anestezjologiczna z centralnym przegubem, zacisk obrotowy z uchwytem szybkomocującym | TAK |  |
|  | Lampa czołowa diodowa - min. 90000 lux'ów z odległości pracy 180 mm - Temperatura koloru: min.5500 K - Trwałość diody – min.50000 godzin pracy - Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 - Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od min 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) - Regulator jasności zamontowany z boku czepca ( z prawej lub lewej strony) - Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia - Waga całości (bez akumulatora) – max. 260g, waga z akumulatorem na czepcu – max. 460g - Możliwość podczepienia lup - Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków - Dostępne opcjonalnie różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu Lampa w wersji bezprzewodowej - bateria montowany z tyłu czepca; - Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii - Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa - Czas ładowania – max. 2 godziny - Czas pracy na baterii akumulatorowej – min.3,5 godziny - Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej- w zestawie ładowarka sieciowa do wersji bezprzewodowej | TAK, podać |  |
|  | Fotel operatora przeznaczony do mikrochirurgii. Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej z 5 antystatycznymi, obrotowymi kołami. Chromowana obręcz nożna. Siedzisko regulowane za pomocą dźwigni nożnej. Regulacja wysokości min. 53 ÷ 72 cm za pomocą podnośnika hydraulicznego. Regulowane góra/ dół i na przegubach kulowych podpory rąk Płytka blokująca podstawę | Tak, podać |  |
|  | Taboret na pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej OH18N9. Miękkie siedzisko tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym o grubości 60 mm – dostępnym w różnych kolorach. Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 440-620 mm Średnica siedziska: 360 mm Średnica podstawy: 600 mm Taboret wyposażony w koła jezdne o średnicy 50 mm, 2 z blokadą, nie brudzące podłogi. Taboret odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, podać |  |
|  | Wózek na akcesoria wykonany z 5 szyn SST 18/10 do montażu akcesoriów i kosza na wyposażenie o wymiarach min. 630mm x 580mm x 430mm (dł. x szer. x wys.) | Tak, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni do obuwia operacyjnego – 2 szt montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33191000-5

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia do obuwia operacyjnego – 2 szt |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej | TAK |  |
|  | Oznakowana znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC) | TAK |  |
|  | Budowa i działanie zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 | TAK |  |
|  | Obudowa i komora myjni wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne do dołu z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas procesu mycia | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania wózka wsadowego o pojemności 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 lub możliwość załadunku wyłącznie wózków o pojemności 6 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 | TAK |  |
|  | Panel sterowania dotykowy z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury, czasu i komunikatów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy pokręteł) | TAK |  |
|  | Dokumentacja i archiwizacja w pamięci wewnętrznej sterownika danych eksploatacyjnych urządzenia, tj.: zużycie wody, zużycie środków chemicznych, czas pracy urządzenia, licznik przeprowadzonych procesów, data następnego przeglądu | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN | TAK |  |
|  | Szeregowy port komunikacyjny RS 232 do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej do dokumentowania procesu | TAK |  |
|  | Zewnętrzna drukarka do rejestracji parametrów pracy myjni z możliwością wydruku parametrów procesu w postaci skróconej (tylko wybrane parametry) lub pełnej | TAK |  |
|  | Min. 15 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 3 wybierane za pomocą min. 3 różnych dowolnie programowalnych przycisków dotykowych na panelu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 1 programu tworzonego przez użytkownika | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min | TAK |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |
|  | Program z dezynfekcją chemiczno-termiczną | TAK |  |
|  | Program do mycia butów operacyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość programowania automatycznego startu programu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wody demineralizowanej dla płukania końcowego | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik w komorze myjni do pomiaru przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych lub brak czujnika | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | TAK |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu | TAK |  |
|  | Kontrola pracy ramion natryskowych w myjni poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów (ustawiona graniczna liczba obrotów powodująca wykazanie błędu o zmniejszeniu skuteczności natrysku wody) | TAK |  |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych, o wydajności min. 480 l/min., z wbudowanym przepływowym systemem podgrzewania wody | TAK |  |
|  | Grzałki poza komorą mycia | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia natrysku wody w ramionach natryskowych | TAK |  |
|  | Kontrola pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy | TAK |  |
|  | Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 60÷110°C) wyposażony w filtr powietrza HEPA min. EU13 | TAK |  |
|  | Licznik godzin pracy filtra powietrza HEPA, z sygnalizacją wymiany filtra na nowy | TAK |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów (brak konieczności podłączenia myjni do instalacja wentylacyjnej) | TAK |  |
|  | Wbudowane minimum 2 pompy dozujące płynne środki chemiczne | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowej 1 wewnętrznej pompy dozującej do płynnych środków chemicznych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szafkę boczną na min. 3 pojemniki o pojemności 5l każdy lub 2 pojemniki 10l (na środki chemiczne) | TAK |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania | TAK |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni (nie wymagany oddzielny program regeneracyjny), z dozownikiem soli w drzwiach (pojemność min. 2kg) lub inne rozwiązania, z sygnalizacją braku soli i z możliwością ustawienia stopnia twardości wody zmiękczonej (w zakresie min. 0-70 °dH). | TAK |  |
|  | Efektywny poczwórny system filtrowania roztworu myjącego (opisać) | TAK |  |
|  | Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne – 400V; 50Hz, Moc nie większa niż 9,5kW | TAK |  |
|  | Wymiary komory mycia: min. 530x500x520 mm (sxgxw) | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 900x600x850mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy z wkładem do mycia obuwia operacyjnego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemność min. 56 szt. butów | TAK |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Do urządzenia należy przewidzieć pakiet startowy (płynny środek myjący 5l + środek neutralizujący 5l, sól do zmiękczacza) | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 7 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka transportowo - zabiegowego - 4 kpl, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33192000-2

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowo – zabiegowy – 4 kpl |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - długość 2160 mm (± 10cm) - szerokość max. 765 mm | TAK |  |
|  | Powierzchnia leża pacjenta (± 10cm): - długość 1950 mm - szerokość 620 mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze: min. 300 kg | TAK |  |
|  | Waga wózka: max 105 kg | TAK |  |
|  | Stabilna metalowa konstrukcja ramy, oparta na dwóch kolumnach cylindrycznych. Odległość pomiędzy kolumnami 1075mm (± 10cm) | TAK |  |
|  | Elementy metalowe wózka (uchwyty do prowadzenia wózka, dźwignia sprężyny gazowej sekcji pleców, barierki boczne i przycisk blokady barierek) malowane proszkowo farbą posiadającą właściwości antybakteryjne z jonami srebra | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne o śr. 200 mm (± 1%)z precyzyjnymi łożyskami kulowymi oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe, 2 koła antystatyczne | TAK |  |
|  | Nożne dźwignie uruchamiania centralnej blokady kół oraz blokady kierunkowej na wszystkich 4 narożnikach wózka | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie: 550 – 870 mm (± 2%) wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trandelenburga i anty-Trandelenburga), | TAK |  |
|  | Pozycja Trandelenburga i anty-Trandelenburga: min. 15° | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości, pozycji trendelendburga i antytrendelenburga za pomocą pedałów z lewej i prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Powierzchnia leża składająca się z 2 elementów, sekcja pleców (dł. 730 mm) unoszona ze wspomaganiem gazowym (± 2%) | TAK |  |
|  | Unoszenie sekcji pleców wspomagane sprężyną gazową w zakresie min. 90° | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i od nóg pacjenta z możliwością składania | TAK |  |
|  | Opuszczane boczne barierki, składane poniżej poziomu leża, nie powiększające zewnętrznych wymiarów wózka | TAK |  |
|  | Ochronne krążki odbojowe na narożnikach wózka oraz dodatkowe ochrony przeciwkolizyjne | TAK |  |
|  | Obudowa podstawy wózka wykonana z trwałego tworzywa ABS z przestrzenią do przechowywania ubrań pacjenta oraz butli z tlenem | TAK |  |
|  | Materac grubości min. 80 mm antystatyczny, z pamięcią kształtu, przezierny dla promieni rtg mocowany do wózka przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych z możliwością mycia | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej, możliwość montażu w każdym z czterech narożników, 3-stopniowa, teleskopowa regulacja przy pomocy jednej ręki z 4 haczykami (min. 650 mm), możliwość regulacji do 1050 mm, możliwość złożenia x1 - haki do zawieszenia np. worków na mocz x1para | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej zawierająca instrukcję BHP - przy dostawie sprzętu | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu (godziny) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 7 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny – 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33141625-7

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny – 2 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Urządzenie medyczne in-vitro do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodne z rozporządzeniem (EU) 2017/745 (MDR) | TAK |  |
| - 7 | Wymiary urządzenia: · Szerokość: 730 mm (28,74")±5% · Wysokość: 1910 mm (75,19”) ±5% · Głębokość: 885 mm (34,84”) ±5% | TAK |  |
| - 8 | 210 kg - waga bez pojemników z formaliną | TAK |  |
| - 9 | Obudowa: Stal AISI 304 / aluminium malowane na kolor biały, z proszkiem antybakteryjnym hamującym rozwój mikroorganizmów, opracowanym w technologii jonów srebra. · Wodoszczelne zamknięcie na wypadek wycieków lub awarii pompy · Konstrukcja bez ostrych krawędzi | TAK |  |
| - 0 | Urządzenie może stać w strefie czystej bloku operacyjnego – potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta – dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
| - 11 | System ładowania/dozowania formaliny: ·Komora dozowania utrwalacza z wbudowanym systemem wyciągowym. W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory są zaryglowane, uniemożliwiając tym samym przypadkowe ich otwarcie przez personel" · Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki · Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika · Szuflada przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze · Przestrzeń szuflady dostępna dla 4 zbiorników (maks. 20 litrów każdy) · Możliwość wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących · Dodatkowe złącze do zewnętrznego zbiornika utrwalacza · Pojemniki 500 ml , 1 L, 3 L, 5 L – dostępne w wersji transparentnej i nietransparentne oraz 10 L nietransparentne, kompatybilne z urządzeniem. Wszystkie pokrywy pojemników z niepowtarzalnym kodem kreskowym 2D umożliwiającym identyfikację pojemności pojemnika i zapewniającym identyfikowalność próbek. · Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym · Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności · Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza · Czujnik prawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku · Czujnik pełnego pojemnika · Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy · Czujniki do kontroli wycieku odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy · Procedura „tryb bezpieczeństwa” w przypadku wycieków wewnętrznych · Wbudowana lampa bakteriobójcza UVC z cyklem ręcznym i automatycznym, działająca w trzech trybach 15 min, 30 min oraz 45 min | TAK |  |
| - 12 | System filtracji oparów formaliny: · Filtr Hepa 14 o skuteczności 99,995% · Filtr z węglem aktywnym z 2 wkładami (około 28 kg węgla aktywnego) · Wymiary pojedynczego wkładu węglowego 450 x 200 x 200 mm · Możliwość podłączenia do centralnego systemu wentylacyjnego (wylot 60 mm) | TAK |  |
| - 13 | Terminal z ekranem dotykowym: · Kolorowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali · Rozdzielczość 1280x800 · Pojemnościowy ekran dotykowy · Pamięć wewnętrzna 4 GB · Dwurdzeniowy procesor 1,33 GHz · Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bitowy · Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami · Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski) · Możliwość integracji z systemem LIS za pomocą połączenia dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| - 14 | Dostępne wejścia/wyjścia : · 2x port USB 2.0 · Port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 · Podłączenie zdalnego alarmu · Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Akcesoria / materiały eksploatacyjne: |  |  |
|  | Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych kompatybilne z urządzeniem 0,5L, transparentny – 140 sztuk 1L, transparentny- 120 sztuk 3L, transparentny – 40 sztuk 5L, transparentny -25 sztuk Pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną Pokrywy pojemników oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek Pokrywy pojemników zgodnie z rozporządzeniem MDR wyposażone w kod UDI, zawierające następujące informacje: • GTIN : numer pozycji w handlu globalnym, • (10) : partia do której należy pojemnik, • (240) : kod katalogowy, • (91) : masa pustego pojemnika, • (92) : typ pojemnika, • (93) : wewnętrzne pole identyfikatora • (94) : identyfikator wiadra, niepowtarzalna wartość dla każdego wygenerowanego kodu | TAK |  |
|  | Dedykowany 10 litrowy zbiornik z buforowaną fosforanami formaliną 10% wyposażony w szybkozłącze, tworzący system zamkniety z urządzeniem- 1 szt - Karton o wymiarach 235 mm x 235 mm x 235 mm, posiadający uchwyty po obu stronach, ułatwiające przenoszenie zbiornik wykonany z polietylenu, (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0%- 0,5%) pH mieszczące się w zakresie 7.2-7.4 - zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzone wynikami z Laboratorium akredytowanego na terenie Polski - ilość formaliny w zbiorniku 10000ml - zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny - temperatura przechowywania 5 - 30°C - temperatura transportu 2 - 50°C - kompatybilność z urządzeniem, potwierdzona oficjalnym dokumentem, przez producenta urządzenia | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cieplarek - 4 kpl, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33186200-9

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka – 4 kpl |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Cieplarka laboratoryjna | TAK |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
|  | Pojemność komory 245 l (±5l) | TAK |  |
|  | Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową | TAK |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301) | TAK |  |
|  | Jednoskrzydłowe drzwi podwójne - wewnętrzne szklane | TAK |  |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne | TAK |  |
|  | Zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C, | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny min. 4,3” | TAK |  |
|  | Kominek wentylacyjny sterowany programowo | TAK |  |
|  | Sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 10…100% | TAK |  |
|  | Min. 3 półki druciane INOX | TAK |  |
|  | Dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia 90 kg, | TAK |  |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm | TAK |  |
|  | Pamięć wyników pomiarowych | TAK |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi | TAK |  |
|  | zamknięcie na klucz | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej zawierająca instrukcję BHP - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Dokument potwierdzający wykonanie wzorcowania temperatury | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów / wzorcowań w czasie gwarancji. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu (godziny) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 7 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego – 2 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33168000-5

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Zestaw laparoskopowy – 2 szt, |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Procesor wideo z funkcją ICG ( 2 sztuki) |  |  |
| - 7 | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK |  |
| - 8 | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | TAK |  |
| - 9 | Możliwość rozbudowy systemu do obrazowania 3D za pomocą upgradu software | TAK |  |
| - 0 | Możliwość podłączenia: 1) głowicy kamery laparoskopowej 4K 2) głowicy kamery Full HD 3) głowicy kamery kątowej HDTV 4) wideolaparoskopów HD 5) wideocystoskopu HDTV 6) wideoureterorenoskopu | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo: min. 2x 12G-SDI (4K) , min. 4x 3G-SDI (od A do D - 4K), min. 2x 3G(HD)-SDI (HD) | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia | TAK |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale min. od -8 do +8 (w 17 krokach) | TAK |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale min. od 1 do 17 (w 17 krokach) | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania tonu kolorów | TAK |  |
|  | Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE min. od -5 do 5 (w 11 krokach) dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta ; | TAK |  |
|  | Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła; | TAK |  |
|  | Min. 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz min. 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji w IR: min. 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego | TAK |  |
|  | Min. dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | TAK |  |
|  | Min. 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | TAK |  |
|  | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami | TAK |  |
|  | Min. 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | TAK |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty | TAK |  |
|  | Język menu: polski | TAK |  |
|  | System wyposażony w Upgreade do funkcji obrazowania IR | TAK |  |
|  | Źródło światła LED (2 sztuki) |  |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
|  | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności – min. 17 stopni | TAK |  |
|  | Monitor LCD (4 sztuki) |  |  |
|  | Monitor LCD 4K 3D/2D min. 32" z możliwością obrazowania w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) | TAK |  |
|  | Głowica kamery 4K CMOS – 2 sztuki |  |  |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR | TAK |  |
|  | Min. 3 programowalne przyciski funkcyjne | TAK |  |
|  | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy | TAK |  |
|  | Przewód o długości min. 3 m | TAK |  |
|  | Waga max 300 g | TAK |  |
|  | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa IR z tacą do sterylizacji (4 sztuki) | TAK |  |
|  | Średnica max. 10 mm | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 30 stopni | TAK |  |
|  | Soczewki ED | TAK |  |
|  | Długość robocza max. 318,6 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia 88 stopni | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm (±10mm), uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 4 sztuki | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa ULTRA HD (3 sztuki ) | TAK |  |
|  | Średnica max. 5,45 mm | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 30° | TAK |  |
|  | Pole widzenia 84 stopni | TAK |  |
|  | Długość robocza max. 317mm | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm(±10mm) , uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 3 sztuki | TAK |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna max. 8,4 mm, długość min. 3 m, waga max. 323 g; - 4 sztuki | TAK |  |
|  | Insuflator wysokich przepływów (2 sztuki ) |  |  |
|  | Insuflator przeznaczony do insuflacji jamy brzusznej. Wyposażony w funkcję automatycznego ssania oraz usuwania dymu w celu ułatwienia obserwacji, diagnostyki i leczenia metodą laparoskopową. | TAK |  |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min. | TAK |  |
|  | Min. 2 tryby insuflacji: normalny i do małych przestrzeni | TAK |  |
|  | Min. 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do insuflacji wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2. - 2 sztuki | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do oddymiania, wielorazowych, W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający 2 sztuki przewód wysokociśnieniowy DIN 2 sztuki | TAK |  |
|  | Filtr do insuflacji, sterylny, 10 szt./op. 2 sztuki | TAK |  |
|  | Włącznik nożny do insuflatora do systemu oddymiania 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy do urządzeń (2 sztuki) |  |  |
|  | Wózek endoskopowy do urządzeń z ruchomym ramieniem na monitor | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny w zestawie | TAK |  |
|  | Wyposażony w uchwyty: na butlę, słoik do ssaka, głowicę kamery | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szufladę | TAK |  |
|  | Wózek asystujący na monitor dodatkowy - 2 sztuki | TAK |  |
|  | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych (2 sztuki) |  |  |
|  | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | TAK |  |
|  | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej | TAK |  |
|  | Maksymalne ujemne ciśnienie ssania: -60 kPa | TAK |  |
|  | System zabezpieczający : automatyczne wyłączenie silnika pompy po przekroczenie limitu podciśnienia -60kPa | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pompy: 450 mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność płukania: 2,0l/min | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany uchwyt umożliwiający zawieszenie pompy na wysięgniku | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do próżni, z filtrem, do stosowania przez 30 dni, kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową 2 opakowania | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do płukania jednorazowych kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową 2 opakowania | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do odsysania jednorazowy kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową 2 opakowania | TAK |  |
|  | Wielorazowy dren płuczący 2 sztuki | TAK |  |
|  | Generator elektrochirurgiczny (2 sztuki) |  |  |
|  | platforma elektrochirurgiczna mono-bipolarna, i ultradźwiękowa do zabiegów chirurgii otwartej, laparoskopowej | TAK |  |
|  | Możliwość użycia energii monopolarnej, bipolarnej i zaawansowanej bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość użycia energii ultradźwiękowwej i hybrydowej | TAK |  |
|  | Współpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi , pozwalającymi na zamykanie i przecinanie naczyń do 7 mm włącznie | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Gniazda przyłaczeniowe: Monopolarne: - 2 szt 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab - 2 szt 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie - 2 szt 1-pinowe śr. 4mm - 2 szt koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe Bipolarne: - 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 28,6mm standard Valleylab, - 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, z trzecim pinem kodującym - 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 22 mm, - 1 szt koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe Uniwersalne: - 2 szt 7-pinowe, standard Olympus - 1 szt - gniazdo ultradźwiękowo-bipolarne | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej - 2 sztuki | TAK |  |
|  | Włącznik nożny podwójny, bezprzewodowy, z dwoma przyciskami - 2 sztuki | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk min. 8 mm, długość min. 3,5 m do diatermii - 6 sztuk |  |  |
|  | Przewód komunikacyjny diatermia/insuflator długi, min. 10m | TAK |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johan, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długość szczęk 31mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm – 2szt | TAK |  |
|  | Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia – 20 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, monopolarny – 8szt | TAK |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem – 12szt | TAK |  |
|  | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym – 2 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu) – 2szt | TAK |  |
|  | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym – 2 szt | TAK |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu – 2 szt | TAK |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca o śednicy 5 mm, długości roboczej 360 mm, z końcówką o średnicy 1.5mm do aspiracji – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład , średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste – 2 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi – 2szt | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa , wkład z uchwytami. Kompatybilny ze sterylizacją parową – 2 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długość szczęk 31mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 430mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Elektroda HF, hak długi, średnica 5mm, długość 400 mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu) – 1 szt | TAK |  |
|  | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym – 1 szt | TAK |  |
|  | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 450 mm, z otworami na końcu – 1 szt | TAK |  |
|  | Wkład do imadła laparoskopowego 430 mm szczęki proste – 1 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt asymetryczny , 430mm, z zamkiem- 1 szt | TAK |  |
|  | Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 430mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia – 6 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, monopolarny – 2 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem – 4szt | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę usterki przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora – 1 szt dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV – 33191110-4

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator – 1 szt |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Autoklaw do instalacji na blacie z membranową pompą próżniową | TAK |  |
|  | Łatwa instalacja, standardowe przyłącza do instalacji wodociągowej | TAK |  |
|  | Uchwyt na tacki oraz kontenery. Możliwość wyjęcia uchwytu. | TAK |  |
|  | Demineralizator z odwróconą osmozą | TAK |  |
|  | Drukarka protokołów | TAK |  |
|  | 8 tac: 6 dużych, 2 małe | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 63 cm ± 3% Wysokość: 62 cm ± 3% Głębokość: 72 cm ± 3% | TAK |  |
|  | Komora cylindryczna: Ø 38 cm x 45 cm gł. | TAK |  |
|  | Objętość komory: 53 litry | TAK |  |
|  | Maks. załadunek instrumenty: 11 kg | TAK |  |
|  | Maks. załadunek tekstylia: 3.5 kg | TAK |  |
|  | Waga: max. 100 kg | TAK |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej o jakości nie gorszej niż 316ti, węże i wyposażenie z materiałów nierdzewnych. | TAK |  |
|  | Odpowietrzanie wsadu za pomocą próżni frakcyjnej | TAK |  |
|  | Suszenie próżniowe | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody | TAK |  |
|  | Jednorazowy obieg wody uzdatnionej | TAK |  |
|  | Wbudowane podgrzewanie wstępne | TAK |  |
|  | 1 uchwyt mający możliwość trzymania kaset typu standard tray oraz tacek | TAK |  |
|  | Funkcja odzysku ciepła.Ciepło wody odpadowej wykorzystywane jest do podgrzewania wody uzdatnionej. Dzięki temu woda uzdatniona wymaga mniej podgrzewania. Odzysk tego ciepła obniża zużycie energii. | TAK |  |
|  | Programy: 134°C Program uniwersalny całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: około 35 minut (5.5 minut czas wyjaławiania) plus około 13 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Szybki program S całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: około 23 minut (3.5 minut czas wyjaławiania) plus około 13 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 121°C program ochronny całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: około 49 minut (20.5 minut czas wyjaławiania) plus około 13 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) 134°C Prion-program całkowity czas cyklu na wsad 7 kg: około 45 minut (20.5 minut czas wyjaławiania) plus około 13 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) Test próżniowy Test Bowie & Dick‘a | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu, aby móc spełnić wszelkie wymogi w przyszłości. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie numeru cyklu po każdej sterylizacji | TAK |  |
|  | Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora | TAK |  |
|  | Kolorowy 7 calowy dotykowy wyświetlacz. Komunikaty i obsługa w języku polskim. | TAK |  |
|  | Automatyczny zintegrowany pomiar jakości wody przed każdym cyklem | TAK |  |
|  | Rejestracja cykli na pendrive USB | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz Możliwość podłączenia do dedykowanego oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu. | TAK |  |
|  | Protokół sterylizacji zawiera informacje: data, czas, numer wsadu oraz temperaturę, ciśnienie i czasy podczas każdego kroku programu. | TAK |  |
|  | Elektryczna oraz mechaniczna blokada drzwi podczas sterylizacji | TAK |  |
|  | Dwa zawory bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu | TAK |  |
|  | Akustyczny oraz optyczny sygnał podczas usterki | TAK |  |
|  | Elektronika autoklawu monitoruje prawidłowość wykonywania programu za pomocą dwóch oddzielnych procesów kontrolnych. Jeśli program został wykonany prawidłowo, odpowiednia informacja jest widoczna na wyświetlaczu jako program wykonany prawidłowo. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: AC 220 V- 230 V / 50/60Hz, pobór mocy maks. 3400 Watt | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - 2x komplet filtrów do MELAdem 47 - 2 x zestaw do czyszczenia komory | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 24 miesiące | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu (godziny) | max. 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 7 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu endoskopowy – 1 szt , montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33168000-5

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Zestaw endoskopowy – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Procesor wizyjny - 1 szt. |  |  |
| - 7 | Obrazowanie w systemie 4K | TAK |  |
| - 8 | Współpraca z posiadanymi endoskopami typu: 185, 190, 1100 itp | TAK |  |
| - 9 | Główne wyjście sygnału wideo: 12G-SDI | TAK |  |
| - 0 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie auto-fluorescencji | TAK |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | TAK |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia | TAK |  |
|  | Wymienna pamięć w postaci flash | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED | TAK |  |
|  | Wejścia cyfrowe: HD-SDI | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe: 3G-SDI | TAK |  |
|  | Podłączenia urządzenia zewnętrznego o wysokiej rozdzielczości poprzez min. jedno wejście HD-SDI | TAK |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania: 16:9, 4:3 | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania trybów pracy przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla 20 użytkowników | TAK |  |
|  | Monitor medyczny - 1 szt. |  |  |
|  | Przekątna ekranu min: 31,5” | TAK |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 3840 × 2160 | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  |
|  | Kąt widzenia: 178° | TAK |  |
|  | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI | TAK |  |
|  | Wejścia sygnału: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy - 1 szt. |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka | TAK |  |
|  | Półką na butlę CO2 | TAK |  |
|  | Pompa płucząca pole zabiegowe |  |  |
|  | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania | TAK |  |
|  | Przepływ: min. 700 ml/min | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | TAK |  |
|  | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna CO2 |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe | TAK |  |
|  | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa | TAK |  |
|  | Diodowy wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  |
|  | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |  |
|  | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |  |
|  | Ssak endoskopowy |  |  |
|  | Wytwarzana próżnia nominalna: 95 kpa | TAK |  |
|  | Wskaźnik próżni | TAK |  |
|  | Regulowana siła ssania manualna: pokrętło | TAK |  |
|  | System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK |  |
|  | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK |  |
|  | Filtr mikrobiologiczny | TAK |  |
|  | Współpracy z pojemnikami jednorazowymi | TAK |  |
|  | System do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych |  |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem serii Endobase w szpitalu | TAK |  |
|  | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
|  | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
|  | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
|  | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK |  |
|  | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
|  | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
|  | Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
|  | Obsługa systemu z przycisku na głowicy endoskopu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne | TAK |  |
|  | Pomoc telefoniczna, usługa instalacji z wymianą stacji roboczej do wersji zapisu w standardzie HDTV na nową wraz z aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji z niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, | TAK |  |
|  | Aktualizacja trzech posiadanych przez pracownię endoskopii stacji do najnowszej wersji | TAK |  |
|  | Minimalne wymagania dla czterech stacji roboczych: | TAK |  |
|  | Płyta główna min: Chipset Intel | TAK |  |
|  | Procesor min.: Intel Core i5 | TAK |  |
|  | Pamięć RAM min.: 8 GB | TAK |  |
|  | Przestrzeń dyskowa min.: SSD 250 GB + HDD 1 TB | TAK |  |
|  | Porty zewnętrzne min.: 1 x COM RS232 DB9, 1 x USB 3.0 | TAK |  |
|  | Karta graficzna min.: zintegrowana | TAK |  |
|  | System operacyjny min.: Windows 10 Pro 64 bit | TAK |  |
|  | Obudowa min.: Tower | TAK |  |
|  | Karta przechwytująca min.: BlackMagic Design Decklink Mini Recorder | TAK |  |
|  | Monitor min.: 27” 1920x1080 px | TAK |  |
|  | Drukarka: Laserowa, kolorowa | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne typu UPS | TAK |  |
|  | Niezbędne okablowanie do podłączenia z posiadanym systemem | TAK |  |
|  | Wykonawca do obsługi systemu dostarczy serwer | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego z wyznaczeniem stref ochronnych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę usterki przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 28

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu rtg ramię C – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33111600-9

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Aparat rtg ramię c – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 5 | Głębokość ramienia C – min. 70 cm | Tak, podać |  |
| - 6 | Odległość SID – min. 100 cm | Tak, podać |  |
| - 7 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) – min. 80 cm | Tak, podać |  |
| - 8 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać |  |
| - 9 | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 cm | Tak, podać |  |
| - 0 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |
| - 11 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 150° | Tak, podać |  |
| - 12 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. ±220° | Tak, podać |  |
| - 13 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej – min. 20° | Tak, podać |  |
| - 14 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak |  |
|  | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12“ i rozdzielczości min. 1200x800 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający ruch silnikowy i promieniowanie | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | Tak |  |
|  | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z min. 2 przyciskami umożliwiającymi wyzwolenie promieniowania oraz zapis obrazu i sekwencji fluoroskopowej do pamięci | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 82 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C – max. 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 30 kHz | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 2,0 kW | Tak, podać |  |
|  | Akwizycja 30 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | Tak |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s | Tak, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii – min. 110 kV | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej – min. 12 mA | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla całego zakresu pulsacji – min. 20 mA | Tak, podać |  |
|  | Szerokość impulsu w zakresie min. od 10 do 40 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 20 mA | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowy tryb promieniowania Digital Cine Mode umożliwiający akwizycję z podwyższą jakością obrazowania z maksymalną częstotliwością min. 15 imp/s | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska – max. 0,6 | Tak, podać |  |
|  | Filtracja wewnętrzna – min. 2,8 mm Al + dodatkowy filtr miedziany 0,1 mm Cu | Tak, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrzycznej kolimacji z nieograniczoną rotacją | Tak |  |
|  | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak |  |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem maksymalnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 60 kHU | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1200 kHU | Tak, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody – min. 37 kHU/min | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy rtg oraz kołpaka. | Tak/Nie |  |
|  | Płaski panel detekcyjny wykonany w technologii IGZO ze scyntylatorem z jodku cezu CsI | Tak |  |
|  | Wielkość detektora cyfrowego – min. 30 x 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych – min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik DQE – min. 80% | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora – min. 2770 x 2770 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Głębia obrazu – min. 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych | Tak |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak |  |
|  | Powiększenie min. x 4 | Tak, podać |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak |  |
|  | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, wzmocnienie krawędzi oraz redukcja artefaktów powstałych na skutek prześwietlania metali | Tak |  |
|  | Pomiar kątów i odległości | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
|  | Liczba monitorów kolorowych – min. 2 | Tak, podać |  |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak, podać |  |
|  | Luminancja monitorów – min. 650 cd/m2 | Tak, podać |  |
|  | Kontrast monitorów – min. 900:1 | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) – min. 178°/178° | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 240 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość elektrycznej zmiany wysokości monitorów | Tak/Nie |  |
|  | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami i panel na ramieniu C | Tak |  |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający podzespoły komputera obrazowego oraz dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak/Nie |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI | Tak |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora | Tak |  |
|  | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorów podczas badania bez utraty danych. | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 2 TB pozwalającej zapisać min. 200 000 obrazów | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. | Tak |  |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez min. 365 dni. Wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi oraz wzywania serwisu. Brak konieczności parowania przełącznika po włączeniu aparatu. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na wskazanie obszaru zainteresowania na obrazie LIH, na którym należy automatycznie zoptymalizować parametry obrazowania i parametry przetwarzania końcowego, takie jak jasność i kontrast, aby uzyskać najlepszą prezentację wybranego obszaru anatomicznego | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo cybernetyczne – zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane obrazowe. Możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning), możliwość zarządzania użytkownikami, możliwość szyfrowania połączenia DICOM. | Tak |  |
|  | Środki ochrony indywidualnej : Fartuchy ochronne RTG – minimum 0,25 mm Pb – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (na cały aparat) - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy testów specjalistycznych i odbiorczych oraz pomiarów rozkładu mocy dawki wokół aparatu (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Pełna integracja aparatu z posiadaną przez Zamawiającego siecią RIS/PACS – koszt integracji z systemem po stronie Wykonawcy oraz wszystkie niezbędne czynności z tym związane | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt w tym na lampę [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wykonywania testów specjalistycznych - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | TAK | PODAĆ ILE |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów i testów specjalistycznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu, rozumiany jako podjęcie działań naprawczych (czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia) Zamawiający wymaga pisemnego (e-mail) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia [godziny] (dni robocze) | max. 24 godziny |  |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia wykonania zdalnego diagnozowania przyczyn awarii lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz napraw oprogramowania poprzez sieć komputerową (zdalna diagnostyka) przy użyciu metody gwarantującej bezpieczeństwo połączenia oraz należyte zabezpieczenie danych poufnych/wrażliwych, w szczególności danych osobowych pacjentów | Max. 4 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – przyjazd na wezwanie [godz.] | max. 24 godziny |  |
|  | Maksymalny czas naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych (w tym również z zagranicy) nie może przekraczać 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 29

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera chirurgicznego - 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162120-0

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Laser chirurgiczny – 1 szt |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali 10.6 μm (10600nm) wzbudzany częstotliwością radiową RF | TAK |  |
| - 7 | Wiązka lasera CO2 przekazywana przez przegubowe ramię i światłowód (włókno). | TAK |  |
| - 8 | Ramie posiada 7-lusterkowy układ transmisyjny, wyposażony w przeciwwagę stabilizującą. Wykonane ze stopu aluminium. Długość ramienia 180 cm. Moc transmisji powyżej 90% Specjalne plastikowe wsporniki zamocowane na ramieniu przegubowym umożliwiają prawidłowe ułożenie kabli oraz rur odciągowych powietrza i dymu. | TAK |  |
| - 9 | Urządzenie posiada zabezpieczenie ramienia przegubowego w stanie spoczynku - zapobiega to przed przypadkowym uszkodzeniem ramienia | TAK |  |
| - 0 | Moc lasera (CW): 0,5-60W | TAK |  |
| - 11 | Moc lasera (UP): 0,5-60W | TAK |  |
| - 12 | Moc lasera (SP): 0,1-15W częstotliwość impulsów w zakresie od 5Hz do 200Hz | TAK |  |
| - 13 | Moc lasera (DP): 0,2-15W częstotliwość impulsów w zakresie od 5Hz do 200Hz | TAK |  |
| - 14 | Moc lasera (HP): 0,1-15W częstotliwość impulsów w zakresie od 5Hz do 200Hz | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu: od 0,01 do 0,9 sek. | TAK |  |
|  | Czas opóźnienia: od 0,1 do 5 sek. | TAK |  |
|  | Promień celujacy: wysokiej jakości laser diodowy o długości fali 635 nm i mocy 4 mW Możliwość regulacji intensywności w zakresie od 2% do 100%. Możliwe wyłączenie diody podczas emisji - funkcja (DOWL). | TAK |  |
|  | Procedura ogniskowania lasera sterowana programowo. | TAK |  |
|  | Ustawienia parametrów przy pomocy ekranu dotykowego 10,4 cala | TAK |  |
|  | Funkcje oprogramowania: wszystkie procedury chirurgiczne są zarządzane za pomocą bazy danych, podzielonej według rodzaju lasera, systemów skanowania i obszarów zabiegowych. | TAK |  |
|  | Pełna baza danych z dedykowanymi parametrami dla procedury stapedotomii CO2 i laserem diodowym | TAK |  |
|  | Baza danych użytkowników - ponad 100 predefiniowanych protokołów, z możliwością aktualizacji przez USB /nieograniczony zapis parametrów użytkownika / możliwość zapisywania własnych protokołów | TAK |  |
|  | Możliwość pracy laserem CO2 z tzw. ręki za pomocą rękojeści montowanych bezpośrednio do ramienia | TAK |  |
|  | Rękojeść 2" do precyzyjnego cięcia z wolnej ręki typu "Slim Cut" prostą końcówką i końcówką 120°. Posiadającą zintegrowany kanał wyciągu dymu. | TAK |  |
|  | Rękojeść 5" z 4 końcówkami (prosta, prosta z ogranicznikiem, z końcówką pod kątem 90°, z końcówką pod kątem 120°. Posiadająca zintegrowany kanał wyciągu dymu. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia o specjalny introduktor do użytku z systemami chirurgii robotycznej (np. Da Vinci Surgical). | TAK |  |
|  | Tryb pracy lasera CO2 za pomocą włókna |  |  |
|  | Maksymalna moc lasera CO2 w przypadku pracy na włóknie wynosi maksymalnie 40W w dowolnym trybie emisji. | TAK |  |
|  | Zestaw 8 różnych rękojeści do pracy z laserem CO2 przez światłowód (włókno) z dedykowaną tacą do sterylizacji rękojeści. | TAK |  |
|  | Tryb lasera diodowego |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie wyposażone w moduł diodowy o długość fali 980 nm i maksymalną moc do 50 W | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru średnic światłowodów (od 200 do 600 μm), jednorazowych lub sterylizowanym 10 krotnego użytku. Specjalna rękojeść z wyjmowanymi, giętkimi kaniulami o różnej długości uzupełnia moduł jako akcesorium. | TAK |  |
|  | Skaner |  |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania 6,3 mm x 6,3 mm | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania od 0,2 do 2 mm | TAK |  |
|  | Skaner może działać na dwa sposoby: w trybie Power i Depth: TRYB GŁĘBOKOŚCI – użytkownik pracuje z dwoma parametrami: - Głębokość cięcia – w zakresie od 0,2 mm do 2 mm. - Moc wyjściowa (CW, UP, od 2 W do 60 W) W zależności od wybranych wartości tych dwóch parametrów oraz ogniskowej wybranej przez użytkownika, system automatycznie ustawia płynność potrzebną dla danej tkanki. TRYB MOCY – użytkownik pracuje z dwoma parametrami: - Moc wyjściowa (CW, UP, od 2 W do 60 W) - Czas oczekiwania – w zakresie od 100 µs do 300 ms W zależności od wybranych wartości tych dwóch parametrów oraz ogniskowej, system automatycznie szacuje płynność potrzebną dla danej tkanki, a tym samym głębokość cięcia wyrażoną w panelu. | TAK |  |
|  | Skanowanie kształtów: Punkt Linia Łuki okręgu aż do pełnego okręgu Wypełniony okrąg Wypełniony sześciokąt Podwójnie interpolowana elipsa Spirala do stapedotomii techniką "one shot" (skanowanie progresywne i przeplatane) | TAK |  |
|  | Mikromanipulator |  |  |
|  | Zakres ogniskowania min. od 200 do 400 mm. | TAK |  |
|  | Zoom w technologii hybrydowej: lustra HR (o wysokiej refleksyjności) i soczewka holograficzna. | TAK |  |
|  | Ogniskowanie i regulacja ostrości/rozogniskowania za pomocą jednej nakrętki pierścieniowej (Easyfocus) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w mikroprzełącznik na głowicy joysticka umożliwiający: - sterowanie obrotem - kontrolowanie rozmiaru kształtów ablacji - wybór trybu skanowania (wyłącz/włącz) - precyzyjne ustawienie precyzyjnego centrowania wiązki w mikromanipulatorze. | TAK |  |
|  | Mikromanipulator z adapterem do mikroskopu firmy Zeiss Kinevo posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Włókno dla lasera CO2 10-cio krotnego użytku autoklawowalne - 2szt. | TAK |  |
|  | Włókno dla lasera diodowego o grubości 400µm 10-cio krotnego użytku autoklawowalne - 5szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne dla personelu - 8 szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne dla pacjenta - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 30

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa unit laryngologiczny - 5 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33100000-1

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Unit laryngologiczny – 5 sztuk |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Unit nr 1 |  |  |
| - 7 | Unit laryngologiczny jednomodułowy |  |  |
| - 8 | Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. Malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | TAK |  |
| - 9 | Cokół w przedniej i tylnej części unitu wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| - 0 | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 18 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| - 11 | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | TAK |  |
| - 12 | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| - 13 | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm | TAK |  |
| - 14 | W tylnej części instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, malowaną proszkowo, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. procesora kamery medycznej i diatermii. | TAK |  |
|  | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z prawej strony unitu zawiera: - manometr siły ssania - manometr cieśnienia sprężonego powietrza - podświetlane przyciski funkcyjne - wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury wody irygatora - system wizualnej informacji o prawidłowym/nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu - informację o nieprawidłowym działaniu ssaka | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | 4 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | TAK |  |
|  | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK |  |
|  | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 4 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
|  | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, rączkę sprężonego powietrza, światłowód | TAK |  |
|  | Unit z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej. Zasilanie wodne sterowane elektrozaworem Aqua Stop chroniącym przez zalaniem pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssaka | TAK |  |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania do instalacji kanalizacyjnej z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka. Systemem opróżniania zamontowanym od spodu zbiornika. Zbiornik wyposażony w min. podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssaka. | TAK |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | TAK |  |
|  | Układ przepłukiwania drenu ssaka za pomocą wody pod ciśnieniem układowym z podłączeniem do sieci wodnej | TAK |  |
|  | System irygacji (płukanie ucha) z podłączeniem do sieci wodnej - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący z podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. | TAK |  |
|  | Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 15 szt. | TAK |  |
|  | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 10 szt. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2szt. | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza 12l/min z płynną regulacją ciśnienia i manometrem umieszczonym w panelu pod taflą szkła. System wyposażony w filtr powietrza wielokrotnego użytku – autoklawowalny - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trzy butelki z rozpylaczami oraz komplet 3 oliwek wielokrotnego użytku (mała, średnia, duża) do prób Politzera - 3kpl. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk, koszem drucianym z uchwytem oraz pokrywką z wycięciem. | TAK |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu szuflady min. 120 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na monitor typu VESA 100x100, posiadajacy min. 2 ramiona i przeguby umożiwiajace ergonomiczne usytuowanie monitora. Uchywt mosiada moźliwość ragulację wysokości monitora. | TAK |  |
|  | Mikroskop | TAK |  |
|  | montowany bezpośrednio na kolumnie unitu laryngologicznego | TAK |  |
|  | tubus prosty binokularowy z regulacją rozstawu międzyźrenicznego i okularami min. 10x | TAK |  |
|  | szerokość bazy stereoskopowej min. 24mm; | TAK |  |
|  | apochromatyczna ręczna zmiana powiększenia - 5 stopni | TAK |  |
|  | obiektyw stały 250mm | TAK |  |
|  | źródło światła LED wbudowane w głowicę mikroskopu | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja oparcia +9° i -90° przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia, podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 580 - 880 mm przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu fotela min. 260° i blokady w wybranej pozycji dźwignią znajdującą się z obu stron siedziska. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela o średnicy min. 70 cm±1cm. | TAK |  |
|  | Zagłówek wyjmowany z regulacją wysokości i pochylenia | TAK |  |
|  | Fotel posiada płytę na oparcie stóp, tzw. podnóżek chowany w dolny segment fotela. | TAK |  |
|  | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy uruchamiany dźwignią nożną w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce. | TAK |  |
|  | Udźwig fotela min. 200kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w diatermię laryngologiczną RF o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Typy prądów wysokich częstotliwości: | TAK |  |
|  | Cięcie 1(CUT 1) 80 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Ciecie 2(CUT 2) 70 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja kontaktowa 70 W 200 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja typu "spray" 60 W 400 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna 70 W 50 Ω | TAK |  |
|  | Nominalna częstotliwość 1230/920/460 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji 77/58 kHz | TAK |  |
|  | Zasilanie220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I (DIN EN 60601-1) | TAK |  |
|  | Klasa urządzenia IIb (acc. to MDD/Med. Dev. Act) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 300 x 150 x 300 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN ISO 9001 / 13485 | TAK |  |
|  | Wyposażenie diatermii: | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 5szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych – 4szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bagnetowa (1.0 x 8.0mm) dł. 20cm± 5mm– nieklejące końcówki - 1szt. | TAK |  |
|  | Czołowa lampa bezprzewodowa LED | TAK |  |
|  | regulacja skupienia światła | TAK |  |
|  | temperatura barwowa światła: 2800⁰ K | TAK |  |
|  | odległość robocza od 20cm do 60cm | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej 8-115mm zależna od odległości roboczej | TAK |  |
|  | waga max. 350g z akumulatorami | TAK |  |
|  | opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
|  | akumulator Li-Ion montowany na opasce | TAK |  |
|  | w zestawie ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Unit nr 2 |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. Malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | TAK |  |
|  | Cokół w przedniej i tylnej części unitu wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 18 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | W tylnej części instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, malowaną proszkowo, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. procesora kamery medycznej i diatermii. | TAK |  |
|  | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z lewej strony unitu zawiera: - manometr siły ssania - manometr cieśnienia sprężonego powietrza - podświetlane przyciski funkcyjne - wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury wody irygatora - system wizualnej informacji o prawidłowym/nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu - informację o nieprawidłowym działaniu ssaka | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | 4 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | TAK |  |
|  | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK |  |
|  | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 4 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
|  | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, rączkę sprężonego powietrza, światłowód | TAK |  |
|  | Unit z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej. Zasilanie wodne sterowane elektrozaworem Aqua Stop chroniącym przez zalaniem pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssaka | TAK |  |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania do instalacji kanalizacyjnej z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka. Systemem opróżniania zamontowanym od spodu zbiornika. Zbiornik wyposażony w min. podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssaka. | TAK |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | TAK |  |
|  | Układ przepłukiwania drenu ssaka za pomocą wody pod ciśnieniem układowym z podłączeniem do sieci wodnej | TAK |  |
|  | System irygacji (płukanie ucha) z podłączeniem do sieci wodnej - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący z podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. | TAK |  |
|  | Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 15 szt. | TAK |  |
|  | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 10 szt. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2szt. | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza 12l/min z płynną regulacją ciśnienia i manometrem umieszczonym w panelu pod taflą szkła. System wyposażony w filtr powietrza wielokrotnego użytku – autoklawowalny - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trzy butelki z rozpylaczami oraz komplet 3 oliwek wielokrotnego użytku (mała, średnia, duża) do prób Politzera - 3kpl. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk, koszem drucianym z uchwytem oraz pokrywką z wycięciem. | TAK |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu szuflady min. 120 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na monitor typu VESA 100x100, posiadajacy min. 2 ramiona i przeguby umożiwiajace ergonomiczne usytuowanie monitora. Uchywt mosiada moźliwość ragulację wysokości monitora. | TAK |  |
|  | Mikroskop | TAK |  |
|  | montowany bezpośrednio na kolumnie unitu laryngologicznego | TAK |  |
|  | tubus prosty binokularowy z regulacją rozstawu międzyźrenicznego i okularami min. 10x | TAK |  |
|  | szerokość bazy stereoskopowej min. 24mm; | TAK |  |
|  | apochromatyczna ręczna zmiana powiększenia - 5 stopni | TAK |  |
|  | obiektyw stały 250mm | TAK |  |
|  | źródło światła LED wbudowane w głowicę mikroskopu | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja oparcia +9° i -90° przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia, podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 580 - 880 mm przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu fotela min. 260° i blokady w wybranej pozycji dźwignią znajdującą się z obu stron siedziska. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela o średnicy min. 70 cm±1cm. | TAK |  |
|  | Zagłówek wyjmowany z regulacją wysokości i pochylenia | TAK |  |
|  | Fotel posiada płytę na oparcie stóp, tzw. podnóżek chowany w dolny segment fotela. | TAK |  |
|  | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy uruchamiany dźwignią nożną w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce. | TAK |  |
|  | Udźwig fotela min. 200kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w diatermię laryngologiczną RF o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Typy prądów wysokich częstotliwości: | TAK |  |
|  | Cięcie 1(CUT 1) 80 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Ciecie 2(CUT 2) 70 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja kontaktowa 70 W 200 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja typu "spray" 60 W 400 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna 70 W 50 Ω | TAK |  |
|  | Nominalna częstotliwość 1230/920/460 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji 77/58 kHz | TAK |  |
|  | Zasilanie220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I (DIN EN 60601-1) | TAK |  |
|  | Klasa urządzenia IIb (acc. to MDD/Med. Dev. Act) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 300 x 150 x 300 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN ISO 9001 / 13485 | TAK |  |
|  | Wyposażenie diatermii: | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 5szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych – 4szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bagnetowa (1.0 x 8.0mm) dł. 20cm± 5mm– nieklejące końcówki - 1szt. | TAK |  |
|  | Czołowa lampa bezprzewodowa LED | TAK |  |
|  | regulacja skupienia światła | TAK |  |
|  | temperatura barwowa światła: 2800⁰ K | TAK |  |
|  | odległość robocza od 20cm do 60cm | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej 8-115mm zależna od odległości roboczej | TAK |  |
|  | waga max. 350g z akumulatorami | TAK |  |
|  | opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
|  | akumulator Li-Ion montowany na opasce | TAK |  |
|  | w zestawie ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Unit nr 3 |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. Malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | TAK |  |
|  | Cokół w przedniej i tylnej części unitu wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 18 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | W tylnej części instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, malowaną proszkowo, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. procesora kamery medycznej i diatermii. | TAK |  |
|  | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z lewej strony unitu zawiera: - manometr siły ssania - manometr cieśnienia sprężonego powietrza - podświetlane przyciski funkcyjne - wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury wody irygatora - system wizualnej informacji o prawidłowym/nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu - informację o nieprawidłowym działaniu ssaka | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | 4 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | TAK |  |
|  | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK |  |
|  | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 4 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
|  | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, rączkę sprężonego powietrza, światłowód | TAK |  |
|  | Unit z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej. Zasilanie wodne sterowane elektrozaworem Aqua Stop chroniącym przez zalaniem pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssaka | TAK |  |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania do instalacji kanalizacyjnej z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka. Systemem opróżniania zamontowanym od spodu zbiornika. Zbiornik wyposażony w min. podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssaka. | TAK |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | TAK |  |
|  | Układ przepłukiwania drenu ssaka za pomocą wody pod ciśnieniem układowym z podłączeniem do sieci wodnej | TAK |  |
|  | System irygacji (płukanie ucha) z podłączeniem do sieci wodnej - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący z podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. | TAK |  |
|  | Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 15 szt. | TAK |  |
|  | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 10 szt. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2szt. | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza 12l/min z płynną regulacją ciśnienia i manometrem umieszczonym w panelu pod taflą szkła. System wyposażony w filtr powietrza wielokrotnego użytku – autoklawowalny - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trzy butelki z rozpylaczami oraz komplet 3 oliwek wielokrotnego użytku (mała, średnia, duża) do prób Politzera - 3kpl. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk, koszem drucianym z uchwytem oraz pokrywką z wycięciem. | TAK |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu szuflady min. 120 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na monitor typu VESA 100x100, posiadajacy min. 2 ramiona i przeguby umożiwiajace ergonomiczne usytuowanie monitora. Uchywt mosiada moźliwość ragulację wysokości monitora. | TAK |  |
|  | Mikroskop | TAK |  |
|  | Na kolumnie jezdnej i podstawie nie przekraczającej wymiarów 610mmx610mm. | TAK |  |
|  | Zasięg mikroskop: - wysokość mierzona od podłogi do obiektywu regulowana w zakresie nie mniejszym niż 815-1610mm; - zasięg mikroskopu od osi statywu do osi głowicy min. 1730mm; - oś obrotu wokół podstawy 360˚; - kąt łamania ramion poziomych min. 315˚; - oś obrotu głowicy mikroskopu min. 310˚. | TAK |  |
|  | Tubus prosty binokularowy z regulacją rozstawu międzyźrenicznego i okularami min. 10x | TAK |  |
|  | Szerokość bazy stereoskopowej min. 24mm; | TAK |  |
|  | Apochromatyczna ręczna zmiana powiększenia - 5 stopni | TAK |  |
|  | Obiektyw stały 250mm | TAK |  |
|  | Źródło światła LED wbudowane w głowicę mikroskopu (trwałe oświetlenie 2 diodami LED) z płynną ręczna regulacją natężenia oświetlenia mikroskopu w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w wąskich kanałach oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm | TAK |  |
|  | Dwie boczne symetryczne rękojeści przy głowicy mikroskopu ze ściąganymi uchwytami do dezynfekcji – możliwa zmiana nachylenia rękojeści względem głowicy oraz możliwe niesymetryczne-niezależne ich ustawienie względem siebie i głowicy | TAK |  |
|  | Dokładnie regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną dla wszystkich hamulców – min. 5 stopni swobody | TAK |  |
|  | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną typu nano-silver | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja oparcia +9° i -90° przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia, podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 580 - 880 mm przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu fotela min. 260° i blokady w wybranej pozycji dźwignią znajdującą się z obu stron siedziska. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela o średnicy min. 70 cm±1cm. | TAK |  |
|  | Zagłówek wyjmowany z regulacją wysokości i pochylenia | TAK |  |
|  | Fotel posiada płytę na oparcie stóp, tzw. podnóżek chowany w dolny segment fotela. | TAK |  |
|  | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy uruchamiany dźwignią nożną w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce. | TAK |  |
|  | Udźwig fotela min. 200kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w diatermię laryngologiczną RF o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Typy prądów wysokich częstotliwości: | TAK |  |
|  | Cięcie 1(CUT 1) 80 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Ciecie 2(CUT 2) 70 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja kontaktowa 70 W 200 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja typu "spray" 60 W 400 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna 70 W 50 Ω | TAK |  |
|  | Nominalna częstotliwość 1230/920/460 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji 77/58 kHz | TAK |  |
|  | Zasilanie220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I (DIN EN 60601-1) | TAK |  |
|  | Klasa urządzenia IIb (acc. to MDD/Med. Dev. Act) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 300 x 150 x 300 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN ISO 9001 / 13485 | TAK |  |
|  | Wyposażenie diatermii: | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 5szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych – 4szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bagnetowa (1.0 x 8.0mm) dł. 20cm± 5mm– nieklejące końcówki - 1szt. | TAK |  |
|  | Czołowa lampa bezprzewodowa LED | TAK |  |
|  | regulacja skupienia światła | TAK |  |
|  | temperatura barwowa światła: 2800⁰ K | TAK |  |
|  | odległość robocza od 20cm do 60cm | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej 8-115mm zależna od odległości roboczej | TAK |  |
|  | waga max. 350g z akumulatorami | TAK |  |
|  | opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
|  | akumulator Li-Ion montowany na opasce | TAK |  |
|  | w zestawie ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Unit nr 4 |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. Malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | TAK |  |
|  | Cokół w przedniej i tylnej części unitu wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 18 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | W tylnej części instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, malowaną proszkowo, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. procesora kamery medycznej i diatermii. | TAK |  |
|  | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z lewej strony unitu zawiera: - manometr siły ssania - manometr cieśnienia sprężonego powietrza - podświetlane przyciski funkcyjne - wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury wody irygatora - system wizualnej informacji o prawidłowym/nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu - informację o nieprawidłowym działaniu ssaka | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | 4 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | TAK |  |
|  | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK |  |
|  | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 4 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
|  | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, rączkę sprężonego powietrza, światłowód |  |  |
|  | Unit z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej. Zasilanie wodne sterowane elektrozaworem Aqua Stop chroniącym przez zalaniem pomieszczenia. | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssaka | TAK |  |
|  | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania do instalacji kanalizacyjnej z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka. Systemem opróżniania zamontowanym od spodu zbiornika. Zbiornik wyposażony w min. podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssaka. | TAK |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | TAK |  |
|  | Układ przepłukiwania drenu ssaka za pomocą wody pod ciśnieniem układowym z podłączeniem do sieci wodnej | TAK |  |
|  | System irygacji (płukanie ucha) z podłączeniem do sieci wodnej - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący z podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. | TAK |  |
|  | Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 15 szt. | TAK |  |
|  | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 10 szt. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2szt. | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza 12l/min z płynną regulacją ciśnienia i manometrem umieszczonym w panelu pod taflą szkła. System wyposażony w filtr powietrza wielokrotnego użytku – autoklawowalny - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trzy butelki z rozpylaczami oraz komplet 3 oliwek wielokrotnego użytku (mała, średnia, duża) do prób Politzera - 3kpl. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk, koszem drucianym z uchwytem oraz pokrywką z wycięciem. | TAK |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu szuflady min. 120 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na monitor typu VESA 100x100, posiadajacy min. 2 ramiona i przeguby umożiwiajace ergonomiczne usytuowanie monitora. Uchywt mosiada moźliwość ragulację wysokości monitora. | TAK |  |
|  | Mikroskop | TAK |  |
|  | Na kolumnie jezdnej i podstawie nie przekraczającej wymiarów 610mmx610mm. | TAK |  |
|  | Zasięg mikroskop: - wysokość mierzona od podłogi do obiektywu regulowana w zakresie nie mniejszym niż 815-1610mm; - zasięg mikroskopu od osi statywu do osi głowicy min. 1730mm; - oś obrotu wokół podstawy 360˚; - kąt łamania ramion poziomych min. 315˚; - oś obrotu głowicy mikroskopu min. 310˚. | TAK |  |
|  | Tubus prosty binokularowy z regulacją rozstawu międzyźrenicznego i okularami min. 10x | TAK |  |
|  | Szerokość bazy stereoskopowej min. 24mm; | TAK |  |
|  | Apochromatyczna ręczna zmiana powiększenia - 5 stopni | TAK |  |
|  | Obiektyw stały 250mm | TAK |  |
|  | Źródło światła LED wbudowane w głowicę mikroskopu (trwałe oświetlenie 2 diodami LED) z płynną ręczna regulacją natężenia oświetlenia mikroskopu w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w wąskich kanałach oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm | TAK |  |
|  | Dwie boczne symetryczne rękojeści przy głowicy mikroskopu ze ściąganymi uchwytami do dezynfekcji – możliwa zmiana nachylenia rękojeści względem głowicy oraz możliwe niesymetryczne-niezależne ich ustawienie względem siebie i głowicy | TAK |  |
|  | Dokładnie regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną dla wszystkich hamulców – min. 5 stopni swobody | TAK |  |
|  | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną typu nano-silver | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja oparcia +9° i -90° przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia, podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 580 - 880 mm przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu fotela min. 260° i blokady w wybranej pozycji dźwignią znajdującą się z obu stron siedziska. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela o średnicy min. 70 cm±1cm. | TAK |  |
|  | Zagłówek wyjmowany z regulacją wysokości i pochylenia | TAK |  |
|  | Fotel posiada płytę na oparcie stóp, tzw. podnóżek chowany w dolny segment fotela. | TAK |  |
|  | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy uruchamiany dźwignią nożną w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce. | TAK |  |
|  | Udźwig fotela min. 200kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w diatermię laryngologiczną RF o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Typy prądów wysokich częstotliwości: | TAK |  |
|  | Cięcie 1(CUT 1) 80 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Ciecie 2(CUT 2) 70 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja kontaktowa 70 W 200 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja typu "spray" 60 W 400 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna 70 W 50 Ω | TAK |  |
|  | Nominalna częstotliwość 1230/920/460 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji 77/58 kHz | TAK |  |
|  | Zasilanie220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I (DIN EN 60601-1) | TAK |  |
|  | Klasa urządzenia IIb (acc. to MDD/Med. Dev. Act) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 300 x 150 x 300 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN ISO 9001 / 13485 | TAK |  |
|  | Wyposażenie diatermii: | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 5szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych – 4szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bagnetowa (1.0 x 8.0mm) dł. 20cm± 5mm– nieklejące końcówki - 1szt. | TAK |  |
|  | Czołowa lampa bezprzewodowa LED | TAK |  |
|  | regulacja skupienia światła | TAK |  |
|  | temperatura barwowa światła: 2800⁰ K | TAK |  |
|  | odległość robocza od 20cm do 60cm | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej 8-115mm zależna od odległości roboczej | TAK |  |
|  | waga max. 350g z akumulatorami | TAK |  |
|  | opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
|  | akumulator Li-Ion montowany na opasce | TAK |  |
|  | w zestawie ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Unit nr 5 |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy |  |  |
|  | Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. Malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | TAK |  |
|  | Cokół w przedniej i tylnej części unitu wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 18 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | W tylnej części instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, malowaną proszkowo, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. procesora kamery medycznej i diatermii. | TAK |  |
|  | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z prawej lub lewej strony unitu (do wyboru przez Zamawiającego) zawiera: - manometr siły ssania - manometr cieśnienia sprężonego powietrza - podświetlane przyciski funkcyjne - system wizualnej informacji o prawidłowym/nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu | TAK |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK |  |
|  | 4 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | TAK |  |
|  | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK |  |
|  | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 4 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
|  | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, rączkę sprężonego powietrza, światłowód | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssaka | TAK |  |
|  | Ssak w systemie wkładów jednorazowych typu "Serres" o pojemnosci min. 1L. Słój na wkłady ssaka ustyuowany wewnątrz unitu na bocznych drzwiczkach unitu. | TAK |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | TAK |  |
|  | Układ przepłukiwania/dezynfekcji drenu ssaka wyposażony w słój do manualnego uzupełnienia płynem. | TAK |  |
|  | System irygacji (płukanie ucha) autonomiczny - system wyposażony w zbiornik na zimną wodę o pojemnosci 5L. Zbiornik wyciągany, usytuowany na plecach unitu. System irygacji posiada układ podgrzewania i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. | TAK |  |
|  | Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 15 szt. | TAK |  |
|  | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 10 szt. | TAK |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2szt. | TAK |  |
|  | System sprężonego powietrza 12l/min z płynną regulacją ciśnienia i manometrem umieszczonym w panelu pod taflą szkła. System wyposażony w filtr powietrza wielokrotnego użytku – autoklawowalny - 4 szt. | TAK |  |
|  | Trzy butelki z rozpylaczami oraz komplet 3 oliwek wielokrotnego użytku (mała, średnia, duża) do prób Politzera - 3kpl. | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk, koszem drucianym z uchwytem oraz pokrywką z wycięciem. | TAK |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
|  | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu szuflady min. 120 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na monitor typu VESA 100x100, posiadajacy min. 2 ramiona i przeguby umożiwiajace ergonomiczne usytuowanie monitora. Uchywt mosiada moźliwość ragulację wysokości monitora. | TAK |  |
|  | Mikroskop | TAK |  |
|  | Na kolumnie jezdnej i podstawie nie przekraczającej wymiarów 610mmx610mm. | TAK |  |
|  | Zasięg mikroskop: - wysokość mierzona od podłogi do obiektywu regulowana w zakresie nie mniejszym niż 815-1610mm; - zasięg mikroskopu od osi statywu do osi głowicy min. 1730mm; - oś obrotu wokół podstawy 360˚; - kąt łamania ramion poziomych min. 315˚; - oś obrotu głowicy mikroskopu min. 310˚. | TAK |  |
|  | Tubus prosty binokularowy z regulacją rozstawu międzyźrenicznego i okularami min. 10x | TAK |  |
|  | Szerokość bazy stereoskopowej min. 24mm; | TAK |  |
|  | Apochromatyczna ręczna zmiana powiększenia - 5 stopni | TAK |  |
|  | Obiektyw stały 250mm | TAK |  |
|  | Źródło światła LED wbudowane w głowicę mikroskopu (trwałe oświetlenie 2 diodami LED) z płynną ręczna regulacją natężenia oświetlenia mikroskopu w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w wąskich kanałach oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm | TAK |  |
|  | Dwie boczne symetryczne rękojeści przy głowicy mikroskopu ze ściąganymi uchwytami do dezynfekcji – możliwa zmiana nachylenia rękojeści względem głowicy oraz możliwe niesymetryczne-niezależne ich ustawienie względem siebie i głowicy | TAK |  |
|  | Dokładnie regulowane hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu z odłączaną gałką uniwersalną dla wszystkich hamulców – min. 5 stopni swobody | TAK |  |
|  | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną typu nano-silver | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
|  | Płynna elektryczna regulacja oparcia +9° i -90° przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia, podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 580 - 880 mm przy pomocy bezprzewodowego sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu z obu stron. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu fotela min. 260° i blokady w wybranej pozycji dźwignią znajdującą się z obu stron siedziska. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela o średnicy min. 70 cm±1cm. | TAK |  |
|  | Zagłówek wyjmowany z regulacją wysokości i pochylenia | TAK |  |
|  | Fotel posiada płytę na oparcie stóp, tzw. podnóżek chowany w dolny segment fotela. | TAK |  |
|  | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy uruchamiany dźwignią nożną w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce. | TAK |  |
|  | Udźwig fotela min. 200kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w diatermię laryngologiczną RF o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Typy prądów wysokich częstotliwości: | TAK |  |
|  | Cięcie 1(CUT 1) 80 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Ciecie 2(CUT 2) 70 W 300 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja kontaktowa 70 W 200 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja typu "spray" 60 W 400 Ω | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna 70 W 50 Ω | TAK |  |
|  | Nominalna częstotliwość 1230/920/460 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji 77/58 kHz | TAK |  |
|  | Zasilanie220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I (DIN EN 60601-1) | TAK |  |
|  | Klasa urządzenia IIb (acc. to MDD/Med. Dev. Act) | TAK |  |
|  | Wymiary max. 300 x 150 x 300 mm | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo zgodnie z DIN EN ISO 9001 / 13485 | TAK |  |
|  | Wyposażenie diatermii: | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 5szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych – 4szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna do podniebienia – 1szt. | TAK |  |
|  | Pęseta bagnetowa (1.0 x 8.0mm) dł. 20cm± 5mm– nieklejące końcówki - 1szt. | TAK |  |
|  | Czołowa lampa bezprzewodowa LED | TAK |  |
|  | regulacja skupienia światła | TAK |  |
|  | temperatura barwowa światła: 2800⁰ K | TAK |  |
|  | odległość robocza od 20cm do 60cm | TAK |  |
|  | wielkość plamki świetlnej 8-115mm zależna od odległości roboczej | TAK |  |
|  | waga max. 350g z akumulatorami | TAK |  |
|  | opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
|  | akumulator Li-Ion montowany na opasce | TAK |  |
|  | w zestawie ładowarka sieciowa | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 31

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Toru wizyjnego do chirurgii endoskopowej onkologiczno-laryngologicznej- 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33168000-5

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Tor wizyjny do chirurgii endoskopowej onkologiczno-laryngologicznej – 1 sztuka |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 7 | Medyczny monitor operacyjny 4K – 1 szt. | TAK |  |
| - 8 | Przekątna ekranu min. 31" | TAK |  |
| - 9 | Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli | TAK |  |
| - 0 | Mocowanie typu VESA | TAK |  |
| - 11 | Medyczny monitor operacyjny 4K – 1 szt. | TAK |  |
| - 12 | Przekątna ekranu min. 55" | TAK |  |
| - 13 | Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli | TAK |  |
| - 14 | Mocowanie typu VESA | TAK |  |
|  | Format 16:9 | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na dodatkowy monitor 55’’ | TAK |  |
|  | Medyczny zestaw do bezprzewodowej transmisji 4K | TAK |  |
|  | Sterownik kamery - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |
|  | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego egzoskopu 3D/4K | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
|  | Moduł sterownika kamery do podłączenia giętkich endoskopów i głowic kamer FullHD – 1 szt. | TAK |  |
|  | Moduł sterownika kamery z możliwością bezpośredniego podłączenia oferowanego wideo-rhino-laryngoskopu giętkiego, kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery – 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia jednocześnie głowicy kamery 4K i wideo-rhino-laryngoskopu giętkiego, na ekranie monitora operacyjnego (obraz dzielony) | TAK |  |
|  | Głowica kamery 4K – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K, 16:9, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
|  | Waga głowicy max 230 g. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa nie większa niż 6100K | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
|  | Min. 2 półki | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne | TAK |  |
|  | Uchwyt głowicy kamery | TAK |  |
|  | System dokumentacyjny, zapis zdjęć i wideo, 4K, FULL HD, 2D/3D, z ekranem dotykowym – 1 zestaw | TAK |  |
|  | System rejestracji sygnału FullHD, 3D, 4K | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu danych: - do pamięci wbudowanej (min. 2TB) - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych - do lokalizacji FTP, - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM i HL7 | TAK |  |
|  | Możliwość pobierania informacji z systemu szpitalnego za pośrednictwem HL7 | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w rozdzielczości FullHD oraz 4K z możliwością wyboru niższych rozdzielczości. Możliwość wyboru jakości zapisu (min. wysoka i standard) dla rozdzielczości do FullHD. Zapis zdjęć w formacie: .bmp, oraz .jpg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia max. długości nagrywanych sekwencji wideo (dzielenie nagrań na odcinki) | TAK |  |
|  | Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: DP, HDMI | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf | TAK |  |
|  | Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | TAK |  |
|  | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: - zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) - asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu 2D z podłączonych źródeł 3D | TAK |  |
|  | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | TAK |  |
|  | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD | TAK |  |
|  | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list” | TAK |  |
|  | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP | TAK |  |
|  | Masa modułu – 6kg | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia na kolumnie chirurgicznej – produkt klasy medycznej | TAK |  |
|  | Ekran sterujący 12,5” FullHD, dotykowy, zainstalowany pod modułem rejestracji z opcją wysuwania | TAK |  |
|  | Klawiatura silikonowa w zestawie | TAK |  |
|  | Konsola sterująca napędami - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjna jednostka sterująca, do uniwersalnego stosowania w laryngologii, neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa. Urządzenie współpracujące z: - mikrosilnikami usznymi i nosowymi, - mikrowiertarką uszną, - uchwytem shavera z ostrzami i wiertłami do zatok przynosowych, - prostnicą kręgosłupową, - prostnicą perforatora, | TAK |  |
|  | Wszelkie ustawienia wprowadzane za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Czytelne i jednoznaczne elementy obsługowe na kolorowym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Dostępne ustawienia i funkcje wyświetlane w postaci czytelnego tekstu na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Konsola posiadająca min. dwa złącza, do których można podłączyć jednoczasowo dwa silniki | TAK |  |
|  | Konsola posiadająca funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych silników | TAK |  |
|  | Konsola umożliwiająca bezstopniową regulację prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | System napędowy posiadający stałą, wysoką moc silnika w całym zakresie prędkości | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa i moment obrotowy silnika sterowany procesorem | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy zarówno z przewodowym jak i bezprzewodowym przełącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do gniazda z przodu lub z tyłu urządzenia | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w przełącznik nożny dwupedałowy, jedno-etapowy, bezprzewodowy, obudowa zabezpieczona przed zanurzeniem w wodzie min. ze stopniem ochrony IPX8 - 1 szt. | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w oprogramowania umożliwiające obsługę min.: mikrosilników usznych i nosowych, mikrowiertarki usznej, uchwytu shavera do zatok przynosowych | TAK |  |
|  | Konsola współpracującą z modułową pompą chłodząco-płuczącą o stałej wydajności płukania w całym zakresie mocy płukania | TAK |  |
|  | Modułowa, perystaltyczna pompa chłodząco-płucząca - 1szt. | TAK |  |
|  | Wszelkie ustawienia wprowadzane za pomocą zintegrowanego ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Czytelne i jednoznaczne elementy obsługowe na kolorowym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie bezpiecznych, brzegowych parametrów pracy w zależności od podłączonego zestawu drenów | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w oprogramowanie ENT/Licencję - umożliwiającą współpracę z płaszczami do płukania optyk oraz zadanie przepływu o wartościach regulowanych w zakresie min. 50-130ml/min - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w oprogramowanie (licencję) umożliwiające współpracę z konsolą sterującą napędami oraz zadanie przepływu o wartościach regulowanych w zakresie min. 50-130ml/min - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w przełącznik nożny jednopedałowy, dwu-etapowy, bezprzewodowy, obudowa zabezpieczona przed zanurzeniem w wodzie min. ze stopniem ochrony IPX8 - 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt shavera, do zatok przynosowych, kompatybilny z oferowaną konsolą - 1szt. | TAK |  |
|  | Posiadający tryb oscylacji dla ostrzy shavera z prędkością obrotów w zakresie min. 900-10000 obr./min. | TAK |  |
|  | Posiadający tryb rotacji dla ostrzy zatokowych z prędkością obrotów w zakrsie min. 1500-35000 obr./min. | TAK |  |
|  | Dysponujący momentem obrotowym o mocy min. 60mNm | TAK |  |
|  | Waga (z przewodem zasilającym) nie większa niż 375g | TAK |  |
|  | Wyposażony w prosty kanał ssący oraz zintegrowany kanał płuczący | TAK |  |
|  | Wyposażony w mechanizm szybkozatrzaskowy, do sprawnej wymiany wkładów roboczych | TAK |  |
|  | Posiadający możliwość doposażenia o rękojeść, montowaną w prowadnicach uchwytu w dowolnej pozycji i dowolnie fiksowaną za pomocą blokady obrotowej | TAK |  |
|  | Ostrze shavera proste, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4mm, długość 12cm, sterylizowalne - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera 40°; tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera 65°; tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne - 1 szt. | TAK |  |
|  | Adaptery czyszczące – 1 zestaw | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia i sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wideo-rhino laryngoskop giętki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wideo rhino-laryngoskop w rozdzielczości HD o średnicy końcówki dystalnej max.3,7mm i długości roboczej 30cm (1 zestaw): | TAK |  |
|  | Wychylenie końcówki dystalnej o kąty (góra/dół) min.: +140°/-140° | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min.100° | TAK |  |
|  | W komplecie tester szczelności, nasadka do kompensacji ciśnienia | TAK |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym modułem sterownika do giętkich endoskopów oraz z oferowanym kompaktowym systemem wizyjnym | TAK |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski umożliwiające archiwizację foto i wideo oraz zmianę sposobu obrazowania | TAK |  |
|  | Obsługujący zaawansowane technologie obrazowania do wspomagania wizualnej detekcji tkanek i naczyń | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie stroboskopii, do dokładnej diagnostyki strun głosowych | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi lewą lub prawą ręką | TAK |  |
|  | Wodoszczelny, w pełni zanurzalny do mycia i dezynfekcji klasa wodoszczelności, min. IPX 8 | TAK |  |
|  | Waga max. 510g | TAK |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania wideoendoskopu giętkiego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompaktowy tor wizyjny - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
|  | Tor wizyjny kompatybilny z: - z oferowanym giętkim wideo-rhino-laryngoskopem - z oferowaną głowicą kamery Full HD | TAK |  |
|  | Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080, z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów | TAK |  |
|  | Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka | TAK |  |
|  | Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji jasności | TAK |  |
|  | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | TAK |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane | TAK |  |
|  | Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA | TAK |  |
|  | Waga urządzenie nie większa niż 10 kg | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na oferowany kompaktowy tor wizyjny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do stroboskopii, do stosowania z kompaktowym torem wizyjnym zawierający przełącznik nożny z wtyczką USB do aktywacji trybu stroboskopii oraz mikrofon do rejestracji dźwięku – 1 zestaw | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym modułem sterownika do giętkich endoskopów i głowic kamer FullHD oraz z oferowanym kompaktowym torem wizyjnym | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Masa głowicy kamery nie większa niż 130g | TAK |  |
|  | Instrumentarium | TAK |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, monopolarna, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 26 cm – 12 szt. | TAK |  |
|  | Przewód monopolarny , dł. min. 300 cm – 12 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ze zintegrowanym kanałem ssącym, tępa, z otworem odcinającym, długość 19 cm do użycia z przewodem wysokiej częstotliwości – 6 szt. | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny – 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, do nosa, zagięta, ssąca, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 17 cm – 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka 0°, o średnicy 4mm, długości 180mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka 30°, o średnicy 4mm, długości 180mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka 70°, o średnicy 4mm, długości 180mm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do użycia z optyką 0°, kształt owalny, autoklawowalny, wymiary zewnętrzne 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do użycia z optyką 30°, kształt owalny, autoklawowalny, wymiary zewnętrzne 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do użycia z optyką 70°, kształt owalny, autoklawowalny, wymiary zewnętrzne 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia i sterylizacji optyk – 5 szt. | TAK |  |
|  | Optyka 0°, o średnicy 2,7 mm, długości 11cm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka 30°, o średnicy 2,7 mm, długości 11cm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące, do zatok, typu STAMMBERGER; bransze skierowane 45° do góry, długość robocza 12,5 cm, do użycia z przewodem bipolarnym wysokiej częstotliwości – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny do kleszczy koagulacyjnych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka Tele-Laryngoskopowa 70° z soczewkami typu HOPKINS, pole widzenia o kącie 50°, średnica 5,8 mm, długość 19 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia i sterylizacji optyki tele-laryngoskopowej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę usterki przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta | min. 36 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 8 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 32

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektromagnetycznej nawigacji chirurgicznej dla onkologii laryngologicznej – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162100-4

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Elektromagnetyczna nawigacja chirurgiczna dla onkologii laryngologicznej - 1 sztuka |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | System endoskopowy do operacji zatok i podstawy czaszki | TAK |  |
| - 8 | Monitor dotykowy wielkości min 27 cali o rozdzielczości 2560 X 1440 dpi, 60 Hz zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
| - 9 | Moduł elektromagnetyczny z możliwością podłączenia co najmniej 5 narzędzi, możliwość montażu modułu na szynie stołu operacyjnego | TAK |  |
| - 0 | Możliwość podłączenia dwóch rodzajów emiterów pola elektromagnetycznego: emiter z opcją ustawienia bocznego, lub emiter z opcja ustawienia pod głową pacjenta | TAK |  |
| - 11 | Komputer sterujący z systemem operacyjnym Windows | TAK |  |
| - 12 | Wbudowany UPS | TAK |  |
| - 13 | Zaprogramowanie procedury min: - FESS - endoskopowa podstawa czaszki - boczna podstawa czaszki | TAK |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym. Przyciski next i back zintegrowane z lokalizatorem pacjenta sterowane za pomocą wskaźnika rejestrującego | TAK |  |
|  | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor | TAK |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna | TAK |  |
|  | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych | TAK |  |
|  | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod : - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów | TAK |  |
|  | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | TAK |  |
|  | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK |  |
|  | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | TAK |  |
|  | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja | TAK |  |
|  | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | TAK |  |
|  | Pomiar odległości punktów | TAK |  |
|  | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich | TAK |  |
|  | Możliwość widoku rekonstukcyjnego 3D, za pomocą oprogramowania tzw Virtual endoscopy | TAK |  |
|  | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | TAK |  |
|  | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji | TAK |  |
|  | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu | TAK |  |
|  | Możliwość zaplanowania zabiegu poprzez ustawianie znaczników na strukturach anatomicznych 3D | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia planu operacyjnego poprzez wybór punktu wejścia oraz celu zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość lokalizacji guza poprzez obrysowanie odpowiednich struktur na zdjęciach MR/CT | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjenta - poprzez obrys struktur lub/i punkty anatomiczne | TAK |  |
|  | Możliwość poprawienia dokładności rejestracji bez konieczności zaczynania procesu od początku | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja markerów chirurgicznych ( fiducial Markers) | TAK |  |
|  | Informacja wskazująca dokładność rejestracji oraz możliwość sprawdzenia dokładności rejestracji na badaniu CT | TAK |  |
|  | Możliwość weryfikacji dokładności rejestracji poprzez wskazanie punktu anatomicznego na CT | TAK |  |
|  | Informacja o niewłaściwym wskazaniu znacznika rejestracyjnego | TAK |  |
|  | System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczne do nawigowania podczas operacji: - ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny); - ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji); - ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu); - ENT Straight Suction (ssak); - ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni); - ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) Zestaw autoklawowalny bez ograniczenia ilości zabiegów | TAK |  |
|  | Prosty montaż cewek kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi – np. śrubokręt | TAK |  |
|  | Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. Możliwość dołączenia automatycznie skalibrowanych narzędzi: - Giętkie ssaki jednorazowe nawigowane z końcówką prostą lub ściętą pod katem lub z delikatnym okrągłym zakończeniem ułatwiającym preparowanie tkanek | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem lub przesunięciem cewki na instrumencie | TAK |  |
|  | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów jednorazowych do 50 zabiegów | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

##### Pakiet nr 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Napędu chirurgicznego z zestawem do shavera i wiertarką endoskopową.  – 1 szt, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33162200-5

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : min. 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Napęd chirurgiczny z zestawem do shavera i wiertarką endoskopową – 1 sztuka |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| - 6 | Shaver zasilany i sterowany ze stacji zasilania (2 szt.) | TAK |  |
| - 7 | Kanał ssący przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć). | TAK |  |
| - 8 | Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy shavera. | TAK |  |
| - 9 | Zakres prędkości obrotowej shavera: min. od 50 do max. 30 000 obrotów/min | TAK |  |
| - 0 | Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera : min. od 50 do max. 7 500 obrotów /min | TAK |  |
| - 11 | Stacja zasilania wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm) z dwiema pompami perystaltycznymi. | TAK |  |
| - 12 | Automatyczne ustawienie parametrów w zależności od używanej rękojeści | TAK |  |
| - 13 | Parametry prezentowane na wyświetlaczu: - wartość obrotów napędu, - kierunek obrotów, - kody błędów, - wielkość przepływu irygacji, - wybrany napęd – mikronośnik | TAK |  |
|  | Stacja zasilająca z funkcją umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte” | TAK |  |
|  | Stacja zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów . | TAK |  |
|  | Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy „śledzonych” przez nawigację elektromagnetyczną, fabrycznie skalibrowanych | TAK |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednej stacji dwóch niezależnych systemów (shaver i wiertarka) | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w uchwyt do zawieszenia na statywie infuzyjnym | TAK |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem pomieszczeń, w których będzie odbywać się dostawa i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia. Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji zamówienia, ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów oraz utylizacji | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 60 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii (godziny) | max. 24 godziny | PODAĆ ILE |
|  | W przypadku konieczności wykonania przeglądu / naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisu celem konsultacji i wsparcia technicznego oraz doradztwa | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

......................................................................................................

(podpis umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………….…………………………

Adres: ………………………………….……….……….………………………………………….

NIP……………………………………………..REGON………………………….……….…….

Tel. ….……….……………..……………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................………………………………………………..

Przystępując do postępowania na Dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

o numerze referencyjnym 18/ZP/2026, oferujemy :

1

      - 1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za łączną cenę:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład poszczególnych pakietów (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Zamawiający za część zamówienia rozumie pakiet, tak więc, nie zobowiązuje wykonawców do sumowania cen za części zamówienia bowiem dopuszcza możliwość złożenia oferty w każdym pakiecie (części) wybranym przez wykonawcę.

4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w niektórych pakietach, wypełnia, zgodnie z instrukcją, jedynie tabele dla pakietów, których dotyczy oferta. Natomiast w tabelach dotyczących pakietów, w których Wykonawca oferty nie składa, może pominąć (w ogóle nie zamieszczać) tych tabeli w złożonej ofercie albo wpisać po nazwie pakietu nad tabelą: „nie dotyczy” lub przekreślić te tabele. Jednakże, jeżeli Wykonawca pozostawi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZU CENOWYM, niewypełnione tabele dla pakietów, w których oferty nie składa, czyli nie zamieści w odpowiednich miejscach sformułowania: „nie dotyczy” lub nie dokona przekreślenia, nie wywoła to żadnych skutków negatywnych dla Wykonawcy (np. odrzucenia oferty), gdyż zapisy te będą bezprzedmiotowe – Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w tym pakiecie nie składa oferty.

5. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

Pakiet nr 1

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja lekarska | 3 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Stacja lekarska I | 1 / sztuka |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Stacja lekarska II | 2 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 2

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf | 3 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ultrasonograf I | 1/ sztuka |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ultrasonograf II | 2/ sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 3

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma do monitorowania hemodynamicznego | 2 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 48 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 4

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator | 17 / sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 5

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa jezdna | 2 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 24 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 6

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne intensywnej terapii | 16/ sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 7

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor elektryczny | 6/ sztuk |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rotor elektryczny I | 4 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rotor elektryczny II | 2 / sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 24 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 8

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna | 2/ sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 9

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna | 6 / sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 10

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową | 2/ sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 11

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator RF plazmowy | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 12

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator chirurgiczny | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 13

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 14

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 15

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do chirurgii onkologicznej | 2/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 16

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do laryngologii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 17

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do ortopedii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 48 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 18

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do ortopedii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 48 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 19

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 20

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny do neurochirurgii onkologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 21

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia do obuwia operacyjnego | 2/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 22

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowo-zabiegowy | 4/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 23

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany system dozowania formaliny | 2/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60  miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 24

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieplarka | 4/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 25

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw laparoskopowy | 2/sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 26

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator | 1/ sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 24 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 27

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw endoskopowy | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 28

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat rtg ramię C | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 29

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser chirurgiczny | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 30

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit laryngologiczny | 5/sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 31

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor wizyjny do chirurgii endoskopowej onkologiczno-laryngologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 32

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromagnetyczna nawigacja chirurgiczna dla onkologii laryngologicznej | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 33

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/wartość VAT*** | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd chirurgiczny z zestawem do shavera i wiertarką endoskopową. | 1/sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto .................................... zł, słownie: ..............................................................................................;

Wartość brutto .....................................zł , słownie: ...........................................................................................;

Równocześnie, deklarujemy, że

-	termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat -  (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie)  wynosi …………………………………………..…miesięcy (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

* Wartość powinna być podana w formacie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*** w przypadku różnej stawki VAT na oferowany asortyment, Wykonawca wpisuje wartość VAT-u należnego

2

Oświadczamy, że :

- cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- cena jednostkowa netto podana w powyższej tabeli nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji zmian przepisów prawa w tym zakresie.

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;

- firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia;

- zaoferowany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031,

- że towary, w tym wyroby medyczne, które mają zostać dostarczone w ramach niniejszej umowy a pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nie przekroczą łącznie 50% całkowitej wartości zamówienia brutto, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w tym zakresie;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.

- *że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na

| którego zdolnościach lub sytuacji polegamy | i wskazujemy części |
| --- | --- |
| zamówienia powierzone do wykonania | przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców: |

......................................................................................................................................................

| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty) |
| --- | --- | --- |

11. *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:...............................................................................................................................................................................................................

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

12. **Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku

podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta: zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

14. oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

….............................................................................. e-mail…………………………..

15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)

*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

|  | Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego , |  |
| --- | --- | --- |
| ** |  |  |
| wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b pkt 12. |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:	.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy Pzp, w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- są aktualne.

………………………………………………………..

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr …………….. / ZP / 2026

zawarta w dniu ………………………………………………………….. w Krakowie pomiędzy:

5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z adresem przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: ……………………………

a

………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez ...............................................................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a także wyborem oferty Sprzedającego jako najkorzystniejszej, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

      - Przedmiotem niniejszej Umowy jest Dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,  na warunkach określonych w załączniku nr 1 – Pakiet nr …………….

      - Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zakup i modernizacja urządzeń i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.

§ 2

- Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:

……………….………………..

………………………………………………

- Wynagrodzenie brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty, w tym montaż, koszt skonfigurowania aparatu do pełnej współpracy z systemami funkcjonującymi u Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują, a także koszty szkolenia.

- Przedmiot Umowy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta, opłata za opakowania wliczona jest w cenę.

- Wraz z Przedmiotem Umowy, Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi w  języku polskim i opis techniczny w języku polskim, karty gwarancyjne i inne dokumenty służące do wykonania przez Zamawiającego świadczeń gwarancyjnych, jak i dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do SWZ.

§ 3

- Płatność za zrealizowaną dostawę  nastąpi - w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, opisanej numerem umowy, której podstawą wystawienia stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru technicznego (bezusterkowy).

2. Strony umowy oświadczają, że są świadome obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem terminów wynikających z tej regulacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur za realizację przedmiotu umowy jako faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i przesyłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem KSeF, z chwilą, gdy obowiązek ten stanie się dla Wykonawcy prawnie wiążący. 
4. Zamawiający oświadcza, że będzie przygotowany do odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu prawidłowego i terminowego fakturowania oraz odbioru faktur w systemie KSeF.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich problemach technicznych lub prawnych związanych z obsługą KSeF, które mogłyby wpłynąć na proces wystawiania lub odbierania faktur, a w konsekwencji na terminowość płatności.

6. W przypadku awarii KSeF lub zaistnienia innej przeszkody technicznej uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w trybie awaryjnym (poza KSeF), z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a następnie do wprowadzenia jej do KSeF po ustaniu przeszkody, zgodnie z wymogami ustawowymi.

7.  Do czasu, gdy korzystanie z KSeF będzie dla Wykonawcy obowiązkowe, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w formie dotychczasowej , zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej umowie. Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

8. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w złotych polskich. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Płatność zostanie dokonana na następujący numer rachunku bankowego Sprzedającego: ………………………………………………………………………….

9. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 4

- Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 12.06.2026 roku.

- Sprzedający zapewni szkolenie personelu Kupującego zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik i integralną część umowy) w tym zakresie, przy czym realizacja szkoleń nie wchodzi w zakres oceny terminowości realizacji zamówienia

- Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego pocztą elektroniczną lub faxem o terminie realizacji dostawy Przedmiotu Umowy na minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną realizacją dostawy. W ślad za tym Strony uzgodnią konkretny termin dostawy (dzień i godzina). Brak uzgodnienia terminu dostawy z Kupującym może stanowić podstawę do odmowy jej przyjęcia.

- Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Kupującego – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie,  ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków.

§ 5

1.	Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także wymagany poziom świadczonych usług.

2.	Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, regulację oraz kalibrację urządzenia po zakończeniu gwarancji podstawowej, na każde żądanie Kupującego, we wskazanym przez Kupującego terminie.

§ 6

Sprzedający na swój koszt sprawuje nadzór serwisowy (pełna gwarancja – wliczona w cenę) nad Przedmiotem Umowy. Zasady nadzoru serwisowego określa SWZ i oferta.

§ 7

      - Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym a niniejszą umową, rozstrzygające znaczenie ma umowa.

2. O ile postanowieniami załącznika nr 1 do SWZ nie stanowią inaczej, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zareagowania do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia usterki / wady rozumianego jako podjęcie działań naprawczych;

2) dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: 120 godzin przypadających w dni robocze, od momentu zgłoszenia usterki / wady;

3) w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek / wad przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym o 72 godziny, przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w pkt 2;

4) wymiany podzespołu na nowy po 2 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;

5) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem gwarancji i świadczeniem usług gwarancyjnych;

6)  w przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, uniemożliwiających jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia, w terminie 10 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.

3. W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części zużywalnych (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym.

4. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania tej naprawy.

5. Strony ustalają, że za dni robocze służące do obliczenia terminu wykonania obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie, Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.	Jeżeli Sprzedający nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2 i nie dostarczy Kupującemu sprzętu zastępczego, Kupujący ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) posiadających autoryzacje producenta w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową lub dostarczenia sprzętu zastępczego, a kosztami z tego tytułu obciąży Sprzedającego.

§ 8

- Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, wygasa po upływie gwarancji udzielonej na sprzęt od daty dokonania prawidłowego odbioru przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

- O wykryciu wad, o których mowa w ust. 1, Kupujący powiadomi Sprzedającego mailem lub faxem w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.

- Kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosił Sprzedającemu istnienie wad w okresie rękojmi.

- Nie usunięcie przez Sprzedającego wad w terminie określonym Umową lub wyznaczonym przez Zamawiającego  daje Kupującemu prawo powierzenia ich usunięcia autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Sprzedający.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Protokół zakwalifikowania wad Sprzedający otrzyma bezpośrednio po jego sporządzeniu.

- Jeżeli Sprzedający  dokonał wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego.

§ 9

Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;

- zmian organizacyjnych po stronie Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub powinno być zmodyfikowane;

- zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- konieczności wyjaśnienie wątpliwości co do treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami;

- sytuacji, w których zmiana umowy, w tym zmiana sposobu płatności, wynikać będzie z wymagań co do ochrony interesu Zamawiającego;

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, pod warunkiem, iż nie będzie to powodować zmiany ceny.

§ 11

- Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

- opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i braku dostarczenia, w ślad za tym, przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Kupującego, w terminie do 10 dni od daty pierwotnej dostawy;

- niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków szkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy) lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),

- niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),

- innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania lub niewykonania Umowy, mimo wezwania Kupującego do jej prawidłowego wykonania we wskazanym przez Kupującego terminie.

2.     Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

§ 12

  - Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

- 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

- 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 6 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia;

- 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu aparat/sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy;

- 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności :

- szkolenia, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie)  szkolenia ponad termin uzgodniony (o ile dotyczy);

- przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Kupującym licząc od wezwania Kupującego w tym zakresie, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) bezpłatnego przeglądu ponad termin uzgodniony z Kupującym (o ile dotyczy);

- wykonania w okresie gwarancji przeglądu/-ów przedmiotu umowy, licząc od – w przypadku braku inicjatywy Sprzedającego - wezwania Kupującego w tym zakresie,

- dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 2 ust. 4 i § 13 ust. 2;

- wynikających z Załącznika nr 1(opis przedmiotu zamówienia), a nie ujętych powyżej,

- 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w §  11 ust. 1).

- Strony ustalają, ze łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 13

  - Z zastrzeżeniem § 13 A, Sprzedający oświadcza, że dostarczany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami.

  - Sprzedający oświadcza, że posiada odpowiednie, aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1, a także zobowiązuje się je przedłożyć na wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od umowy.

§ 13A

1.	Sprzedający oświadcza, że towary, w tym wyroby medyczne, które mają zostać dostarczone w ramach niniejszej umowy a pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nie przekroczą łącznie 50% całkowitej wartości zamówienia brutto, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.	Za kraj pochodzenia towarów uznaje się kraj określony zgodnie z art. 60 Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie (UE) nr 952/2013).

3.	W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Sprzedający zobowiązany jest zapewnić, że łączna wartość świadczeń realizowanych przez podmioty pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nie przekroczy 50% całkowitej wartości niniejszej umowy, o której mowa w ust. 1.

4.Na każde żądanie Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych przedstawić:

1)	dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów, w szczególności deklaracje dostawców, certyfikaty pochodzenia lub inne dokumenty handlowe;

2)	wykaz podwykonawców z podaniem kraju pochodzenia oraz zakresu realizowanych przez nich świadczeń.

5.	Najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2, Sprzedający przedstawi Kupującemu oświadczenie, że realizacja zamówienia nie naruszyła limitów określonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lub 3, Sprzedawca uiści na rzecz Kupującego proporcjonalną  opłatę w wysokości od 10 % do 30 % całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w ust.1 powyżej.

§ 14

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

§ 15

Kupujący oświadcza, iż zbycie wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy.

- Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- W momencie zawarcia niniejszej Umowy znany jest fakt inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku („Wojna w Ukrainie”) jak również sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz zmiany w taryfach celnych  wprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki. W zakresie, w jakim znane lub możliwe do przewidzenia są skutki tych działań/procesów przez racjonalnego Wykonawcę (w oparciu o dostępne informacje oraz polityczny, prawny status rynkowy dominujący w momencie podpisania niniejszej Umowy, a nie prognozy potencjalnej przyszłości  i niepewnego rozwoju), w tym w szczególności wpływ na dostępność niektórych urządzeń w ich aktualnym łańcuchu dostaw, towarów, metali i materiałów, siły roboczej, jak również na dostępność środków i usług transportowych, w momencie podpisania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zakresu profesjonalnej działalności gospodarczej oraz informacji i danych zebranych przez odpowiednią Stronę i podmioty z jej grupy kapitałowej i/lub udostępnionych tej Stronie, to okoliczności te nie stanowią zdarzenia o charakterze Siły Wyższej, a Sprzedający okoliczności te należycie ujął w wynagrodzeniu umownym i dacie wykonania przedmiotu Umowy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że zastrzeżenie to nie obejmuje przypadków niespodziewanej i znaczącej eskalacji wydarzeń wskazanych w ust. 3.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt 34 SWZ.

§ 17

  - Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest ……………………………………………….

  - Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedającego jest ..................................................................

§ 18

    - Integralna częścią umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Sprzedającego i dokumentacja przetargowa.

    - W odniesieniu do zobowiązań Sprzedawcy określonych w przedmiocie Umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć zakresu przedmiotu Umowy ani wymaganego zakresu należytej staranności.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

SPRZEDAJĄCY						KUPUJĄCY

....................................................				     .....................................................

KONTRASYGNUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”

Oświadcza że:

- NIE NALEŻY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616) w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*

- NALEŻY  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:

  - ……………………………………..

  - ……………………………………..

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

**(jeżeli dotyczy)

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………….

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu

na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelich zamówień publicznych

na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

- Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 64424) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.

A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. …………….. ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:

- zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykuł 5k ust. 1 lit. …………….. Rozporządzenia /wskazać właściwą literę z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………….podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy