Kraków, dnia 22.06.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 163/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STRZYKAWKI CT MOTION, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Wracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania rozwiązania równoważnego tj. wężyka pompy o poniżej wskazanych parametrach: sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi; elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków; wężyk zawiera czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek ; zawór zwrotny znajduje się w końcowej części wężyka – poza złączem Luer lock a ok.12cm od złącza; czas pracy na wężyku pompy wynosi 24 godziny, niezależnie od liczby wykonanych iniekcji; bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP), informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego, szczelność ciśnieniowa 22,4bar, opakowanie zbiorcze 10szt. Poniżej przekazujemy schemat rozmieszczenia elementów proponowanego wężyka pompy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w pozycji 1 i 2 był zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu CT motion firmy Ulrich będącego własnością Zamawiającego celem zachowania gwarancji urządzenia oraz zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Pytanie 2:

Wracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania rozwiązania równoważnego tj. wężyka pacjenta o poniżej wskazanych parametrach: sterylny wężyk pacjenta, długości 250 cm; zawierający dwa zawory zwrotne znajdujące się w końcowej części wężyka (poza złączem męskim Luer-lock, ok. 3 cm od złącza); męskie złącze luer lock i żeńskie złącze Luer lock; bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP); informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego, pojemność dokładnie 12,5 ml; wężyk pacjenta stanowi połączenie pomiędzy wężykiem pompy a pacjentem; szczelność ciśnieniowa max. 22,4 bar; opakowanie zbiorcze 100 szt;

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w pozycji 1 i 2 był zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu CT motion firmy Ulrich będącego własnością Zamawiającego celem zachowania gwarancji urządzenia oraz zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Pytanie 3:

Dotyczy: Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA WĘZYKÓW dla układu podającego środek kontrastowy pacjentowi przez 24 godziny bez konieczności wymiany układu z wyłączeniem wężyka pacjenta. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź: TAK. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 4:

Dotyczy: Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w pozycji 1 i 2 był zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu CT motion firmy Ulrich będącego własnością Zamawiającego celem zachowania gwarancji urządzenia oraz zgodnie z jego instrukcją obsługi oraz zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 5:

Dotyczy: Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o dodanie wymogu złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia i demonstracji oferowanych wyrobów przez osobę posiadającą imienny certyfikat wydany przez producenta wstrzykiwacza CT Motion. Każdy z potencjalnych Wykonawców może natomiast oferować zestawy zamienne o innej konstrukcji i sposobie podłączenia, co może mieć wpływ na prawidłowość działania urządzenia, a w konsekwencji na jakość przeprowadzonego badania oraz bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu Zamawiającego. Z uwagi na dobro, zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz konieczność zapewnienia poprawnej pracy urządzenia do podawania środka kontrastowego w tomografii komputerowej (TK), jak i również potrzebę właściwego przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowego użytkowania oferowanych wyrobów, zasadne jest przeprowadzenie szkolenia – demonstracji przez każdego Wykonawcę, który złoży ofertę.

Demonstracja oraz szkolenie pokazowe oferowanych wyrobów medycznych zostaną przeprowadzone przed wyborem najkorzystniejszej oferty, przez osobę posiadającą ważny, imienny certyfikat wydany przez producenta wstrzykiwacza CT Motion firmy Urlich, potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności przy tym urządzeniu. Jednocześnie Wykonawca powinien oświadczyć, że demonstracja nie będzie obejmować żadnych czynności serwisowych, ani ingerencji w oprogramowanie urządzenia, a jedynie czynności użytkowe niezbędne do prezentacji oferowanego zestawu.
Dodatkowo Wykonawca wykonujący szkolenie powinien oświadczyć, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg demonstracji spoczywa na Wykonawcy.

W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 6:

Dotyczy: Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź: Na etapie postępowania nie wymaga, lecz asortyment ma spełniać wymogi SWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy: Załącznik nr 3 - wzór Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić poniższy zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji, gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia w pozycji 1 i 2 był zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu CT motion firmy Ulrich będącego własnością Zamawiającego celem zachowania gwarancji urządzenia oraz zgodnie z jego instrukcją obsługi oraz zgodnie z zapisami SWZ

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych